采购需求

（仅供参考，最终以磋商文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 以下“三、技术参数及要求”中标识符号说明：

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项： 第1包得5分；第2包得2分；第3包得0.625分。 注：详见评分项。 |
| 无标识项 |  | 不作为评审项，响应文件中可无需列明，但合同签订后将作为履约验收的依据，供应商响应文件中提供符合要求的磋商响应函即视同响应该要求，如验收时发现与磋商文件要求不一致，采购人有权终止合同并报相关监管部门，由此产生的责任与后果均由成交供应商承担。 |
| 注：其中标注“★”符号的条款，投标文件中须提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能截图、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市瑶海区裕溪路中段合肥市第五人民医院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个日历日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年（其中第3包中的超声产品，整机含探头免费质保期自验收合格之日起三年）。 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投产品属于医疗器械的，须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。 |

二、货物需求一览表

| 包别 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 1 | ▲方舱CT | 1台 | 工业 | 国产 |
| 第2包 | 1 | ▲负压救护车 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 2 | 车载设备 | 1批 | 工业 | 国产 |
| 第3包 | 1 | 新冠病毒核酸快速检测设备 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 2 | ▲全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 3 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 4 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 5 | 全自动尿液分析系统 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 6 | 自动粪便处理分析系统 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 7 | 血气分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 8 | 生物安全柜 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 9 | 全自动血凝分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 10 | 特定蛋白分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 11 | 心电图机 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 12 | 无创呼吸机 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 13 | 除颤仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 14 | 心肺复苏仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
|  | 15 | 超声 | 1台 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

第1包

（一）方舱CT

1、主要技术规格

1.1扫描机架系统

★1）扫描架孔径：≥70cm

2）驱动方式：皮钢带驱动

3）滑环类型：非接触滑环或低压滑环或磁悬浮滑环

4）机架倾角：≥30度

5）机架冷却方式：风冷

6）探测器类型：新型石榴石Gemstone探测器或Stellar光子探测器或微平板New Nano-Pale探测器或其他固态稀土陶瓷探测器

7）探测器排数：≥16排

8）每排探测器单元数：≥600个/排

★9）探测器Z轴覆盖宽度：≥20mm

10）球管焦点到探测器距离：≤1100mm

11）三维激光定位系统: 提供

1.2扫描床系统

1）扫描床水平移动范围：≥150cm

2）扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm

3）扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥90cm

4）扫描床水平移动可扫描范围：≥150cm

5）扫描床水平移动最高速度：≥140mm/s

6）扫描床水平移动最小速度：≤1mm/s

7）扫描床承重量：≥205kg

8）扫描床移动精度：≤±0.25mm

9）扫描床控制脚踏开关:提供

10）扫描床隔室操控方案：详细描述

1.3 X线球管及高压发生器

★1）球管阳极物理热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU

★2）球管阳极最大散热率：≥500kHU/min.

3）球管最大电流：≥350mA

4）球管最小电流：≤10mA

5）球管焦点到等中心点距离：≤570mm

6）最大球管电压：≥140KV

7）最小球管电压：≤80kV

8）球管电压档位：≥4档

9）球管大焦点：≤1.5mm2

10）球管小焦点：≤0.6mm2

11）高压发生器物理功率(不含等效概念):≥40kW

1.4扫描参数

1）机架最快旋转扫描时间/360度：≤0.75秒

2）可选择机架旋转扫描速度：≥4种

3）单圈最多图像层数：≥16层

4）最薄重建层厚：≤0.625mm

5）最大扫描采集视野：≥50cm

6）最小重建视野范围：≤5cm

7）最大重建视野范围：≥50cm

8）定位像扫描长度：≥140cm

9）定位像最大宽度：≥50cm

10）最大螺距：≥1.5

11）最小螺距：≤0.3

12）最长单次连续螺旋扫描时间：≥100s

1.5图像质量

1）X-Y平面的空间分辨率：≥16 Lp/cm

2）密度分辨率：≤4mm@0.3%

3）图像噪声：≤0.35%

4）图像采集矩阵：≥512×512

5）图像最大显示矩阵：≥1024×1024

6）图像最大重建矩阵：≥1024×1024

7）图像重建速度：≥15幅/秒

1.6主控制台计算机系统

1）CPU：≥2.2GHz

2）内存：≥24GB

3）硬盘容量：≥2TB

4）图像导出：DVD/USB

5）显示器尺寸：≥24英寸

6）显示器分辨率：≥1920×1200

7）标准DICOM 3.0接口：提供

8）自动语音提示功能：提供

9）自动胶片打印功能：提供

1.7临床应用软件

★1）原厂独立后处理工作站：提供原厂（非第三方）独立后处理工作站一套，包含软件+硬件，软件为最新版本。

2）多平面重建（MPR）：提供

3）曲面重建（CPR）：提供

4）表面重建（SSD）：提供

5）仿真内窥镜（VE）：提供

6）最大密度投影（MIP）：提供

7）最小密度投影（MinIP）：提供

8）三维容积重建（VR）：提供

9）CT血管成像（CTA）：提供

10）模拟手术刀：提供

11）CT图像减影功能：提供

12）CT电影功能：提供

13）射线硬化伪影抑制技术：提供

14）后颅窝图像优化技术：提供

15）螺旋扫描伪影抑制技术：提供

16）脑出血分析软件包：提供

17）脑灌注分析软件包：提供

18）肺结节分析软件包：提供

19）肺炎分析软件包：提供

20）齿科分析软件包：提供

21）高级血管分析软件包：提供

22）钙化积分分析软件包：提供

1.8低剂量平台

1）低剂量迭代降噪技术：提供

★2）儿童低剂量扫描技术：提供

3）自动管电流技术：提供

1.9附件

1）主控制台工作桌：提供

2）计算机用不间断电源（UPS）：提供

2、方舱需求

★2.1方舱防护等级要求：≥4mmPb

2.2方舱尺寸长度：≥9000mm

2.3方舱尺寸宽度：≥3000mm

2.4方舱尺寸高度：≥2900mm

2.5配电系统：2个，保证输入380V，输出380V 配电箱1个，输出220V配电箱1个

2.6遮阳棚：提供

★2.7医患独立通道

2.8扫描间净面积：≥17m2

2.9扫描间患者出入防护门：电动防护门

2.10扫描间患者出入防护门尺寸：≥1700mm×2000mm

2.11扫描间机房消毒方式：2种及以上，详细描述

2.12扫描间机房紫外线消毒灯：≥1zhan

2.13扫描间机房空气消毒器：≥1套

2.14扫描间空气消毒器使用范围：≥60m3

2.15扫描间机房空调系统：≥3P

2.16扫描间机房监控系统：提供

2.17操作间与扫描间通道门：≥800mm×2000mm

2.18操作间医生出入门尺寸：≥900mm×2000mm

2.19操作间窗户尺寸：≥600mm×500mm

2.20操作间铅玻璃系统：≥800mm×600mm

2.21操作间消毒方式：2种以上

2.22操作间紫外线消毒灯：≥1盏

2.23操作间空气消毒器：≥1盏

2.24操作间空气消毒器使用范围：≥60m3

2.25操作间空调系统：≥1.5P

2.26操作间医生操作台、操作椅

2.27五孔插座：≥8个

2.28检修通道防护平开门：≥800mm×2000mm

2.29照明灯数量：≥5个

2.30灭火器：3个手提式干粉灭火器

3、其他要求：免费与采购人院内PACS连接，采购人负责协调接口开放，费用包含在报价中。

第2包

（一）负压救护车

1、车辆基础参数

1.1底盘车必须为2个月以内新车

1.2轴距mm：≥3750

1.3前悬/后悬：933/1097mm

★1.4车体尺寸mm：5500-5800×1990-2032×2400-2557 (长×宽×高)

1.5抢救舱尺寸（长×宽×高）mm：2000-3600×1600-1850×1400-1580

1.6整车整备质量kg：≤2690

1.7发动机：直列、四缸、增压

1.8燃油种类：柴油

1.9排气量：2.0T-2.5T

1.10排放标准：国VI

1.11轮距前/后(mm)：≤1740/1704

1.12额定功率kw：≥103

1.13驱动方式：前置前驱

1.14变速器：手动挡

1.15最高时速km/h：≥156

1.16轮胎：215/75R16LT

1.17油箱容积(L)：≥80

2、整车标准配置

2.1中控锁，遥控钥匙,

2.2后双开门，右侧大开度侧拉门,右侧拉门处上车踏步

2.3正副驾驶位安全气囊, 司机椅六向调节，副驾驶双人座椅，驾驶员安全带未系提醒

2.4ABS+EBD

2.5前排电动窗

2.6悬架系统(前/后)：麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂

2.7液压助力转向，四轮碟刹含ABS防抱死制动系统

2.8倒车雷达系统

2.9原厂倒车镜

2.10前挡风雨刮

2.11 5-8座

2.12医疗舱右侧拉门玻璃带推拉窗

3、警灯警报系统

3.1驾驶室安装警报、警灯控制按扭

3.2 100W警报器

★3.3车顶前部安装独立式长排警灯，左右各1块（总计2块）独立灯罩，内含LED发光源，中间贴放急救标识 ，后部车顶安装整体式异型警灯，左右各1块中间2块其中中间2块为照明射灯（总计4块）独立灯罩

3.4车辆尾部两个与高位制动灯

3.5左右两侧各2个LED爆闪灯（1蓝1白）白色为照明灯，爆闪灯和照明灯电路分控

4、中央电源分配系统

★4.1电源控制专用智能数字交直流一体化电源控制系统。采用多线程方式快速检修排除故障。电源总成采用液晶触摸显示控制显示屏不低于十寸，集成电瓶分离、继电器、保险丝及汽车级别的接插件组成。每个通道的状态指示有利于客户详细了解每个通道的用电情况；每个通道都有相应的过流过压报警指示，全硬件的过流过压检测电路和保护电路能快速的保护用电设备；每个通道都具备软启动功能，防止用电的超负荷和保护用电设备不被损坏。UPS\逆变器纯正弦波输出，带载能力强，具有充电、放电功能。电瓶支持快速充电性能，整车电源系统能满足急救过程中的设备的用电要求，保证急救中持续供电不低于16小时以上。

4.2智能充电控制装置：确保主电瓶的正常充电；发电机过载保护系统，延长发电机寿命；辅助电瓶独立工作，避免消耗主电瓶电能

5、车内电源系统

★5.1医疗舱配备2000W车载智能逆变系统，提供24小时不间断电源. 车顶提供原装非晶硅薄膜电池太阳能发电板，太阳能板尺寸为长＞2000mm宽＞490mm高＜3mm。太阳能板发电有效转换率不低于12.7％，额定电流不低于5.6A，短路电流不低于6.4A，额定电压不低于17.8V，开路电压不低于23.3，并且可直接供电于急救医疗舱,最大供电量应大于5KW。

5.2电器集中控制面板：可以控制医疗舱内电器，暖风等

5.3交流220V电源插座6套，直流12V插座2套

5.4附加的蓄电池在车辆启动时会自动充电

6、医疗舱内饰

医疗舱所有内饰均采用一次成形高分子环保材质

7、空调及照明系统

7.1驾驶室原车空调

7.2医疗舱装有独立空调及独立暖风；

7.3镶嵌式圆形紫外线消毒灯

7.4医疗舱后部上车照明射灯1个，顶部安装两条长排LED照明灯长度不低于180cm，两个手术射灯

8、医疗舱内装置

8.1驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分隔墙上安装密封窗，窗户透明，医疗舱内中隔墙左边安装输液配水工作翻版，液压支撑

8.2医疗左侧器械柜及整体吊柜均由一次性成型医用高分子轻质环保材料。（上下各四组医疗储物柜，中间安装设备支架刮板）

8.3医用防静电高分子防滑地板，防水防火防酸防腐，易清洁消毒

★8.4医疗舱内饰使用高分子材料一次成型，左侧上方采用一次性模具成型弧形吊柜（不低于四组）。左侧下方安装可放3个氧气瓶一次性磨具成形组合柜。医疗舱左侧医疗柜应与担架高度持平。

8.5医疗舱隐藏式输液挂钩2件

8.6医疗舱中隔墙处安装与驾驶室前后对讲系统

8.7医疗舱中隔墙处安装一个向后布局的医生单人座椅+医疗柜，带安全带

8.8医疗舱右侧安装一个向前布局的单人座椅（配3点式安全带），2人座长排座椅（配有安全带），长排座椅上方安装软包靠背。

8.9车顶及长排座椅尾部安装全方位安全扶手

★8.10医疗舱配置自动型上车担架。尺寸：长x宽x高(cm)≥190x53x86；折叠高度≤20cm；自重≤30Kg；最大可载重≥295Kg；可快速转换成4种不同高度的担架椅以便于在受限制区域如走廊、电梯等处；可快速将担架椅转换成担架，操作简单便捷；靠背角度可调，最大可调节至60°。

8.11医疗舱配置铲式担架。尺寸：长x宽x高(cm)≥165x40x7；最大长度≥201cm；自重≤7Kg；承重≥159Kg；可直接做X光检查。

8.12医疗舱配置楼梯担架。展开尺寸：长x宽x深(cm)≥95x50x130；折叠尺寸：长x宽x深(cm) ≤95x53x20；座位尺寸：长x宽≥41x41cm；承重≥225Kg；自重≤15Kg。

8.13医疗舱配置脊椎版。尺寸：长x宽x高(cm)≥165x40x7；最大长度≥201cm；自重≤7Kg；承重≥159Kg；可直接做X光检查。

8.14医疗舱配置折叠软担架

8.15医疗舱配置标准医疗垃圾桶1个

9、其他配置

9.1医疗舱配备电动吸引器（含固定件）负压表范围：0-760mmHg，负压调节器与负压表合二为一，负压表调节负压值

9.2负压调节方式：可连续调节，(适用范围最广，适用于不同年龄段患者，甚至还适用于新生儿)

9.3重复使用收集罐容积：800ml（标配）

9.4密闭便携包，可便携包外操作

9.5蓄电池类型：铅，≥4Ah，连续工作时间：50min以上

9.6额定电压：12VDC（用于车辆充电）

9.7电机功率：≥33W（Max），抽吸流量：＞25升/分钟

9.8噪音：55dBa (便携包外操作53dBa)

9.9充电电压：DC12/AC100-240V；50/60Hz

9.10与电源连接时自动充电，独有防逆流痰液收集瓶与细菌滤。

9.11灭火器及支撑架2个，前后舱各1个。

9.12车辆外观：按照国家120救护车标准,车身腹部及顶部贴强效蓝色反光标识。参照采购人要求，在相关位置上张贴字样和标记。

10、负压系统

10.1.能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的；

10.2.启动负压装置时,舱内相对压强应在-90pa～-10Pa。

10.3.空气过滤器对粒径0.3微米微粒气溶胶滤出率应大于99.9%；

10.4.空气净化系统应由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进风出口应基本按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置应放在医疗舱便于进行操作和控制。该设备应安装于医疗舱左侧病人头部位置。

（二）车载设备

1、车载除颤仪

★1.1具备手动除颤、心电图、呼吸、自动体外除颤（AED）功能，具有无创血压、血氧饱和度等功能

1.2整机带电极板、电池的重量不超过6Kg。

1.3除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

★1.4手动除颤分为同步和异步两种方式，最大能量可达360焦耳，并可通过体外电极板进行能量选择，能量分20档以上。

1.5体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

1.6心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

1.7可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

1.8具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警

1.9成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

1.10支持中文操作界面、AED中文语音提示。

★1.11符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4。

1.12彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

1.13 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s

2、车载心电图机

2.1全数字12导心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；整机含电池重量≤5Kg，易用便携；可满足成人、小儿、新生儿心电诊断需要。

★2.2≥8寸高分辨率LED显示屏，支持触屏操作，标准电脑全键盘设计最大程度提高易用性

★2.3采样率：≥1000采样点/秒；无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

★2.4电压分辨率不低于1uV；模数转换不低于24位；

2.5开机出波形时间不超过7秒，提高工作效率

★2.6内置存储容量不低于800份；电池单次充电至少可供打印400份报告；锂电池一次性充电可支持3小时以上持续操作

★2.7屏幕可预览完整的心电图报告；更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

2.8可以USB线直接连接外置打印机，将报告打印于A4纸；可支持条形码扫描枪接收患者；

2.9 U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

3、车载呼吸机

★3.1车载便携式呼吸机为方便携带及急救需要，主机重量要求≤4Kg，携带包配置后的携带重量≤10KG；

3.2功能参数

3.2.1 至少具备以下通气模式：IPPV(CMV)、SIPPV(A/C)、SIMV、CPAP、SIGH

3.2.2 潮气量（TV）50～2000ml，采用数字方式调节；

3.2.3 呼吸频率1～100bpm，数字方式调节；

3.2.4 氧浓度（O2%）45～100%，数字方式调节；

3.2.5 同步触发灵敏度-20～0hpa，数字方式调节；

3.2.6 峰值压力0～60hPa，数字方式调节；

3.2.7 CPAP压力5～25hPa，数字方式调节；

3.2.8 PEEP压力0-20hPa；

3.3监测显示：潮气量（分钟通气量），气道压力（触发压、峰值压），叹息，呼吸频率（自主呼吸频率监测），气道压力时间波形，充电状态，吸气、呼气状态指示

★3.4外部参数输入电压：AC：110V-220V、50/60HZ，内置免维护锂电池，至少能保证机器工作时间大于8小时；机器具有12V电源输入口，可用车载12V电源；气源要求：配备2L铝合金氧气瓶，气源使用时间至少大于45分钟；大小瓶通用型减压装置，可连接大氧气瓶使用；可连接中心供氧使用。

4、车载监护仪

4.1适用于成人、小儿、新生儿的转运监护监测。

4.2工作大气压力57.0–107.4kPa，满足高原地区的使用。

★4.3转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

★4.4≥5.5英寸彩色触摸显示屏。

4.5 IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

4.6坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

4.7整机无风扇设计。

4.8内置锂电池供电，支持≥6小时的持续监测。

4.9内置DC电源接口，可以进行车载充电。

4.10支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

4.11可升级2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

4.12转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

4.13具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

4.14心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm。

4.15波速提供50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选。

4.16滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。

★4.17提供≥25种心律失常事件的分析

4.18提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

★4.19具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

4.20可显示弱灌注指数（PI）。

4.21提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

4.22提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

4.23 IBP测量范围：-50–360mmHg，支持实时PPV测量。

4.24 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

4.25 ≥1000条NIBP测量结果回顾；≥48小时全息波形回顾；≥120小时趋势数据回顾。

第3包

（一）新冠病毒核酸快速检测设备

★1、样本容量：8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应8联管及单管

2、反应灵敏度：10-1010Copies

3、荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

4、通道数：四通道

5、光学系统：LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准

6、热盖温度范围：30-110℃

★7、检测试剂：开放式检测试剂（LAMP、RPA等方法学检测试剂均可适用）,扩增时间35分钟左右。

8、温控范围：30℃-100℃

9、均匀性：≤±0.1℃

10、温控精度：≤±0.1℃

11、升温速率：≥8℃/s(MAX)

12、荧光强度检测重复性：CV≤0.5%

13、荧光线性：线性回归系数r≥0.995

14、仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

15、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

16、触控屏独立操作：LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

（二）全自动化学发光免疫分析仪

1、测试原理：吖啶酯直接化学发光；

2、分离技术：超顺纳米微粒

3、进样方式：自动上样，自动摇匀，自动脱帽；

4、检测速度：150T/H；

5、心肌项目最快出结果时间：不超过12min；

6、样本位：50个，支持连续加载

7、仪器试剂位：14个，支持连续替换试剂

8、试剂仓冷藏温度：2-8℃；

9、样本类型：全血，血清，血浆，尿液；

10、	全血检测条件：HCT测量模块，保证全血检测准确；

11、进样仓：轨道式进样，最多可同时放入50个样本，可以连续添加样本；

12、试剂针: 采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

13、加样方式：一次性TIP，拒绝携带污染；

14、反应杯材质：一次性塑料杯；

15、反应温度：37℃±0.1℃；

16、反应盘：恒温采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；

17、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；

18、磁分离系统：洗涤次数3次，具备底物注入功能；

19、仪器系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；

20、设备扩展：支持LIS系统连接；

21、试剂校准：校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正；

22、耗水量：≤1L/H；

23、峰值噪音：≤65dBA；

24、尺寸：约625*660*690mm；

25、重量：约75Kg；

26、仪器电源：220±10% V；50/60 Hz±1Hz。

（三）全自动生化分析仪

★1、检测速度：生化比色分析恒速≥800测试/小时,可选配ISE模块,综合测速≥1200T/H; 支持全中文触摸屏操作系统；

★2、支持模块拓展提升速度，可级联800速生化组成高速生化流水线，也可以和同品牌化学发光组成生化免疫流水线；

★3、温控方式：固体直热恒温，控温均匀,控温精度要求达到37°C±0.1°C;真正免维护免保养；

4、同时在线分析项目：同时在线分析项目≥65个;

★5、支持HbA1c全血测试功能

6、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放；

7、反应杯材质：耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，永久使用的石英玻璃比色杯或UV光学塑料杯;

8、反应位：≥164个，比色杯光径≤5mm,比色杯支持单个更换

9、吸光度线性范围: 0-3.4ABS

10、试剂位:≥120个，具备24小时2-8℃冷藏功能

★11、进样方式：具有圆盘和轨道两种进样方式，智能灵活，样本位≥440个

12、试剂量：15-350ul，1ul步进

★13、最小反应体积≤100ul

14、清洗系统：全自动温水清洗反应杯；

15、分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵，不需要频繁定期更换注射器；

16、交叉污染率：≤0.05%

17、软件主要功能：自动校准、自动条码扫描、项目组合测试、试剂信息管理、试剂在线装载功能、血清指数、酶线性拓展、反映全过程监制、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、实时在线帮助

★18、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥55项，校准品≥32项。

（四）全自动血细胞分析仪

1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

★2、报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

★3、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。

★4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

6、末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

7、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80% 。

15、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

16、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

17、配备原厂中文报告及数据处理系统。

18、血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

19、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000）109/L。

20、仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

21、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L。

22、CRP线性范围：0.2~320mg/L。

23、SAA线性范围：5~350mg/L。

24、全血CRP、SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

25、可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

26、供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，供货时向采购人提供校准品溯源性文件。

27、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

（五）全自动尿液分析系统

★1、产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

★2、测试原理：尿干化学采用CIS图像扫描分析技术，尿有形成分采用深度学习人工智能技术和鞘流式数字图像识别技术。

3、检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值（ACR）、尿液总蛋白与肌酐比值（PCR）；有形成分自动识别测试项目≥14项

★4、红细胞形态学检测项目：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供报告参数≥4项

★5、检测速度：干化学测试模式≥290个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时

6、样本放置位≥200个样本

★7、检测项目具有渗透压和电导率

8、急诊测试：可进行单个样本的急诊测试

★9、图像显示功能：保存尿试纸原始图像，便于结果复审

10、有形成分拍图量 ≥2000帧/样本

11、存储与查询≥30万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失

★12、样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示

13、支持条码识别：可内置条形码扫描器识别条形码

14、识别率：有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85%

15、假阴性率：有形成分检测结果≤3%

16、携带污染率：干化学除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性；尿液有形成分≤0.05%

★17、套尿试纸、试剂：所投产品有原厂同品牌配套尿试纸、质控液，尿有形能提供具有检出限、低浓度、中浓度和高浓度四种水平的尿有形质控液。

（六）自动粪便处理分析系统

1、系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

★2、混匀方式：气动混匀，混匀频率可调。科学高效混匀方式，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。

★3、≥1层不锈钢金属滤网，防止标本吸附。

4、检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照，样本有形成分（红细胞、白细胞、寄生虫虫体及虫卵、结晶与脂肪球颗粒、真菌等）显微镜检与拍照，样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌、乳铁蛋白、钙卫蛋白、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

5、能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统，采购人负责协调接口开放，费用包含在报价中。

6、检测速度：≥80标本/小时，配备三通道石英计数池；

7、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥40个；

8、结构单元要求：样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断；

9、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

★10、CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测14个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测14个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像。

11、卡仓数量≥5个，单项目可装载≥200张，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡。

12、具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

13、试剂卡检测模块有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；

14、配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机，完整初筛识别功能。

★15、采集管要求：螺旋拧紧带硅胶密封圈。

★16、投标文件中提供国内至少五家及以上三甲医院有形成分检测图片结果，有形成分及虫卵应展示清晰。

17、配套专用图文处理电脑工作站，配置图形自动识别软件

（七）血气分析仪

★1、测量原理：血气与离子项目采用离子选择电极法，生化项目采用酶电极法

2、操作语言：全中文操作界面

★3、检测项目和计算项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct、PH+、cHCO3-、ctCO2（P）、ctCO2（B）、BE、BEact、BEecf、BB、ctO2、PHst、cHCO3st、PAO2、Rl、nCa2+、Qs/Qt、Qt、P50、AaDO2、a/AQ2、avDO2、AG、MCHC、Osm、OER、Hct（c）、SO2、P/Findex、SBC,≥38项

4、检测速度：≤90s

5、具备检测结果趋势分析功能，可图形化显示患者的单项检测结果的变化趋势和多项检测结果的关联变化趋势。

★6、进样方式：全自动进样，并具备全自动清洗功能，自动检测并排除小气泡和微血凝块

7、仪器具有一点定标与二点定标和流体自检功能。

8、检测精度：（CV值）pH≤1.0%，PCO2≤1.5%，PO2≤1.5%，Na+≤1.0%，K+≤1.0% Cl-≤1.0%，Ca2≤2.0%，GLU≤2.5%，LAC≤2.5%，HCT≤2.5%，

9、样本量：全血150μl

10、可检测包括动脉血、静脉血、等多种临床样本

11、显示屏：8寸800×600-TFT彩色液晶图形化触摸显示屏

12、主机可自动储存10000份历史样本完整信息，通过触摸键盘输入中文信息

13、交叉污染率：pH≤2.0%，PCO2≤3.5%，PO2≤2.5%，Na+≤1.5%，K+≤1.5%，Cl-≤1.5%，Ca2≤1.5%，GLU≤2.0%，LAC≤2.0%，BUN≤2.0%，Cr≤2.0%，HCT≤3.0%，

★14、试剂包规格多样，有50人份、100人份、150人份、200人份，试剂包常温储存效期≥1年，试剂包上机效期≥45天

15、AC100V-240V宽电压设置

（八）生物安全柜

1、安全柜基本参数：

1.1分类：B2型，100%外排，

1.2内部尺寸≥（L×D×H）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 ,	台面距离地面高度：750mm

1.3风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.4系统排风总量：1050m3/h

1.5照明：≥1000lx

1.6过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

2、生物安全性：

2.1 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2.2 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3.结构功能特点：

3.1柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

3.2福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

3.3柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.4前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

★3.5高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命

3.6电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现全；

3.7具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.8风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

（九）全自动血凝分析仪

★1、测试原理：具有双磁路磁珠法、发色底物法、免疫比浊法三种方法学检测，根据检测项目自动切换；

2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB常规四项检测及各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、FDP、D二聚体、AT（AT-Ⅲ）等

★3、试剂盒：同厂家的配套试剂，具有溯源性，D二聚体检测试剂盒线性范围0.2-8ug/ml;

★4、检测速度：PT单项≥480个测试/小时，PT/APTT/TT/FIB/DD五项综合≥200个测试/小时；

5、测试通道：4个双磁路磁珠法通道，4个光学法通道，每个光学法通道既可做发色底物法又可做免疫比浊法，温度稳定性误差不大于±2℃；

6、试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂条码扫描，可智能辨别试剂类型和位置。

7、样本位：≥58个，采用抽拉条式设计、具有到位检测、指示灯提示功能，支持任意原试管，任意急诊位优先选择。

8、测试杯：转盘式一次性装载1000个，滚盘式可不间断自动连续进杯，无需中途加杯，实现无人值守功能。

9、加样系统：试剂针、样本针独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时试剂针和样品针均带液位检测功能，试剂针带恒温控制。

10、自动稀释：检测过程中样本有自动稀释、支持多试剂因子实验、异常标本自动重发实验。

11、具有与LIS/HIS双向通讯功能及开放式自动义报告单模式，可提供多种报告模式。

★12、D二聚体试剂盒：用于VTE/PE排除时，配套试剂需说明敏感度≥97%，阴性预测值≥97%，符合行业标准。

13.	数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果。

（十）特定蛋白分析仪

1、	技术参数：

1.1	光源：670nm红色激光

★1.2测试速度：200T/小时，bCRP与SAA两项联检速度100样本/小时

1.3	环境温度：10-30℃

1.4	工作电源：	额定电压220V～，额定频率50Hz，输入功率320VA

1.5	体积：约700mm×620mm×700mm

1.6	重量：100Kg

2、	性能参数：

2.1	重复性：对同一样品重复测量时变异系数不超过2%

2.2	准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5%

2.3	稳定性：在30分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5%

2.4	零点漂移：在30分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5%

2.5	温度准确度与波动度：温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不超过±0.2℃

2.6	样品携带污染率不超过0.5%

2.7	加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%

3、	产品特点：

★3.1采用先进的免疫散射比浊法

★3.2可与市场上常见血细胞分析仪、尿液流水线轨道联机

3.3	全中文操作界面，智能化信息管理系统，操作简便快捷，定标、质控、样本测试智能化管理

3.4	外接RS232、USB接口，支持LIS双向连接，足够的数据存储空间，支持外置条形码扫描枪、打印机

★3.5智能云平台软件可实时监测仪器运行状态、实时在线远程质控管理等

3.6	配套试剂特异性及灵敏度强，可避免非特异性反应

3.7	样本类型：全血、血清、血浆、预稀释血、尿液等

3.8	原始管直接上机，轨道式进样，自动全血混匀，自动穿刺取血，自动条码扫描

★3.9可自动搅拌，自动温控，高值样本自动稀释重测

3.10可自主定标，符合ISO15189质量控制要求

★3.11可检测全程全血C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)、铜蓝蛋白、抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体等40余个项目，可自主设置参考范围

3.12微量末梢血，CRP+SAA两个项目用血量仅13微升

3.13全血样本HCT自动校准，全血与血清样本结果无差异

3.14可开展免疫类、心血管病类、急性时相反应类、肾病类、糖尿病类项目组合测试

3.15装载50个反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用，空白率过高提示更换反应杯

3.16加样针具有液面探测功能、堵针提示功能，机械臂、加样针防撞功能

3.17 30个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态，试剂盘带有不间断冷藏功能

★3.18 bCRP、SAA等项目在国家卫健委室间质评中有单独的分组

（十一）心电图机

1、导联：标准12导联，12导联同步采集，3道记录；

2、定标电压：1mv±1%

3、耐极化电压：±600mV

4、记录速度：手动5、10、12.5、25、50mm/s五档，自动，允差±2%。

★5、频率响应特性：0.05~500Hz

6、内部噪声，折合为输入端等效噪声电压不超过15μVp-p

7、采样率：8000Hz/秒/通道

8、记录道数：1CH、1 CH +1节律、3CH

9、可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录

10、可采集40秒~3分钟的3导联心律失常

11、内置自动分析软件。具备4级诊断，约260种分析可根据性别，年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析

12、具有分析结果指南功能；具有分析结果注释说明功能；具有详细测量值报告功能

★13、内置存储器可存储500件心电图及数据；须与医院现有的心电网络系统无缝连接，实现远程诊断和报告功能，采购人负责协调接口开放，费用包含在报价中。

14、记录纸 ；63mm卷纸

15、7英寸大屏彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息。屏幕分辨率：800╳480dots；

16、可用键盘输入患者姓名或医生名

导联：标准12导联，12导联同步采集，3道记录；

1、定标电压 ：1mv±1%

2、耐极化电压：±600mV

3、记录速度：手动5、10、12.5、25、50 mm/s五档，自动，允差±2%。

★5、频率响应特性：0.05~500Hz

6、内部噪声，折合为输入端等效噪声电压不超过15μVp-p

7、采样率：8000Hz/秒/通道

8、记录道数 ：1CH、1 CH +1节律、3CH

9、可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录

10、可采集40秒~3分钟的3导联心律失常

11、内置自动分析软件。具备4级诊断，约260种分析可根据性别，年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析

12、具有分析结果指南功能；具有分析结果注释说明功能；具有详细测量值报告功能

13、记录纸：63mm卷纸

14、7英寸大屏彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息。屏幕分辨率：800╳480dots；

15、可用键盘输入患者姓名或医生名

（十二）无创呼吸机

1、导联：标准12导联，12导联同步采集，3道记录；

★2、通气模式: S，T，S/T，CPAP，PC，AVAPS。

3、参数调节要求：

3.1.1 AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟；

3.1.2 IPAP最小至30cmH2O；

3.1.3目标潮气量:200ml至1500ml；

★3.1.4IPAP吸气压力:4-30cmH2O；

3.1.5 EPAP呼气压力:4-25cmH2O；

3.1.6 CPAP持续气道正压：4-20cmH2O

3.2呼吸频率:0-40次/分(PC/ST模式)，4-40次/分（T模式）

3.3吸气时间:0.5-3.0秒

3.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

3.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

★3.6一体化加温湿化器，防水流倒灌

3.7吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节，漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿≥60L/min

3.8监测参数要求：吸气相高压,呼气末低压,持续气道正压，呼吸频率,呼出潮气量,呼出分钟通气量,漏气量,吸呼比

3.9报警功能要求: 窒息时间报警可调，低分钟通气量报警可调，低呼气潮气量报警可调，呼吸频率高报警可调，病人管路脱落报警可调系统故障报警:内部故障

4、适用人群：可适用于体重≥10Kg的儿童/成人

5、液晶屏幕，中文操作菜单

6、电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

7、标配原厂移动支架

（十三）除颤仪

★1、≥7 英寸彩屏，分辨率 800×480，可存储1通道ECG波形，整机重量（含电池）≤2.6kg

2、设备具备便携把手，具备高便携性

3、抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

4、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55

5、工作温度范围至少满足 -5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟

6、采用双相波技术双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

★7、最大除颤能量可达360J，首次除颤能量可设置：

成人除颤能量：100/150/170/200/300/360J

小儿除颤能量：10/15/20/30/50/70/100J

★8、从开机到200J放电准备就绪用时≤7s

9、在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

10、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

11、电池待机寿命不少于5年（环境温度20 ℃ ±5 ℃，全新电池，每日自检、装入设备内不开机使用、不发送自检结果）

12、至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

13、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电

14、提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

★15、支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

16、CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数语音提示

17、设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

18、具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音，支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

19、设备具有用户自检和设备自检功能。支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

（十四）心肺复苏仪

1、真空吸盘直径：≤φ60mm,重量：≤1Kg；

2、负压仓最大吸引负压：≥25kPa~35kPa；

★3、腹部按压时，按压力指示范围≥0kg～50Kg，50Kg时误差：≤±20%，当按压力达到50Kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近50Kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近50Kg；

4、腹部提拉时，提拉力指示范围≥0kg～30Kg，30Kg时误差：≤±20%，当提拉力达到30Kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近30Kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近30Kg；

5、复苏仪有电池电量指示灯，当电量时指示灯亮；

6、复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式；

7、复苏仪具有钟表显示功能；

8、电 源：AA1.5V×4节；

9、符合GB 9706.1-2007中的规定

（十五）超声

1、用途说明：

★1.1满足腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入、TEE等全身应用

2、系统技术规格及概述：

★2.1需配置≥15寸无缝全触摸式电容屏，屏幕周边无实体按键（除开关机键），需支持手势操作

★2.2机器内置≥3个可激活探头接口

2.3.二维灰阶模式

2.4.组织谐波成像模式

2.5.宽带频移谐波

2.6.组织特异性成像

2.7.频率复合成像

2.8.空间复合成像

2.9.斑点抑制成像

2.10.彩色多普勒成像

2.11.M型模式

2.12.需配置独立角度偏转技术

2.13.需配置扩展成像技术

2.14.需支持实时双幅对比成像

2.15.需配置一键自动优化技术（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

2.16.需配置智能血流跟踪技术（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

★2.17需配置智能穿刺针增强显影技术，可处理穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持凸阵探头及线阵探头（响应文件中提供凸阵探头及线阵探头穿刺针增强应用证明图片扫描件）。

★2.18可选配智能下腔静脉测量技术，可智能识别下腔静脉，自动定位IVC，并实时测量IVC直径变化率计算CI（塌陷指数），DI（膨胀指数）（响应文件中提供该技术测量界面截图扫描件）

★2.19可选配智能VTI时间速度积分测量技术，在实时B模式上自动定位PW取样框，自动跟踪LVOT的PW频谱，并获得VTI,SV,CO SVV（每搏量）等数值（响应文件中提供该技术测量界面截图扫描件）

★2.20标配语音远程控制单元，可控制设备常规操作指令≥50种

3、测量/分析和报告

3.1常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3.3全科测量包，自动生成报告

需配置急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管软件包

4、电影回放和原始数据处理

4.1支持向后存储和向前存储，回复时间长度≥480s

4.2图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。

5、检查存储和管理（内置超声工作站）：内置标配≥128GB SSD硬盘、内置超声工作站

6、连通性要求

6.1支持网络连接

★6.2支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台，此技术支持IOS及安卓系统

7、系统技术参数及要求

7.1二维灰阶模式

★7.1.2最大显示深度:≥40cm

7.1.3最大帧率:≥999帧/秒

7.1.4 TGC:≥6段

7.1.5动态范围:≥230

7.2.彩色多普勒成像

7.2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

7.2.2取样框偏转:≥±30度(线阵探头)

7.3.频谱多普勒模式

7.3.1最大速度:≥7.89m/s（连续多普勒速度:≥15.35m/s）

★7.3.2取样容积:0.5-20mm

7.3.3偏转角度:≥±30度(线阵探头)

8、探头规格

8.1标配二把探头，电子线阵探头一把，电子凸阵探头一把

8.2探头频率：

频率带宽1.3-23.2MHz（依赖不同探头）

8.3穿刺引导

凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

★8.4线阵探头频率范围:4.0-16.0MHz

8.5凸阵探头频率范围：2.0-5.0MHz

★8.6可选配经食道探头。

四、售后服务及其他要求

1、免费质保期内所供设备出现故障，成交供应商须于接到采购人通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场，48小时内保证设备正常使用。

2、成交供应商须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。

3、成交供应商须向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，其中第1包成交供应商须确保临床应用培训不少于2次，每次不少于4天，相关费用包含在报价中。

4、第2包涉及的《特种车辆警灯警报器许可证》由成交供应商协助采购人向公安部门报备申请，规定的喷涂、安装警灯服务由成交供应商提供，费用包含在报价中。成交供应商须确保能够办理上牌和国家要求的其它必要手续。

5、第3包序号为2、3、4、5、6、7、9、10的设备，成交供应商需提供一整套原厂检验试剂及质控品供装机试机使用。

6、第3包所投产品中需要配备计算机工作站和打印机的，成交供应商须配备到位（费用包含在投标报价中），具体参数及要求以满足使用为准。

五、报价要求

本项目采用总价包干，报价包含本项目内所采购的全部设备、软件及其供货、安装及调试过程中产生的全部费用（其中第2包不包含上牌费、购置税、保险费用），采购人后期不再追加任何其他费用，请供应商谨慎报价。