采购需求

（仅供参考，最终以谈判文件为准）
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 ，否则投标无效。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”的条款须完全满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；未标注“★”条款如出现5条及以上负偏离的，响应无效。
货物需求中要求的证明材料作为评审依据，其中标注有“提供证明材料”字样的条款，响应文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件(证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可)，否则视为负偏离。供应商可对证明内容进行逐一标注，以便谈判小组评审。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清

	2
	供货及安装地点
	合肥市益民街15号，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后30个工作日内完成供货、安装、调试。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起三年

	5
	医疗器械注册证
	所投医疗器械须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。


二、货物需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注

	1
	▲石蜡切片机
	1
	台
	工业
	进口

	2
	全自动生物组织脱水机
	1
	台
	工业
	进口

	3
	全自动染色封片一体机
	1
	台
	工业
	进口

	4
	全自动免疫组化仪
	1
	台
	工业
	进口

	5
	离心机
	1
	台
	工业
	国产

	6
	蜡块柜
	7
	台
	工业
	国产

	7
	玻片柜
	3
	台
	工业
	国产

	8
	包埋机及冷冻台
	1
	台
	工业
	国产


三、技术参数及要求
（一）石蜡切片机
1、切片厚度：1-60μm
2、修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4、水平进样幅度：24mm
★5、垂直样品行程：70mm
6、静音样品回缩：40μm
7、最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
8、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
9、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
10、个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
11、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
12、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
13、具备储物盘功能，方便放置常用工具
14、刀架带有红色护手，确保操作者安全
★15、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
16、手轮有2个独立的安全锁定系统
17、快速转换样本夹，可单手操作
（二）全自动生物组织脱水机
1、设备用途：用于病理诊断、组织学研究等
2、主要技术规格
2.1
石蜡缸
2.1.1缸数：3只
2.1.2容积（升）：每缸4.3升
2.1.3熔蜡时间：10个小时
2.1.4温度：40-65°C
2.1.5温度精度：±1°C 
2.2
脱水缸
★2.2.1容量：300个包埋盒
2.2.2试剂容积：4.3L
2.2.3温度（石蜡）：40--65 °C
2.2.4温度（处理试剂）：环境温度或35°C到55°C
2.2.5温度（清洗试剂）：50到65°C
2.2.6温度精度：±1°C
2.2.7加注时间：≤90秒
2.2.8排放时间：80、120、140秒（可调）
★2.2.9浸渍真空：≥-70kPa(g)；
浸渍压力：≥35kPa(g)
2.2.10加注真空：-70kPa(g)
2.2.11排放压力：35kPa(g)，适应大小，规格不同的组织快速渗透
2.2.12试剂瓶：≥10个
2.2.13洗涤液瓶：3个，另有外接式1个
2.2.14瓶子最大容积：4.3L
2.2.15预测试检查：开/关
2.2.16液位感应器：开/关
2.3
硬件和软件
★2.3.1彩色液晶显示器 (LCD) 和触摸屏，容易掌握的智能软件
2.3.2试剂兼容检测系统
2.3.3完全封闭的气雾系统
2.3.4 3.5"软盘驱动器和打印机端口
2.3.5带远程报警器插孔的报警系统
2.3.6受密码保护的仪器管理员模式
2.3.7多个样品保护系统
2.3.8 15个程序，每个程序由最多10个固定/脱水和3个浸蜡步骤组成
2.3.9每个程序时间：0到99小时59分钟；延迟时间：7天
2.3.10四个用户可编程的脱水缸清洗程序
★2.3.11主动石蜡清洁技术（可延长石蜡使用寿命，节约成本，保证脱水质量）
2.3.12试剂温度可调范围从35°C-55°C，或者是环境温度
2.3.13石蜡温度可调范围从40°C-65°C
2.3.14三个脱水缸排放速度选项，80、120和140秒
2.3.15内存储存100个试剂名。
（三）全自动染色封片一体机
1、允许用户同时进行多个程序染色。适用于常规的病理科实验室；
2、可处理组织学、细胞学和特殊染色；
3、全自动染色，从烤片到封片，一体式机器完成，实现无人化操作；
★4、双机械臂电脑精确控制、同时运行，提高效率；
5、H&E产量:≥330张/小时；
6、程序数：≥50个，每个程序可有40步；
7、总站点≥52个，染色站点≥36个；
8、工作效率大，可同时处理≥30个染色架（30张/架），并可以在任意时刻运行任意程序；
9、染色架内置芯片包埋技术，自动识别不同的玻片架、染色程序，按照需要自动、精确染色；
10、超优的软件管理系统：切片自动计数，并可连接医院LIS系统；
11、智能化试剂管理系统：RFID智能化射频技术，实时监测试剂使用情况，达到染色的标准化；
12、可预加热试剂缸，进行特殊染色，或者特殊染色插件，便于节约试剂
13、全中文、彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示；
14、与全自动封片机无缝链接，实现仪器一体化；
15、上下载站点均可容纳≥5个染色架；
16、两种不同的高清、恒染试剂，提供完整的产品解决方案，获得最优的染色结果；
17、能兼容市场多数品牌的玻片架；
18、内置烤箱可容纳≥6个染色架；
19、当同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能；
20、适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理；
★21、双机械臂，可自动识别不同染色架,并分别同时使用不同大小的盖玻片对不同玻片架进行自动封片；
★22、高处理量：≥570片/小时；
23、自带烤箱，便于封片后快速干片，最快时间阅片，提升实验室工作效率；
24、适用于干性和湿性封片；
25、有破损盖玻片自检功能；
26、有活性碳滤网和气体抽排装置；
27、开放上载其他玻片同时进行封片（例如免疫组化机）。
（四）全自动免疫组化仪
1、用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
★2、用途：可进行免疫组化（IHC）、原位杂交（ISH）及（FITC）标记的标本片染色及检测、可进行脱落细胞免疫组化的染色及检测。
★3、功能：烤片、脱蜡、抗原修复、染色及复染可在同一台仪器自动完成，可进行免疫组化、原位杂交、银染原位杂交、多重染色、手工滴定，支持过夜模式
4、玻片处理能力：不少于20张玻片/循环。
★5、加热控制：每张切片由独立的温度控制器控制，从而可以使每张切片的反应条件独立。
6、温度：每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到95 ℃的加热功能
7、单次循环：可单次循环中进行免疫组化（IHC）和原位杂交（ISH）同时完成
8、玻片位染色方案：每个玻片位染色方案完全独立，无需相互调整
★9、空气涡流混匀技术：通过在样品表面形成漩涡，保证组织全面覆盖，试剂充分混匀，加快反应速度，有效避免“边缘效应”及“阶梯效应”。
10、样品加载：每种检测试剂只需50-100uL，每种试剂有独立的加样管路，避免交叉污染，提高工作效率。
★11、可开展ALK-D5F3抗体、CD20抗体、HER2抗体、雌激素受体抗体试剂、孕激素抗体试剂、c-KIT/CD117抗体，以上指标结果指导临床靶向药物用药。
12、废液处理：无毒废液，脱蜡试剂中不含二甲苯，自动收集废液。
13、码扫描系统：拥有全自动识别样本及试剂的条码扫描系统
14、数据储存功能：拥有数据存储功能
15、质量控制功能：拥有质量控制功能
16、打印功能：拥有打印功能
17、数据传输：支持lis和图像分析系统的连接
（五）离心机
1、产品特点：
1.1微机控制、交流变频电机驱动。
1.2多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。
1.3可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察。
1.4设有短时离心专用点动键。
1.5 10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
1.6倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
1.7采用电子门锁，全钢制内腔保护套。具有自动平衡功能。
2、主要技术参数：
2.1最高转速：5500rpm；最大相对离心力：4900×g；
2.2最大容量：4×250ml；离心腔直径：φ380mm；定时范围：1min～99min；
2.3整机噪声：＜65dB（A）；外形尺寸( 长×宽×高)：约525×430×360mm；
2.4转速精度：±10r/min；
2.5转子配置：48管真空采血管水平转子（4000rpm/2810×g）
（六）蜡块柜
1、蜡块柜：（每组六节抽屉，每只抽屉可存放500个蜡块，每组可存放3000个）
2、单个尺寸：约500mm*450mm*390mm。柜体采用冷轧板。
3、抽屉：蜡片专用抽屉，ABS滑道。
4、表面：脱脂除油，表调，锌系磷化，钝化，粉未喷涂。
5、插槽：金属开模专用插槽。
6、标鉴槽：一体化冲压成型。
（七）玻片柜
1、玻片柜：（每组六节抽屉，每只抽屉可存放标准玻璃切片700张，每组可存放4200万张，可负载900公斤），
2、单个尺寸：约500mm*450mm*130mm。柜体采用冷轧板。
3、抽屉：玻片专用抽屉，ABS滑道。
4、表面：脱脂除油，表调，锌系磷化，钝化，粉未喷涂。
5、插槽：金属开模专用插槽。
6、标鉴槽：一体化冲压成型。
（八）包埋机及冷冻台
1、一体化工作台面，石蜡重力回流设计；包埋后产生的余蜡能自动回流到保存缸里.
★2、保存盒容量≥6.2升，并带有过滤托盘可避免组织污染，可存放≥220个组织盒。可存放市面上任何品牌脱水机的脱水篮≥2个。
★3、液晶显示采用触摸式液晶屏。
★4、保存盒上方带有烤箱可供组织吊篮以及包埋工具直接放入。
5、蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计，有效避免石蜡封堵。
6、大容量熔蜡工作缸≥6.3升，一次满足500个以上蜡块包埋用蜡。
7、带有一个独立的小冷台（65mm*65mm）。
8、带有凹槽的工作台，在工作台面的适当位置配有修蜡器。
9、带有独立的加热包埋模0.93升。
10、具有手动开关和脚踏控制开关。
11、包含独立大冷冻台，可以排放70个包埋盒。
12、(可选配）可检测有机性挥发气体的浓度，减少有毒气体对人体的侵害。
四、报价要求
本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商谨慎报价。
