采购需求

（仅供参考，最终以谈判文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 ，否则投标无效。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”的条款须完全满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；未标注“★”条款如出现负偏离由谈判小组讨论后酌情评审。

货物需求中要求的证明材料作为评审依据，其中标注有“提供证明材料”字样的条款，响应文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件(证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可)，否则视为负偏离。供应商可对证明内容进行逐一标注，以便谈判小组评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投医疗器械须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。 |

二、货物需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创心功能监测仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 脑部与区域血氧检测系统 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 血流动力学监测仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 4 | 嵌入式恒温箱 | 8 | 台 | 工业 | 国产 |
| 5 | ▲麻醉机 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |

三、技术参数及要求

（一）无创心功能监测仪

1、采用电子心力测量法技术,监测参数临床相关性高，中文界面操作.

2、适用于任何年龄、身高及性别的病人，可用于新生儿、早产儿。

3、外周血管阻力SVR.收缩时间比率STR

4、心肌收缩力指数、心肌收缩力指数变异

5、氧合状况（输入血氧饱和度及血红蛋白指数）DO2/DO2I氧输送量/氧输送指数

6、前负荷容量监测（胸腔液体水平TFC、每搏输出变异SVV）

7、测量指标：心输出量CO、心脏指数CI、心率HR、每搏输出量SV、每博指数SI、每搏输出变异SVV、胸腔体液水平TFC、心肌收缩力指数、心肌收缩力指数变异VIC、校正左室射血时间FTC、左室射血时间LVET、心脏功能指数CPI。

8、显示参数

8.1所有参数有数据、条形图及参考值同屏显示。

8.2可根据设置时间分辨率不同，同时提供6个参数栏图表视图，带正常值范围和数值，有时间分辨变化趋势和放大功能

8.3三条趋势曲线同屏显示：1条icon波形，2条ECG波形。

8.4多种趋势波形显示。

9、起搏器优化功能软件，用方便、迅速的方法为CRT起搏器植入患者获得最佳（AV和VV间隔）设置，保证患者最佳预后

10、报警功能

10.1高低心输出量及其所有容量参数

10.2高低外周血管阻力及其所有阻力参数

10.3传感器状态、系统故障和电池电量低报警

10.4声音和可视报警

10.5三维报警， 可提供急性心衰和有效循环容量不足/低血容量性休克报警

11、可电池供电，电池供电时间≥2小时，整机重量≤800g方便携带；

12、蓝牙无线打印

13、AC输入：100-240VAC，50-60Hz

（二）脑部与区域血氧检测系统

1、	主机要求：

1.1屏幕尺寸≥10英寸

1.2 区域氧饱和度显示范围：15%-95%测量范围	15%～95%，警报范围上限：20％－95%，下限：15%－90%，刷新频率5秒／次

★1.3通道数: 实时监测双通道局部氧饱和度信号（rSO2），可选配4通道监控以及4通道累积饱和度（AUC）。

2、技术参数

2.1采用无创传感器

2.2传感器光源:LED光源

2.3传感器监测深度:不小于2.5CM

2.4传感器适用范围：脑部rSO2、躯体特定位置（肾部、肠、或特定位置），成人脑部/躯体传感器≥40kg；儿重脑部/躯体传感器5kg~40kg；新生儿脑部/躯体传感器≤5Kg。

2.5具有传感器采集信号强度指示信息

2.6采用基线测量方法，可以设置诱导前氧饱和度基准线，非绝对测量方法。AUC（曲线下阈值计算）基线被设置后在检测中会自动实时进行计算，计算值以（％＊min）的形式显示在屏幕上。

2.7可显示曲线下阈值面积,在检测中会自动实时进行计算

2.8免费开放端口,能连接招标方信息系统

2.9历史数据记录/回顾:可以记录历史数据,以趋势图模式/趋势表格模式回顾

2.10数据趋势图:实时观察局部氧饱和度(rSO2）的变化趋势,最多可同时显示4条rSO2数值相关的轨迹,反映整个治疗过程中患者局部氧饱和度的动态变化

2.11扫描时间:以小时为单位,时间范围有:1,2,4,8,12和24小时等

2.12内置后备电池

2.13终身免费软件版本升级,免费开放端口

★2.14事件标记：任意时间都可以进行事件标记，应用场景可选择麻醉、ICU、神外、心胸外，预制事件每种模式可选数量40条。

（三）血流动力学监测仪

1、性能特点：

1.1功能描述：通过无创和有创模式连接方式，可监测15种血流动力学参数，用于指导目标导向的液体治疗和药物干预。

1.2算法：采用脉搏功率算法进行分析，连续实施监测血流动力学参数。

1.3连接方式：主机通过数据连接线无创测量、采集病人的数据。可与科室现有其他监护设备连接（采购人现有设备：品牌GE，型号B40i）。

★1.4无专属耗材：可以与监护仪连接，无专属耗材。

★1.5事件应答：具备△SV、△MAP等事件应答窗口，在液体冲击试验或药物之后，窗口直接显示液体应答，反应患者容量状态。

1.6通气模式：在机械或非机械通气情况下均可使用。

1.7图形显示：同时提供短期、长期趋势图形，并可标注血流动力学基线值。

1.8监测数据可下载，并能通过读取软件实时还原监测数据,波形图及操作情况。

1.9可提供无限数据存储，最长存储时间≥6个月

2、技术参数

2.1显示屏尺寸≥12寸，全触屏操作

2.2设备信号输出缩放比例：1V/100mmHg

2.3信噪比：＞﹣55dB

2.4工作环境：10-40℃，30-75%相对湿度

★2.5每搏量增加率（△SV）-显示范围0-100%

2.6平均动脉压增加率（△MAP）-显示范围0-100%

2.7心率增加率（△HR）-显示范围0-100%

2.8外周阻力增加率（△SVR）-显示范围0-100%

2.9心输出量增加率（△CO）-显示范围0-100%

2.10平均动脉压（MAP）-显示范围0-240mmHg

2.11收缩压（Sys）-显示范围0-240mmHg

2.12舒张压（dia）-显示范围0-240mmHg

2.13心率(HR)- 显示范围0-220bpm

2.14每搏输出量(SV)- 显示范围1-500ml

2.15心输出量(CO)- 显示范围0-30L/min

2.16脉压变异（PPV）-显示范围0-100%

2.17毎搏输出量变异（SVV）-显示范围0-100%

2.18心输出指数（CI）-显示范围0-30L/min/m2

2.19外周血管阻力（SVR）-显示范围50-60000dyn s/cm5

2.20外周血管阻力指数（SVRI）-显示范围50-60000dyn s m2/cm5

2.21脉压变异度（PPV）-显示范围0-100%

2.22心率变异度（HRV）-显示范围0-100%

（四）嵌入式恒温箱

1、温度控制范围：室温以上5度至最高70℃。结构为手术室专用嵌入式设计，安装完成后与墙面齐平，易于洁净室的日常管理维护。

2、温度控制精度：±1℃

3、净重：约55Kg.

4、外框材质：SUS304 1.5t拉丝处理。

5、内外胆材质：SUS304及430，内外胆永不生锈。

6、内部容积：约80升。

7、柜体外尺寸：约597*997*(400-450)mm。

8、内保温：保温岩棉。

9、温控方式：电子温控加机械温控开关。（有触摸屏款）

10、加热方式：半导体PTC加热，强制内循环空气流。

11、循环风机：80*80*38mm。

12、玻璃窗：5t+5t双层玻璃。

13、电源：220V 50Hz.

14、额定功率：300W.

15、出厂温度设定：38℃，有过热保护功能。

16、装箱清单：保温柜，可调不锈钢搁板2块，合格证和使用说明书各一份。

（五）麻醉机

1、主要规格和系统概述

1.1适用于成人、儿童和新生儿麻醉。

1.2	整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。

1.3第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。

1.4全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

1.5专用后备手动通气装置：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

2、技术参数

2.1气体输送系统

2.1.1机械新鲜气体混合+电子流量监测装置，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2气源（O2/AIR）

2.1.2可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0–15 L/min。

2.1.3机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气，可配置一体化的或独立的鼻吸氧装置。

2.2麻醉呼吸机

★2.2.1电动电控活塞式呼吸机，保障潮气量精准

2.2.2采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

2.2.3通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；

2.2.4容量控制模式下潮气量设定范围: 10-1500ml

2.2.5呼气末正压PEEP：关，2 -35cmH2O。

2.2.6呼吸频率: 3-100次/分

2.2.7吸呼比：1:49 -49:1（源于频率和吸气时间）

★2.2.8最大吸气流速为≥160 L/min

2.2.9可根据病人的理想体重预设相关的通气参数

2.2.10麻醉安全：无需驱动气体，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。

2.3呼吸回路：

2.3.1集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

2.3.2一体化的回路主动加热系统，防止呼吸回路积水。

2.3.3手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

2.3.4标配5个高精度热丝式流量传感器，全自动标定。

2.3.5	CO2吸收罐容量≥1.5升

2.4麻醉气体挥发罐

2.4.1挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产

2.4.2具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运

2.4.3配置一个七氟醚挥发罐（加药量≥300毫升），可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

2.4.4能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2-15L/min。

2.5监测和报警

2.5.1一体化内置式≥15英寸彩色触摸屏，可快捷切换3种配置视图

2.5.2全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

2.5.3日志中可保存≥20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。

2.5.4通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

2.5.5监测范围：压力：-20-99cmH2O；潮气量监测范围：0-2500mL；顺应性: 0-200mL/cmH2O；阻力：0-100cmH2O/L/s；弹性：0.005-10mL/cmH2O。

2.5.6自动设置功能（Autoset）可自动调节所有报警限值。

2.5.7 CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

2.6其它

2.6.1内置后备电池，使用时间45~120分钟

2.6.2接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45

四、报价要求

本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商谨慎报价。