采购需求

（仅供参考，最终以谈判文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 ，否则投标无效。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”的条款须完全满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；未标注“★”条款如出现负偏离由谈判小组讨论后酌情评审。

货物需求中要求的证明材料作为评审依据，其中标注有“提供证明材料”字样的条款，响应文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件(证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可)，否则视为负偏离。供应商可对证明内容进行逐一标注，以便谈判小组评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投医疗器械须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。 |

二、货物需求

| 包别 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲多功能流式点阵仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 全自动免疫分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 过敏源检测仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 精子质量分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 全自动染色机(革兰氏) | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 母乳分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 全自动封膜机 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 2 | 全自动酶标仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 酶联免疫反应加速仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动立式洗板机 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | ▲全自动酶免疫分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 3 | ▲全自动血培养分析系统 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

三、技术参数及要求

第1包

（一）多功能流式点阵仪

★1、分析原理:基于Luminex XMAP技术的蛋白质和核酸分析平台

2、检测通道能力:具有多通路检测能力，可同时检测1-100种目标分子

★3、通用性能力:既能检测蛋白，又能检测核酸

4、报告激光检测器:565-585nm光电倍增管

5、样本用量:一次检测，样本用量10-20ul

6、吸样能力指标: 吸样量范围： 20-200ul；标本吸取量≤±5%

★7、检测速度:最快检测速度可达10000测试/小时，

8、操作环境:操作温度要求：15℃-30℃ 操作湿度要求：20%-80%

9、数据管理软件:集仪器操作和分析于一体的数据管理软件

10、仪器维护软件:开机、清洗、关机等常用功能快速操作指南，并自动完成相应操作

11、计算方式:自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，回收率等，原始和分析过的数据容易输到Excel软件或TXT文件

12、应用领域：涉及自身免疫病检测、基因突变检测、肿瘤标志物检测、HPV分型等。

（二）全自动免疫分析仪

1、设备使用需求

1.1	设备用途：用于辣根过氧化酶(HRP)催化鲁米诺的板式化学发光实验的全程或单步操作；

1.2	实验对象：患者和献血者的血清/血浆；

1.3	特殊功能需求：可检测丙肝核心抗原化学发光法。

2、主要技术参数

★2.1加样量精密度标准：50ul＜2%；100ul＜1%；

2.2孵育温度准确性标准：设定值的±0.5℃内；波动度标准：不超过0.5℃；

2.3洗板残留量每孔：≤2ul；

★2.4样本位：≥192个；

★2.5孵育位：≥9个；

2.6识别功能：条码扫描，双向LIS功能；

2.7操作系统：中文操作软件WINDOWS操作系统；

2.8加样：四针加样；

2.9	预警功能：液面探测、凝块检测及报警功能；

2.10洗板模式：洗板程序具备一点洗、两点洗等多种洗板模式。

（三）过敏源检测仪

1、膜条容量：≥40条

2、分配通道：6个通道，可扩展成8通道

3、分配液量：0.5-3.0 ml，0.1ml为单位可调

4、程序存储：15项，每项包含20个子步骤

5、孵育温度：室温、25℃、30℃、37℃可调

6、孵育时间：0-48小时，1分钟为单位连续可调

7、孵育槽摆动频率：≥5种频率可选

8、显示：液晶显示

9、操作模式：仅需5个按键即可完成所有操作步骤

10、储液瓶容量：清洗液瓶1L/瓶，稀释液瓶1L/瓶，废液瓶2L/瓶

11、接口：RS-232、USB接口

12、支持同时进行不同的测试项目。

13、蠕动泵液量可进行校正。

14、具备管理清洗和剩余试剂回吸功能。

15、可设置测试时孵育槽的启始位

（四）精子质量分析仪

1、精子浓度测量范围：0-400*106/ml(新鲜精液)

2、检测模式：新鲜精液、洗涤精液、冷冻精液、高敏感/绝育术后。

3、设备组成结构：光电全自动一体机、双测量仓，由测量仓、视频仓、液晶显示器、色带打印机组成。

4、光电测量仓由独立浓度检测通道和活力检测通道组成。

★5、浓度检测通道：内置LED作为光源，利用光学比浊原理进行浓度测量。

6、活力检测通道：内置LED作为光源，利用光电扫描技术，探测活动精子对光路产生的调制信号变化进行光电转换，通过专业计算机算法分析取得。

7、可视化测量仓采用内置CCD,300X-500X连续放大，采集精子图像及活动影像。

★8、单次检测样本量≥450微升。

9、采用一次性采样管制备样本，避免样本交叉污染，采样管分为浓度测量区和活力测量区

10、配套使用的精子计数板或采样管需获得产品注册证或CFDA下发的分类界定通知书。

11、测量参数：精子浓度、精子总数、精子总活力（PR+NP）、前向运动精子率（PR）、非前向运动精子率（NP）、不活动精子率（IM）、活动精子总数、形态正常精子率、活动精子浓度（MSC）、有效精子浓度（FSC）、精子平均运动速率（VAP）、前向运动精子浓度、前向运动精子数、形态正常精子总数、有效精子数、精子活动力指数（SMI）。

12、提供含有不少于三种浓度梯度的精子配套专用精子质控珠套装

13、重复性：对每种浓度质控珠进行重复检测10次以上，测量结果CV≤10%

14、准确性：对以上三种浓度质控品自动测量结果5次以上，测量结果全部在靶值范围内。

15、线性：在0-400*106/ml的线性范围内，测量结果的线性相关系数r2＞0.99

16、为准确测量精子浓度，提供WBC＞1*106/ml或WBC≤1*106/ml两种检测模式菜单选择

17、内部质控：开机完成自检及自动校准，故障提示功能。

18、外部质控：仪器具备单独外部质控检测模块，通过自动运行不同浓度外部质控品完成仪器质控。

19、样本无需稀释，完全液化后即可直接进行检测。

20、样本无需加热，完全液化后室温下即可直接进行检测。

21、报告打印：即可通过仪器内置色带打印机，也可以通过连接外部打印机打印报告。

22、数据传输：分析系统必须有外接数据端口，可以无缝接入院内的LIS系统。

（五）全自动染色机(革兰氏)

1、染色流程全自动化，只需加载玻片，操作时无需为干预。

2、染色完成时，染色片已经经过离心干燥，（离心时转速达到950转/分钟）可直接用于镜检。

3、革兰氏染色符合机染标准的染色方法三步法，以及仿手工的四步法。两种染色方法同时支持。

4、支持工程师设置可让染色更精细化。把（痰、白带）、（尿、胸腹水、质控菌）、血培养 分成三类，有专业的染色设置。达到最理想的染色效果。支持操作者专业染色设置，便于染料瞬间附着于微生物。

5、喷雾染色原理，节约试剂用量，且载玻片间无交叉污染，染色均匀亮丽，无脱片现象。

6、采用无刷直流电机，（杜绝有刷电机打火现象）产品更安全、寿命长、功耗小、噪音低。

7、≥16片玻盘，玻片水平放置，每小时可染色200张以上玻片。

8、染色时间 4-5分钟左右。

9、7英寸超大屏操作显示, 可自定义玻片数目。全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境。

10、根据涂片厚度选择脱色设定, 并自动设定试剂用量。

11、中文操作界面每套染液（500ml/瓶）可染500-1000张玻片。

12、酒精清洗，特殊流路清洗和喷量检测，维护方便。

（六）母乳分析仪

1、专用的人乳成分分析仪，非牛奶分析仪，无需用户进行任何调试或样本校准；

2、采用国际公认的IR技术（中红外透射光谱技术），确保测试结果的准确性；

3、采用2μm-10μm波长的中红外光谱进行样本分析；

4、采用4通道光栅进行样本分析，能去除背景噪音干扰；

5、微量样本仓，单次测试消耗母乳样本量≤3毫升；

★6、单样本单次检测能提供的测量结果至少应包括：脂肪（g/100ml）、总蛋白（g/100ml）、真蛋白（g/100ml）、糖类（g/100ml）、干物质（g/100ml）、总能量（Kcal/100ml）、P/E蛋白能量比、F/E脂肪能量比；(响应文件中提供所投设备对样本的检测结果报告扫描件，如与前述检测项目不一致的，视为该条款负偏离)

7、配备中文工作站系统，能对测量数据进行便利存储、管理、导入、导出；

8、具有连续测量免清洗功能，最大连续测量样本量≥10个；

9、彩色A4中文图文报告，包含母婴信息和母乳成分分析结果及指导意见；

10、准确性高，脂肪、总蛋白、真蛋白重复性（SD）≤0.05g/100ml，糖类≤0.08g/100ml；

★11、具有匀化和非匀化两种测量模式；采用注射式进样，没有机械损耗，故障损耗小；

12、非冷冻人乳样本，测试前无需匀化；

13、测试速度快，单样本测试时间≤1分钟；

14、便携式设计，主机重量≤3Kg，轻便方便移动；

15、能与采购人现有Liz和HIS系统实现对接，采购人现有系统为“卫宁健康(金仕达)”，接口可开放，为方便学术研究，需与采购人医院本部、东区现有的人乳成分分析仪（品牌Miris，型号HMA）数据共享（厂家可开放接口），检测液清洗液通用，其他情况以投标人实地踏勘为准，采购人配合踏勘；

16、如所投产品为原装进口，供货时向采购人提供海关报关单；

17、配置要求：母乳分析仪主机1台；打印机1台；母乳工作站软件1套；电脑工作站（国产设备）1台；检测液1套；清洗液1套。

（七）全自动封膜机

1、快速高效，只需一键封口，试管架自动进出，无需要人工干预。

2、内置空气净化功能，保护实验室安全。

4、台式机型，尺寸约52cm*26cm*42cm，重量约18Kg。

5、预约封口无需等待，组件即封即热，封口完毕自动待机，安全节能。

6、五寸触摸屏操作，方便直观。

7、试管封口牢固，密封性能好，倒置不漏，当试管需要再次取样时，封膜方便易撕。

8、铝膜自封自切，余料自动卷收，系统自动识别提示更换。

9、专用铝膜灭菌处理，杜绝二次污染。

10、适用试管口径12mm，试管高度75mm/100mm，高低试管仪器自动识别，可自动切换模式。单次封口数量25支或50支，可自由选择，减少浪费封口铝膜。

11、每个试管封膜后，铝膜切割成50个独立单元，互不相连。

12、适用试管材质为塑料管。

13、封膜时间为20秒/一架（50管）。

14、专用试管架，尺寸约为21cm*9.5cm*6cm，可直接放入冷藏室保存，无需再次转移试管架。

第2包

（一）全自动酶标仪

★1、测量范围：0.000 OD～4.500 OD；

2、分辨率：0.001 OD

3、重复性：＜±0.15%。

4、线性：在0.000-3.500 OD时，＜0.5%。

5、准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

6、测量时间：单波长测量时间为2s/96孔，双波长测量时间为5s/96孔。

7、波长范围：400nm-750nm。

8、滤光片

8.1波长偏差：±2nm；半波带宽范围：≤8nm。

8.2配置：405nm、450nm、492nm、620nm；

9、端口配置：RS232和USB；

10、功能

10.1 可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；

10.2 振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s-300s可调。

11、主机外形尺寸：约470mm×335mm×205mm（l×w×h）。

12、电源：

12.1交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。

12.2直流输出：24V±1V，≤1.25A。

过流保护和短路保护：在电流≥3.2A或短路时，启动保护。

额定输入功率：55W。

★13、采用双LED激光式混合冷光源。

14、酶标仪配置：品牌计算机1套；激光打印机1台；酶标仪控制及分析管理系统软件1套。

（二）酶联免疫反应加速仪

1、原理

1.1设计内置震荡，采用PTC热风加热，保证免疫反应的温度要求；

1.2利用高频电磁波加速生物振转，加速抗原抗体结合。

2、功能

2.1设置4项功能参数；

2.2显示反应温度和时间；

2.3自动安全报警系统；

2.4能容纳6块酶标板（96人份/块）。

3、性能指标

3.1功率：≤2500VA；

3.2反应室内恒温时段温度37℃，误差不大于2℃；

3.3电磁频率：100MHz—110MHz；

3.4振动：频率30Hz-50Hz、振幅0.15mm-0.4mm。

（三）全自动立式洗板机

★1、全自动立式洗板机、可清洗各种酶标板、微电脑控制、操作简单

2、75%酒精自动喷雾消毒，杜绝传染性气溶胶危害，保障实验室生物安全

★3、立式单针反冲洗技术、不堵孔，清洗彻底、无交叉污染

4、高速离心，自动脱干，无需人工拍板

5、全程洗板时间仅需20秒

6、微孔板内液体采用高速离心技术残留量为零

7、清洗全过程在密闭环境中进行、保证实验室的生物安全性

8、清洗方式：24/48/72/96孔可洗

9、排版模式：横洗或竖洗、无需补孔

10、清洗时间：0-120秒可调

11、清洗次数：0-120次可调

12、脱水时间：0-120秒可调

13、脱水转速：2500rpm

14、排空时间：0-120秒可调

15、液体瓶容量：10000ml

16、工作环境温度：5-40°C、相对湿度≤80%

17、输入功率：200VA,电源：AC220V，50HZ

18、内置100多种记忆设定

（四）全自动酶免疫分析仪

1、用途：全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。

★2、机械臂：2个独立的机械臂，可独立工作也可同步工作，工作中两个机械臂可分开间距≥900mm。

3、加样模块

3.1 加样通道：≥4个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm。

3.2 加样针：加样针容量≥1000ul，白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。

3.3 液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。

★3.4 加样范围：5-1000ul，提供证明材料。

3.5 加样精度：

加样量100ul，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；

加样量1000ul，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%。

3.6 分配速度：标本分配速度≤2分钟/96孔板（并行分配8块微板的样本时）；

3.7 加样微板位：≥12个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥12块。

4、试剂位

4.1 通用试剂位：通用试剂位≥21个，应能同时放置试剂≥21种。

4.2 专用试剂位：专用试剂位≥40个，用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品，可同时装载≥40种。

4.3 试剂自动识别：通用试剂位均可主动感应识别试剂的类型和位置，每个试剂盒内置不同规格磁感应装置，可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定的位置摆放，加样通道到感应的试剂位置吸取试剂。试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。

5、抓手模块：采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。

6、孵育模块

6.1 振荡孵育模块：≥12个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育，孵育时加盖密封。

6.2 控温范围及精度：孵育温度范围32℃—60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供证明材料。

7、洗板模块

★7.1 洗板机：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。清洗残留液量≤1ul/孔，提供证明材料。

7.2 洗板方式：每台洗板机独立洗板，2台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板。

7.3 模块独立：洗板机可在脱离主机的情况下独立工作。

7.4 洗液监测：测每个洗液瓶液量，并在软件界面实时显示；

液量不足时自动切换使用备用洗液不需人工干预。

7.5 洗液容器：所有洗液瓶采取抽屉式层叠方式摆放，避免管路发生缠绕，节省空间。

8、酶标仪

8.1 模块独立：酶标仪有独立的注册证，需与所投产品为同一厂家生产，便于设备的维护；有独立操作软件，可以脱离主机单独使用。

8.2 测量方式：8个测量通道，可单、双波长判读。

8.3 滤光片：配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

★9、标本条码扫描：具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。

10、软件

10.1 运行环境：全中文操作软件，能在Windows 7及以上的操作系统运行。

10.2 系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接，可实现双向通讯。

10.3 拼板功能：可在同一块微板上进行≥6项目的检测。

10.4 自定义项目功能：可对同一批上机检测的标本，定义每个标本所检测的项目。

10.5 多孔复查功能：复查标本与正常标本同批次处理，自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位，无需将复查标本管移位、分管。

10.6 微板插入功能：可以从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需重新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。

11、安全防护：全密闭的外观结构；具备报警声、警示灯的双重报警系统功能；具备电磁安全防护门锁，实验中可自动锁紧防护门。

★12、使用期限：设备使用期限≥10年，提供证明材料。

13、其他：工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。

第3包

（一）全自动血培养分析系统（1套全自动血培养分析系统包含3台全自动血培养分析仪），全自动血培养分析仪参照技术参数如下：

1、检测原理：

★1.1检测方法采用荧光增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测

1.2多种运算法则，进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性

1.3拥有二期运算法则，对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测

2、配置及功能：

★2.1可同时检测40个标本，并可扩展至80孔位，120孔位及160孔位。

2.2检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示

2.3每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正，以确保结果的准确性

★2.4仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时

2.5仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测

2.6仪器配置平板电脑系统，全图形触摸操作界面，无需再附加电脑

2.7门把配备灯，不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态

2.8仪器配置独立的条形码扫描器，方便扫描操作，可扫描双条码

2.9具备阳性匿名瓶检测功能，允许事后补录信息

2.10具备误取报警功能，防止操作失误

2.11培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配

2.12支持 LIS 联接

3、样本要求

3.1可检测临床血液及体液标本

3.2检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产 CO2 较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌

4、配套试剂

★4.1有多种培养瓶可供选择，培养瓶具备树脂吸附抗生素的功能

4.2保存无特殊环境及温度要求

4.3培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置

4.4瓶内负压，防止内部液体溅出，利于标本采集

4.5培养瓶采用高透光、高气密性、防压、防碎设计的瓶体

4.5扩容能力：可根据用户要求加装培养箱扩容至160瓶位

4.6数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析

四、报价要求

本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商谨慎报价。