采购需求

（仅供参考，最终以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 ，否则投标无效。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”的条款须完全满足或优于招标文件要求，否则投标无效；未标注“★”条款负偏离≥6条的，投标无效。

货物需求中要求的证明材料作为评审依据，其中标注有“提供证明材料”字样的条款，投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件(证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可)，否则视为负偏离。投标人可对证明内容进行逐一标注，以便评标委员会评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个工作日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投医疗器械须具有医疗器械注册证，投标文件中须提供完整的证书扫描件，否则投标无效。 |

二、货物需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲医用冰箱1 | 7 | 台 | 工业 | 国产 |
| 2 | 医用冰箱2 | 4 | 台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 医用冰箱3 | 7 | 台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 医用冰箱4 | 3 | 台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 医用低温保存冰箱 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 除颤仪 | 5 | 台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 便携式半自动除颤仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 心电图机 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 9 | ▲病人监护仪1 | 76 | 台 | 工业 | 国产 |
| 10 | 病人监护仪2 | 12 | 台 | 工业 | 国产 |
| 11 | 无影灯（移动） | 4 | 台 | 工业 | 国产 |
| 12 | ▲输液泵 | 124 | 台 | 工业 | 国产 |
| 13 | 单道注射泵 | 8 | 台 | 工业 | 国产 |
| 14 | 双道注射泵 | 24 | 台 | 工业 | 国产 |
| 15 | 输注工作站 | 14 | 台 | 工业 | 国产 |
| 16 | 不锈钢制品等一批 | 1 | 批 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

（一）医用冰箱1

1、样式：立式。

2、冷冻室容积：约76L。

3、冷藏室容积：约134L。

4、总有效容积：约210L。

5、额定功率：120W。

6、耗电量：≤0.64kW.h/24h。

7、产品净重：约50Kg。

8、气候类型：SN/N。

9、制冷方式：直冷。

10、温度范围：冷藏2℃～8℃；冷冻-10℃～-25℃。

11、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

12、外部尺寸（宽*深*高）：约545*596*1663（mm）。

13、内部尺寸（宽*深*高）：冷藏室尺寸约403*450*749（mm）；

冷冻室尺寸约347*425*650（mm）。

14、外部材料：彩色涂层钢板，防腐蚀、抗氧化。

15、内部材料：HIPS内胆。

16、外门数量：2扇；上下结构，上部是冷藏室门体，下部是冷冻室门体。

17、保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡门。

18、外观颜色：银灰色。

19、制冷剂：采用碳氢制冷剂。

20、高效全封闭压缩机。

21、温度控制：

（1）微电脑控制，LED数码显示屏，显示精确1℃；

（2）冷藏、冷冻独立显示温度数据，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

22、安全系统：

（1）温控器键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；

（2）具备安全锁设计，保证物品安全；

（3）宽电压带适用：在187V～254V范围内正常使用；

（4）有电磁阀，双系统设计。

23、报警系统：

（1）具备：超温报警、开门报警、传感器故障报警；

（2）双重报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁；

（3）控制器具有断电记忆功能：断电时保存箱的工作状态被锁定，来电后仍然按照断电前的设定工作（若在速冻模式下断电，断电后不记忆）。

24、报警方式：具备声音蜂鸣的报警方式。

25、特色功能：

（1）立式侧开门体，选用左侧边内藏式把手；

（2）冰箱底部后面两个滑轮，方便移动；冰箱底部前面两个支脚，可调节高度以固定冰箱位置，防止滑动；

（3）箱内配置高度可调节的钢化玻璃搁架；

（4）抽屉采用PS材料的设计；

（5）外箱除露管设计，可有效避免凝露问题。

（二）医用冰箱2

1、样式：立式。

2、容积：约236L。

3、净重：约63kg。

4、额定功率：170W。

5、耗电量：≤2.56kW.h/24h。

6、噪音值：≤46dB。

7、气候类型：SN/N。

8、制冷方式：风冷。

9、箱内温度：2℃～8℃。

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11、外部尺寸（宽*深*高）：约580*560*1785（mm）。

12、内部尺寸（宽*深*高）：约500*420*1090（mm）。

13、外部材料：喷涂钢板。

14、内部材料：喷涂钢板。

15、门体数量：1扇。

16、门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。

17、网架：4层，可调高度，浸塑材质。

18、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

19、冷凝器：外挂式钢丝冷凝器。

20、蒸发器：翅片式蒸发器。

21、制冷剂：采用绿色无氟制冷剂。

22、压缩机：数量1个。

23、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

24、制冷系统：高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。

25、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

26、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。

27、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

28、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

29、电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

（3）标配远程报警接口；

（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（5）断电保护：在恢复供电时，设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

30、特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）LED数码显示，便于观察；

（3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（4）可调节的浸塑网架设计。

31、可选配件：温湿度记录仪。

（三）医用冰箱3

1、样式：立式。

2、容积：约60L。

3、净重：约33kg。

4、额定功率：72W。

5、耗电量：≤0.84 kW.h/24h。

6、噪音值：≤50dB。

7、气候类型：SN/N。

8、制冷方式：风冷。

9、箱内温度：2℃～8℃。

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11、外部尺寸（宽*深*高）：约490*441*710（mm）。

12、内部尺寸（宽*深*高）：约410*315*560（mm）。

13、外部材料：喷涂钢板。

14、内部材料：喷涂钢板。

15、门体数量：1扇。

16、门体结构：双层中空保温玻璃门。

17、网架：2层，浸塑材质。

18、底脚：4个调平脚。

19、冷凝器：丝管式冷凝器。

20、蒸发器：盘管式蒸发器。

21、制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

22、压缩机：数量1个。

23、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

24、制冷系统：高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。

25、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

26、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。

27、报警系统：高低温报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警。

28、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

29、电器安全：

（1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（2）断电保护：在恢复供电时，设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（3）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

30、特色功能：

（1）标配1个门锁设计，保障存储安全；

（2）LED数码显示屏，便于观察；

（3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（4）2层浸塑网架设计；

（5）标配测试孔，方便安装温度记录仪；

（6）标配远程报警接口。

31、可选配件：温湿度记录仪。

（四）医用冰箱4

1、样式：立式。

2、容积：约416L。

3、净重：约120kg。

4、额定功率：255W。

5、耗电量：≤2.58kW.h/24h。

6、噪音值：≤50dB。

7、气候类型：SN/N。

8、制冷方式：风冷。

9、箱内温度：2℃～8℃。

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11、外部尺寸（宽*深*高）：约785*552*1927（mm）。

12、内部尺寸（宽*深*高）：约685*429*1380（mm）。

13、外部材料：喷涂钢板。

14、内部材料：喷涂钢板。

15、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16、门体数量：1扇。

17、门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。

18、网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。

19、脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；具备2个调平脚，可固定箱体。

20、测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

21、冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。

22、蒸发器：翅片式蒸发器。

23、风机类型：采用罩极风机。

24、制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

25、压缩机：数量1个。

26、感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。

27、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

28、制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

29、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

30、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

31、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

32、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

33、电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

（3）标配远程报警接口；

（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（5）断电保护：在恢复供电时，设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

34、特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（4）可调节的浸塑网架设计。

35、可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等。

（五）医用低温保存冰箱

1、样式：立式。

2、容积：约278L。

3、净重：约105kg。

4、额定功率：180W。

5、耗电量：≤1.7kW.h/24h。

6、噪音值：≤46dB。

7、气候类型：SN/N。

8、制冷方式：直冷。

9、温度范围：-10℃～-25℃。

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11、外部尺寸（宽*深*高）：约659*600*1694（mm）。

12、内部尺寸（宽*深*高）：约480*415*1460（mm）。

13、外部材料：喷涂钢板。

14、内部材料：喷涂钢板。

15、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16、外门：1扇。

17、抽屉：数量7个，材质为PS。

18、脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

19、压缩机：数量1个。

20、制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。

21、制冷系统：采用压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器。

22、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

23、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

24、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。

25、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

26、电器安全：

（1）温控器测点故障安全运行模式；

（2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）断电保护：在恢复供电时，设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行；

（4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

27、特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，外观简约大方；

（2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启；

（3）标配测试孔，方便选配温度记录仪。

28、选配件：温度记录仪。

（六）除颤仪

1、≥7英寸彩屏，分辨率800×480，可存储 1 通道ECG波形，整机重量（含电池）≤2.6Kg

2、设备具备便携把手，具备高便携性

3、抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

4、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55，提供证明材料

5、工作温度范围至少满足-5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟

6、采用双相波技术双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

7、最大除颤能量可达360J，首次除颤能量可设置：

成人除颤能量：100/150/170/200/300/360J

小儿除颤能量：10/15/20/30/50/70/100J

8、从开机到200J放电准备就绪用时≤7s

9、在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

10、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

11、电池待机寿命不少于5年（环境温度20 ℃ ±5 ℃，全新电池，每日自检、装入设备内不开机使用、不发送自检结果）

12、至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

13、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电

14、提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

15、支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

16、CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数语音提示

17、存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

18、具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音，支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

19、设备具有用户自检和设备自检功能。支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

（七）便携式半自动除颤仪

1、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，可升级血氧饱和度和NIBP监测，有高对比度显示界面。

2、支持中文操作界面。

3、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，最大除颤能量达到360J，手动除颤分为同步和非同步两种方式，按键式能量调节，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（提供证明材料），适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率

6、可选配体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J

7、电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

8、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

9、开机时间≤2s，符合临床使用，除颤充电迅速，充电至200J≤3s。（提供证明材料）

10、支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

11、支持升级CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

12、 3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落和干扰的情况下仍能准确测量心率（提供证明材料），可升级支持血氧饱和度、无创血压等功能，方便后期升级。

13、心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。

14、心律失常分析种类≥20种。

15、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。

16、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

17、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

18、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

19、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

20、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

21、具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

22、发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

23、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

24、支持≥24小时连续ECG波形的存储，≥100名患者档案存储与回顾功能，≥1000个事件的存储与回顾功能，≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

25、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

26、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

27、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

28、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

（八）心电图机

1、12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸；

2、起搏器采样率不低于16,000Hz；

3、无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

4、电压分辨率不低于1uV；

5、模数转换不低于24位；

6、Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

7、开机出波形时间不超过7秒；

8、内置存储容量不低于800份；

9、电池单次充电至少可供打印400份报告；

10、屏幕可预览完整的心电图报告；

11、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

12、输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

13、可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

14、可支持条形码扫描枪接收患者；

15、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

16、支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；

17、波形增益：2.5,5,10,20,L=10 C=5,L=20 C=10mm/mV,自动；

18、记录仪分辨率：水平40dots/mm@25mm/s, 垂直8dots/mm；

19、心电放大器：直流耦合；

20、走纸速度：5,12.5,25&50mm/s；

21、重量不大于5Kg。

（九）病人监护仪1

1、整机要求

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手,方便移动。

1.3 ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示，屏幕采用电容屏非电阻屏，方便操作，显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.4屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.5可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.6内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.8监护仪设计使用年限≥10年，提供证明材料。

1.9防水等级≥IPX1，提供证明材料

1.10整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2、监测参数

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供证明材料。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供证明材料。

2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供证明材料。

2.6支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

★2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，提供证明材料。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供证明材料。

2.14提供辅助静脉穿刺功能。

3、系统功能

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2支持肾功能计算功能，提供证明材料。

3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6≥1000组NIBP测量结果

3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供证明材料。

★3.12提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供证明材料，支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.13动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

（十）病人监护仪2

1、一体式监护仪,≥10.4英寸彩色LED背光显示屏，分辨率≥800*600,主机带电池重量≤3.5Kg ；

2、监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温；

★3、具备QT/QTc,ECG多导同步分析功能，≥4导联同步多导心电算法（提供证明材料）；个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计分析功能(提供证明材料)；

4、血氧监测可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况，采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术；

5、NIBP测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，支持动态血压分析（提供证明材料）

6、系统功能：支持中/英文字符和条码扫描枪输入

7、具有三级声光报警，参数报警级别可调

8、具备报警集中设置功能

9、具备血液动力学、药物计算功能

10、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

11、具备Nurse Call报警功能

12、支持VGA外接拓展显示屏

★13、具备≥1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾（提供证明材料）

14、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

15、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置,并根据病人配置可选择成人或小儿、新生附件。

16、标配锂电池，工作时间≥8小时；

17、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

18、机器设有附件收纳盒设计（非在机身缠绕），保证附件管理更有序、更高效

19、设计使用寿命≥10年。

（十一）无影灯（移动）

1、手术灯带电池，可选配高性能充电电池，确保手术灯在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

2、选配电池可提供10小时连续照明。

3、75mm直径大脚轮，移动灵活。

4、采用LED冷光源。

5、灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

6、灯头重量≤3KG,可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。

7、ED灯泡，寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换。

8、灯头光源功率≤28W。

9、灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡•lx）（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。

10、灯头最大照度70,000lux。

11、光斑直径≤170mm。

12、深腔照明率≥100%（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。

13、聚焦深度≥1500mm（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。

14、色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。

15、色温4350K。

16、医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。

17、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。

18、控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。

19、可选配中置消毒手柄，手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

20、产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试，提供相关证明。

（十二）输液泵

★1、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式

★2、显示：LCD显示屏，触摸屏操作、数字盘输入，方便快捷的人机操作界面

★3、输液速率：0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器）；0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器）

4、阻塞等级：225mmHg~975mmHg 可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态

5、具有晚间操作照明灯，支持药物库功能、7种界面颜色更改，用于安全警示

6、快进操作：0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器）；0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器）根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度

★7、气泡敏感度，25-800ul,7挡可调

★8、在线滴定、电动安全门，电动止夜夹，保证输液精度稳定

9、累计容量：0.1-99999.99mL

10、KVO：0.1-5mL/h 可调

11、限制量：0.1-99999.99mL

12、精度：≤±5%

13、电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率25VA；外部直流电源：直流12V；内置电池：锂电池11.1V 1500mAh；连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时)

14、无线联网：接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网

15、环境条件：环境温度：5℃-40℃；相对湿度：15%-80%，非冷凝；                       大气压力：70.0kPa-106.0kPa

16、报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

17、符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器

18、可调11级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路

19、USB接口

20、重量约1.2kg（含电池），整机体积约100(W)×230(H)×190(D)mm

21、安全标准：

GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求；

GB9706.27-2005医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备；

YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南

（十三）单道注射泵

1、电源：

1.1交流100-240V 50/60Hz 输入功率：40VA

1.2外部直流电源：直流12V 1.5A

2、保险丝：T1.6AH 250VAC

★3、内置电池配置：2节2900mAh@11.34V电池

★4、电池续航时间：不少于20小时

★5、适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标.准的注射器。

★6、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

7、注射速度设定范围：

7.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

7.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

7.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

7.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

7.5 0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器）

8、预置量设定范围

8.1 0.10 - 99.99ml（最小增量0.01）

8.2 100.0 - 999.9ml（最小增量0.1）

8.3 100.0 – 9999ml（最小增量1）

9、注射总量显示范围: 0-99999.99ml

10、注射精度: 机械精度≤±1%;  注射器的精度≤：±2%

11、排气操作:

11.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

11.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

11.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

11.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

11.5 0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器

12、快进操作：

12.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

12.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

12.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

12.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

12.5 0.10-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）

根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。

★13、KVO速度：0.1~5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

★14、阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择

15、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16、特殊功能：

16.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

16.2事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。

★16.3声音音量等级：可调10级报警音量。

16.4电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。

17、无线联网功能：注射泵信息联网，连接静脉输注中央站。

18、有线联网功能：注射泵信息联网，连接静脉输注中央站。

19、使用条件：

19.1环境温度：5℃-40℃相对湿度：15%-95%，非冷凝

19.2大气压力：70.0kPa-106.0kPa

20、储存条件：

20.1环境温度：-20℃- +55℃相对湿度：10%-95%，非冷凝

20.2大气压力：22.0kPa-107.4kPa

21、外形尺寸：约362（L）*151(H)*130(W)mm

22、重量：约1.8kg（包含默认配置电池）

23、使用期限：10年

★24、触摸屏操作、数字键盘输入

25、主要安全标准：

25.1 GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求

25.2 GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求

25.3 YY0709-2009医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南

25.4 YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验。

（十四）双道注射泵

1、电源：

1.1交流100-240V 50/60Hz 输入功率：60VA

1.2外部直流电源：直流12V 3.0A

2、保险丝：T1.6AH 250VAC

3、内置电池配置：2节2900mAh@11.34V电池

★4、电池续航时间：不少于10小时

★5、适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标.准的注射器。

★6、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

7、注射速度设定范围：

7.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

7.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

7.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

7.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

7.5 0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器）

8、预置量设定范围

8.1 0.10-99.99ml（最小增量0.01）

8.2 100.0-999.9ml（最小增量0.1）

8.3 100.0–9999ml（最小增量1）

9、注射总量显示范围: 0-99999.99ml

10、注射精度: 机械精度≤±1%；注射器的精度≤：±2%

11、排气操作:

11.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

11.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

11.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

11.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

11.5 0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器

12.快进操作：

12.1 0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

12.2 0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

12.3 0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

12.4 0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

12.5 0.10-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）

根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。

★13、KVO速度：0.1~5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

★14、阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择

15、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16、特殊功能：

16.1：再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

16.2事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。

16.3声音音量等级：可调10级报警音量。

16.4电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。

17、无线联网功能：注射泵信息联网，连接静脉输注中央站。

18、有线联网功能：注射泵信息联网，连接静脉输注中央站。

19、使用条件：

19.1环境温度：5℃-40℃相对湿度：15%-95%，非冷凝

19.2大气压力：70.0kPa-106.0kPa

20、储存条件：

20.1环境温度：-20℃- +55℃相对湿度：10%-95%，非冷凝

20.2大气压力：22.0kPa-107.4kPa

21、外形尺寸：约367（L）*216(H)*146(W)mm

22、重量：约3.6Kg（包含默认配置电池）

23、使用期限：10年

★24、双通道一体机

★25、触摸屏操作、数字键盘输入

（十五）输注工作站

1、基本要求：

1.1工作站电源：交流电源 100-240V 50Hz/60Hz 输入功率65VA

1.2内置锂电池，泵组合及单泵均可使用交直流电供电，当交流/直流 电源停止供电时，可自动切换为内置电池供电。

2、一体化床旁输注系统

★2.1插件模块化设计：静脉输注系统的泵通道组合≥5通道。

2.2耗材校准：支持符合标准的所有一次性使用输液器，保证输液精度；同时用户可自定义其他符合标准的输液器。

2.3级联输液：可实现≥2通道间输注泵之间的级联输液，实现无缝输液，输液更智能安全。

2.4每个泵之间不需要任何辅助工具可以直接组合固定，可组合成多通道注射泵、多通道输液泵、多通道输注混合泵，便于携带和安全转运。

2.5信息管理：统一管理电源、数据、报警、病人资料，通过输注中央站或网络可以对数据进行统计、分析及报表管理。

2.6仅需一根电源线，具备输液管路整理功能，让多通道输注管路清洗、整洁。

2.7支持药物库功能，7种背景色彩可调，标识药物敏感程度

2.8双路报警：冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路。

3、输液模块参数

3.1输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、级联模式、自动循环等多种工作模式。

3.2防药液自流：智能预阻断技术，完全避免泵门打开时的药液自流。

★3.3泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。(提供证明材料)

★3.4触摸屏操作，中文显示，数字键盘输入，方便操控的同时减少误操作风险。

3.5输液速度设定范围：0.1-1200.0mL/h或（1-350d/min），最小增量为≤0.1mL/h。

3.6输液总量显示范围：0.1-9999.99mL，输液精度±5% 。

3.7快进操作：自定义速度和容量（20d/mL输液器）。

3.8 KVO速度0.1-5.0mL/h。

3.9阻塞级别：225mmHg~975mmHg可以进行≥9级选择，并且可以显示管路的压力状态。

3.10报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

3.11支持输注管路气泡校准、灵敏度5等级可调，减少气泡报警误报率

3.12注射泵重量小于2Kg（含电池）

4、注射模块参数

4.1准确：精细的16细分步进电机控制、精密的传动组件、精确的泵注输液控制。

4.2注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、级联模式、自动循环等多种工作模式。

★4.3触摸屏操作，中文显示，数字键盘输入，方便操控的同时减少误操作风险。(提供证明材料)

4.4自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50 ml或60 ml所有符合标准的注射器。

4.5速率范围：0.1-1800ml/h，以0.1ml/h递增。

0.1-300.0ml/h (10ml注射器)0.1-600.0ml/h(20ml注射器);

0.1-900.0ml/h (30ml注射器) 0.1-1800.0ml/h(50ml(60ml)注射器)

4.6注射总量显示范围：0.1-99999.9ml，最小增量为≦0.1mL/h。

4.7注射精度：±1% 包括注射器的精度：±2%。

4.8排气操作：

100.0mL/h（10mL注射器）

200.0mL/h（20mL注射器）

300.0mL/h（30mL注射器）

400.0mL/h（50（60）ml注射器）

4.9、快进操作：自定义速度和容量。

35.0-300.0ml/h (10ml注射器) 35.0-600.0ml/h (20ml注射器);

35.0-900.0ml/h (30ml注射器) 35.0-1800.0ml/h (50ml(60ml)注射器)

4.10 KVO速度：0.1-2.5mL/h

4.11阻塞级别：可以进行≧11级选择，并且可以显示管路的压力状态。

4.12报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

5、静脉输注中央工作站

5.1中央管理站可同屏监视所有科室或指定科室的工作站各输注泵或单输注泵的实时输液信息，包括床号、病人姓名、药物名称、预置量、速度、剩余时间、已输液量。

5.2用户可设置剩余时间阈值，剩余时间（高）阈值：3分钟~30分钟；剩余时间小于此值进度条颜色红色；剩余时间（中）阈值：10分钟~90分钟；剩余时间小于此值进度条颜色橙色；剩余时间（低）阈值：60分钟~120分钟；剩余时间小于此值进度条颜色灰色。

5.3中央管理站界面支持中/英文语言实时切换。

5.4中央管理站最大支持显示50张床位的输注泵信息，最大支持600个输注泵同时在线。

5.5 特殊监护功能最大可选择6个重点关注的病人，以便更好显示关注病人的输液情况。

5.6 剩余时间分3个等级：分别用红色、橙色、灰色表示，未达报警等级绿色表示。

5.7床位图标按颜色显示所属泵的告警状态: 浅蓝色为低级报警，橙色为中级报警，红色为高级报警。

5.8显示当前所有泵的报警信息，报警先按等级从高到低排列，再按报警发生时间从大到小排列。

5.9中央管理站可编辑修改床位病人信息，并下发到此床位所有的输注泵中。

6、输注历史数据保存一年时间，支持自动备份。

7、服务器能满足每周7*24小时无间断运行。

（十六）不锈钢制品一批

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 （mm） | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗彩车 | 700*450*850 | 57 | 1、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥ 1.0mm，国标SUS304主管材：￠25×1.2mm；国标SUS304副管材≥Φ12.7*1.0mm。 2、性能要求：台面三面有护栏，护栏高80mm，双层台面，上台面配双抽，中配ABS双桶，下层台面三面围栏。 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 4、配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
| 2 | 病历彩车 | 410*410*1020 | 21 | 1、材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料；不锈钢板材喷塑，主板材厚度≥1.0mm。 2、性能要求：正面:单排25格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm；有抽屉，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，有相应的标识序号，标识数字清晰、配有安全锁以确保病历夹资料安全。 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 4、配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
| 3 | 输液车 | 690*450*1450 | 14 | 1、材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料；不锈钢板材喷塑，厚度≥1.0mm。国标SUS304主管材：￠25×1.2mm。 2、性能要求：台面后背板配不锈钢管龙门架；架上第一层左配ABS方盒中配不锈钢篮筐右配ABS方盒，架下层配五个可翻转式药盒，台面三面有护栏，台面可以左右抽拉，箱体内配分隔片横二竖三，配锁，中两抽上抽带锁，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理，车体左侧配ABS塑料桶及不锈钢 网篮，右侧配塑料桶，箱体内配塑料整理箱，根据车子尺寸配大小。 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 4、配4只4寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
| 4 | 急救车 | 750*480*950 | 11 | 1、主要材质由铝•钢•塑结构组成；主材规格：板材厚度≥1.0mm， 2、性能要求：台面三面有护栏，台面配护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃； 正面：中控锁，有五层抽屉，一二层抽高80mm,三四层抽高120mm，第五抽高240mm，抽内配ABS分隔片横三竖三，可根据科室自由调整分隔片，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，左侧：除颤器平台、隐藏式伸缩副工作台、档案盒；，右侧：配有伸缩输液架、网篮内置锐器盒、ABS双污物桶；背部：抢救板，氧气瓶支架，电源插座线；每台车，配棒料锁杆，ABS一次性锁带编码一包100只。一次性编码锁，可单独报价。 3、底部：万向轮4寸，其中两只带刹车功能，移动轻便灵活； |
|  |  | 650*400*980 | 2 | 1.材质：SUS304不锈钢，主材规格：不锈钢板材厚度≥1.0mm. 主管材：￠25×1.0mm； 2.性能要求：上左右抽拉，中双抽下，下对开门门内配一块可调隔板，导轨：优质静音伸缩式抽屉导轨车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 4、配4只4寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车，优质脚轮。 |
| 5 | 护理车 | / | 13 | 1、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，国标SUS304主管材：￠25×1.2mm。 2、性能要求：左侧台面，三层，上层配抽屉，右侧可放防水布袋，防缩水布料（配一只污物袋） 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，边框米黄色，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 4、污物袋材质为易于清洁。 5、配4只4寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
| 6 | 担架车 | 1860*600*750 | 11 | 1、担架面采用优质PU皮皮内包40mm海绵，海绵垫跟担架一体，海绵垫下衬木板不锈钢方管加固。担架面同车体可分离。 2、车架采用￠25*1.5厚不锈钢圆管 3、配有杂物网篮，不锈钢可伸缩输液架。 4、采用5寸万向及双向制动脚轮。 5、护栏：采用￠22*1.5厚不锈钢圆管折弯成型，采用上下三层横杆结构翻转式升降设计。护栏升降锁定开关由不锈钢导轨及不锈钢咬口组成，滑块内嵌弹簧及圆柱销，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到导轨固定位置时，滑块上的圆柱销在弹簧的作用下自动弹入导轨的圆柱销卡槽内，以此固定护栏的升起状态。 |
| 7 | 转运车 | 1900*640*540 | 10 | 1、床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管， 2、床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。 3、摇手，可折叠，钢制万向节。 4、床头床尾各壹个点滴架插座，由金属材质冲压成型。 5、不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用。 6、床面配病人捆绑束缚带一个；捆绑束缚带可拆卸清洗。 7、护栏：二片式可隐藏塑料护栏，采用单摇杆升降系统，长期负载无下沉，脚轮：直径6英寸中控双排脚轮；一脚式中央控制刹车，配2cm厚全海绵床垫，防水布，背板0-75度，整体升降0-300mm，床体可承受载重250kg。整床配有氧气瓶存放底座，金属表面喷涂粉末采用抗菌环保粉末。 |
| 8 | 轮椅 | 650*1020*900 | 22 | 1、材质：国标轻型冷轧钢板材料；主管材≥Φ25*1.0mm，副管材≥Φ15*1.0mm。 2、性能要求：座椅面优质PU；可换洗，可折叠；可刹车。 3、 配2只8寸免充气轮，2只直径600免充气轮。 |
| 9 | 器械柜 | 960*400*1750两门 | 10 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，不锈钢板材厚度≥1.0mm，玻璃厚度≥4.0mm。 2、性能要求：全不锈钢，玻璃对开门，玻璃对开门内配四块不锈钢可调隔板。 3、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
|  |  | 960*400*1750四门 | 15 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，不锈钢板材厚度≥1.0mm，玻璃厚度≥4.0mm。 2、性能要求：全不锈钢，四门，上玻璃对开门，下层不锈钢对开门，上层玻璃门配两块不锈钢可调隔板，下不锈钢对开门内配一块不锈钢可调隔板。 3、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| 10 | 治疗柜 | 960*400*1750 | 8 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，不锈钢板材厚度≥1.0mm，玻璃厚度≥4.0mm。 2、性能要求：全不锈钢，四门，上玻璃对开门，中双抽可选配带锁，下层不锈钢对开门，上层玻璃对开 门内配两块不锈钢可调隔板，下不锈钢对开门内配一块不锈钢可调隔板。 3、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| 11 | 器械车 | 900*550*850 | 12 | 1、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：￠25×1.0mm；副管材≥Φ12.7*1.0mm。 2、性能要求：台面三面有护栏，护栏高80mm，双层台面，下层台面三面围栏。 3、锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理， 4、配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
|  |  | 800*500*850 | 4 | 1、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：￠25×1.0mm；副管材≥Φ12.7*1.0mm。 2、性能要求：台面三面有护栏，护栏高80mm，双层 台面，下层台面三面围栏。 3、锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理， 4、配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 |
| 12 | 双层仪器车 | 470*370*800 | 18 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm，主管材≥Φ25*1.0mm，副管材≥Φ12.7*1.0mm。 2、性能要求：不锈钢双层台面，配全尺寸抽屉，抽屉三面带封板，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 3、 配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，其中有两只带刹车。 |
| 13 | 圆凳 | 340*500 | 29 | 1、材质：国标SUS304不锈钢，凳面钢板厚度≥3.0mm，主管材≥Φ58*1.0mm，副管材≥Φ22*1.0mm。 2、性能要求：不锈钢凳面及PU发泡成型带四个透气孔面，两种可选，旋转螺丝牙升降。 |
|  |  | 290*500 | 4 | 1、材质：国标SUS304不锈钢，凳面钢板厚度≥3.0mm，主管材≥Φ58*1.0mm，副管材≥Φ22*1.0mm。 2、性能要求：不锈钢凳面及PU发泡成型带四个透气孔面，两种可选，旋转螺丝牙升降。 |
| 14 | 仪器彩车 | 500*500*900 | 5 | 1、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，管材≥Φ10*1.0mm。 2、性能要求：全不锈钢，三层，上层台面三面不锈钢护栏，上层台面下配抽屉中间层三面铝合金护栏，下层台面无护栏，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色。 |
| 15 | 输液架 | 500*1500 | 26 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材≥Φ25*1.0mm，副管材Φ≥19*1.0mm。 2、性能要求；可升降，配托盘及扶手，不锈钢五爪底座，气动阻力下降。 3、五爪底座配五个2.5寸静音轮，其中两只带刹车轮。 |
| 16 | 陪床椅 | 620*720*940 | 220 | 1、材质：优质碳钢光亮管，主管材，扶手为∮38×1.5mm，副管材∮19*1.2mm优质碳钢光亮管，副管材25×1.2mm副∮32×1.2mm优质碳钢光亮管，面料为1.0mm厚PVC压延防皮， 2、性能要求：三块座板采用厚度9mm多层板；木板上覆厚度20mm高弹性海绵，凳面压延防皮颜色 为蓝色；优质碳钢光亮管，坚实耐用防锈：表面静电喷涂，（颜色为亚光电脑色）。 3、定制塑料小脚轮四个2寸半小脚轮每个脚轮有2个表面PU轮片与地面接触保证不伤地面； |
| 17 | 病历夹 | 230*320 | 525 | 1、材质:全新料ABS材质， 2、性能要求：两侧:青霉素反应活动卡片；中间带病人标示显示牌。 |
| 18 | 洗手池 | 定制1500*600*1400 | 1 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm。 2、性能要求：槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上，配两只红外线感应式鹅颈型水龙头，配灯镜罩，下两个不锈钢对开门便于维修。 3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理 |
| 19 | 送货车 | 850*550*820 | 6 | 1、材质：国标SUS304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm。主管材≥25*25*1.0mm，副管材 ≥Φ12.7*1.0mm。 2、性能要求：双层，上层四面带护栏，下层四面带护栏，全不锈钢，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 3、 配4只5寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，其中有两只带刹车。 |
| 20 | 阶式踏脚凳 | 定制 500*500*300 | 23 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm。 2、性能要求：不锈钢双层台阶式台面，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| 21 | 储槽架 | 470*450*1180 | 1 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm，主管材≥Φ25*1.0mm，副棒料≥Φ10mm。 2、性能要求：不锈钢单层圆台面，脚踏可升降储槽盖，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| 22 | 输液椅 | 770*680*1080 | 20 | 1、材质：优质碳钢光亮管，主管材，管材25×1.2mm副管材∮38×1.8mm，副，面料为1.0mm厚PVC压延防皮，杂物筐：采用5mm和3mm钢筋弯曲焊接而成， 2、性能要求；凳面包制：采用优质PVC压延防皮， 颜色为海蓝色，海绵用优质高弹海绵，不易变形。扶手：采用实木，烘烤加工，不变型，不开裂，精心加工成型，高温烘漆，精磨打腊等5道工艺，高雅大方，手感好，优质碳钢光亮管，坚实耐用防锈。 3、表面静电喷涂，粉末静电喷涂（颜色为亚光电脑色）。 |
| 23 | 不锈钢半圆桶 | 定制 615*315*120 | 22 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm。 2、性能要求：不锈钢半圆弧，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| 24 | 方盘输液车 | 480*398*985 | 14 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm，主管材≥Φ25*1.0mm，副棒料≥Φ10mm。 2、性能要求：不锈钢三层，上两层方盘，下层配两只ABS污物桶，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理， 3、 配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，其中有两只带刹车。 |
| 25 | 治疗台 | 定制1800*650*850*2000 | 4 | 1、材质：边框门抽201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，台面国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm。 2、性能要求：全不锈钢，台面不锈钢304不喷塑，其余201不锈钢喷塑，上对两个玻璃对开门，中四抽可选配带锁，下层不锈钢对开门，上层玻璃对开门内配两块可调隔板，下对开门内配一块可调隔板，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 3、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面不锈钢板原色，边框米黄色。 |
| 26 | 妇科检查床 | 1400*550*750 | 3 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材：25*1.0mm，副管12.7*1.0mm。 2、性能要求：ＰＶＣ压延防皮凳面包制：背板可调节。 3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |

四、报价要求

本项目采用总价包干，投标报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。