采购需求

（仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”的条款须完全满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；未标注“★”条款如出现负偏离由谈判小组讨论后酌情评审。

货物需求中要求的证明材料作为评审依据，其中标注有“提供证明材料”字样的条款，响应文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件(证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可)，否则视为负偏离。供应商可对证明内容进行逐一标注，以便谈判小组评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个工作日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投医疗器械须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。 |

二、货物需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲核酸定量仪（超微量分光光度计） | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 医用冷藏柜 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 超低温冷冻冰箱（-80） | 16 | 台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 高速离心机24孔 | 7 | 台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 高速离心机48孔 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 96孔高速冷冻离心机 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 9 | 核酸自动提取仪 | 3 | 台 | 工业 | 国产 |
| 10 | 纯水仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 11 | 血栓弹力图仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

（一）核酸定量仪（（超微量分光光度计））

1、检测时间＜10s；

★2、波长范围：200－700nm连续波长全光谱分析；

3、光程：1mm；

4、检测光源：氙闪灯；

★5、最小样品体积≤1ul；

6、波长精度±1nm；

7、仪器操作：触摸屏操作，无需另配电脑

（二）二氧化碳培养箱

1、采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2、气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3、内部容积≥240L

4、最低温度控制范围为室温+5℃

★5、Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6、标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。

★7、90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体

★8、CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9、CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％

10、配有6扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境

11、标配虹吸泵，清洁方便

12、可堆叠摆放，节省实验室空间

（三）医用冷藏柜

★1、有效容积：有效容积≥310L；

2、整体结构：立式单门；

3、温度控制:温度范围2-8℃；

4、安全系统：多重故障报警

5、合理布局：搁架设计；

（四）超低温冷冻冰箱（-80）

★1、立式，有效容积≥335L。

2、温度控制：箱内温度-40℃~-86℃可调。

3、安全系统：多种故障报警

4、搁架设计、方便用户存储物品；

（五）流式细胞仪

1、光路系统

1.1红激光（635nm）和蓝激光（488nm）温控固体激光器.

1.2蓝激光（488nm）的荧光通道：FITC、PE、Percp、PE-Cy7；红激光（635nm）的荧光通道：APC、APC-Cy7

1.3可检测荧光素：FITC、PE、PerCP、APC、APC-Cy7、PE-Cy7

1.4荧光灵敏度：FITC＜100MESF、PE＜50MESF、APC＜50MESF

1.5荧光检测线性：＞0.998

★1.6全峰宽度变异系数：CV＜2%

2、液路系统

2.1 采样速度：30000 颗粒/秒

★2.2绝对计数：采用体积法绝对计数，精确度高（CV＜3%），准确性好（±3%）无需配套绝对计数管

2.3可检测颗粒直径：＜0.5um

★2.4交叉污染：＜0.05%

★2.5上样方式：全自动定量泵上样，EP管，96孔板，流式管

鞘液流速10-60uL/min样本测量速度任意设置

2.6最少样本体积：小于10uL

（六）高速离心机24孔

★1、最高转速：≥16600r/min

2、最大相对离心力：≥21532×g

3、最大容量：≥400ml

4、转速精度：±20r/min

5、定时范围:0-99min

6、电源：AC 220V 50Hz 5A

7、整机噪声：≤65dB

8、配置要求：主机，加角转子24*1.5/2.2ml

（七）高速离心机48孔

★1、最高转速：≥20000r/min

2、最大相对离心力：≥27810×g

3、最大容量：≥600ml

4、转速精度：±20r/min

5、定时范围：0-99min

6、电源：AC 220V 50Hz 10A

7、整机噪声：≤65dB(A)

8、配（附）件要求：主机，加角转子48*1.5/2.2ml（13000r/min）

（八）96孔高速冷冻离心机

★1、最高转速：≥18500r/min

2、最大相对离心力：≥23797×g

3、最大容量：≥1000ml

4、转速精度：±20r/min

5、温控范围：-20℃-+40℃

6、温控精度：±1℃

7、定时范围：0-99min59s

8、电源：AC 220V 50Hz 18A

9、整机噪声：≤65dB(A)

10、配（附）件要求：主机，加酶标板水平转子2×2×96孔

（九）核酸自动提取仪

1、仪器类型：全自动核酸提取纯化仪。

2、工作原理：基于磁珠法，仪器磁棒直接转移磁珠，全过程无液体转移，避免污染，无需离心、抽真空。

3、仪器用途：用于从各种材料，如全血、拭子、血浆、血清、组织等多种组织中提取DNA或RNA，可用于高通量测序的文库纯化，并可用于标签蛋白纯化、噬菌体淘洗、致病菌富集纯化应用等。

4、使用耗材：96孔深孔板，6孔试剂条。

5、温度控制：每个板位均具有温度控制功能，室温-105°C。

6、工作体积： 20-1000μl。

7、磁珠回收率≥99.5%

8、提取时间：25分钟内完成32个样本提取。

9、网络设置：可扩展以太网远程控制。

10、语言设置：支持中英文切换（可定制）。

11、消毒：内置紫外消毒模块。

12、污染控制：11级HEPA过滤网，防止交叉污染。

13、噪音：＜60db。

14、振荡混合：多模多档可调，振荡模式具有多种振幅、频率与时间自由组合，低/中/高三档振幅、五档频率。

（十）纯水仪

1、纯水指标：RO制水量：30L/h(@25℃)

2、模块化设计理念，具有预处理柱，反渗透膜等处理模块任意组合

★3、智能化的纯水器，具有预处理柱、反渗透膜自动判别和失效报警功能，具有断水自动停机，开机定时或任意设置时间自动清洗功能，以保证机器处在最佳运行状态

4、操作面板简单，大型液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位及相关提示信息

★5、标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，含低位液位仪，标配水箱空气过滤器

6、具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作

（十一）血栓弹力图仪

1、设备功能（和对应试剂盒一起完成）：

全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于手术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；

2、检测通道：≥2个；

3、通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA值CV小于15%；；

4、测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV小于15%；

5、软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果；

6、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议

7、电源：220V；

8、样本要求：枸椽酸钠全血，每次检测全血用量≤0.36ml；

9、测定时长：约30分钟。

四、报价要求

本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商谨慎报价。