采购需求

（仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 以下“三、技术参数及要求”中标识符号说明：

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致响应无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足或优于一项得1分。 |
| 无标识项 |  | 不作为评审项，响应文件中可无需列明，但合同签订后采购人有权进行核查。 |
| 注：磋商文件货物需求中要求提供的相应证明材料作为评审依据，其中标注“提供证明材料”字样的条款，响应文件中须提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能截图、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物安装验收合格，采购人收到中标人合同款10%的质保金后付合同款100%。合同款10%待验收合格一年后无息支付（需提供厂家设备剩余质保期免费质保的书面承诺函，否则剩余合同款10%待设备质保期满无息退还） |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后接采购人通知1个日历日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 所投产品属于医疗器械的，须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效。 |

二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | 1、采用LED光源； 2、灯头适合层流手术室要求，灯头后需盖采用金属材质，灯头厚度≤15cm； 3、为了获得最佳的照明深度和无影率，无影灯采用双母灯，每个灯头直径≥600mm，无影灯灯泡采用单一冷色LED灯泡； 4、LED光源需通过无蓝光危害检测，并提供相应的检测报告； ■5、母灯最大照度≥155000LUX； 6、色温：4000K～4500K； ■7、显色性指数(CRI)≥95，（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 8、单个灯头热辐射热/最大照度比值≤3mw/㎡lux； ■9、光柱深度≥120cm，（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 10、LED灯泡使用寿命≥50000小时； 11、具有MIS一键微创手术照明功能 12、灯头标配两套控制系统，其中一套控制系统需为红外遥控器控制； 13、无影灯光斑大小是通过消毒把手进行调节； 14、无影灯标配4个可高温消毒把手，消毒手把通过生物相容性测试检测。 | 1台 | 工业 |
| 2 | 手术床 | 1、全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下升）、平移、电动刹车； 2、具有两套操控系统操控手术台各电动位动作，一套为手控盒控制，一套为床身辅助开关； 3、内建蓄电池，当没有外部电源时，手术台仍可操控； 4、分体式腿板，采用气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位； 5、手术台采用快拆系统，可快速分离腿板及头板，操作省力快捷； 6、床台具有水平移动功能，平移30cm，方便C臂的透视； 7、手控盒有防止误操作功能，手术台具有一键复位功能； 8、手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生； 9、手术台边轨具有防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性； 10、手术台床面框架及床柱外壳及底盖均采用SUS304不锈钢，易清洗易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，确保永不生锈； 11、手术台配有4个万向轮，可轻松移动床台位置，并具备电动刹车功能； 12、具备急停开关，手术床故障时，可一键即可切断电源，停止床台所有动作； 13、具备刹车释放装置，可快速一键释放刹车，移动床台； 14、床身长度：≥2050mm，床身宽度（不含边轨）：≥520mm； ■15、床台升降（不含床垫）：水平最低位≤650mm，水平最高位≥950mm，提供医疗器械注册证证明； 16、纵转（头低脚高/头高脚低）： ≥26°/26°； 17、侧转（左/右）：≥20°/20°； 18、背部段（上/下）：≥75°/50°； 19、头部段（上/下）：≥55°/90°； 20、脚部段（上、下、张开）：≥20°/90°/180°； ■21、手术床带平移功能，平移距离≥300mm（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 22、最大安全承载重量：≥250kg； 23、具有手持有线遥控器和应急控制面板。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行； 24、附件配置要求：搁手架1对，麻醉屏架1个，截石位腿架1套，绑带1条； | 1张 | 工业 |
| 3 | 吊塔 | 总体要求 1、吊塔主体材料为高强度铝合金，全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露； 2、吊塔悬臂采用模具一次成型，悬臂采用菱形外观设计，壁厚≥10mm； ■3、各关节具有良好的限位系统，关节轴承可在额定载荷下，运行次数大于10万次（提供证明材料）； 4、内部医用气管需通过生物相容性测试及通过YY/T0799-2010 医用气管标准要求的检测，提供相关证明文件； 5、吊塔箱体采用模块化设计，每个模块尺寸≥180mm×80mm，每个电源接口、信号接口、气源等接口采用单独的模块化安装，后期可根据需求现场增减每个电源接口、信号接口、气源等接口，无需返厂或钻孔添加，箱体上模块数量≥20个； 6、箱体内部有分隔设计，完全保证气电分离，保证使用安全； 7、气体终端要求：德式标准，中心孔接口主体需为金属材质，各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修； 8、吊塔的防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定； 单臂麻醉吊塔 1、单臂结构,悬臂旋转半径≥900mm，箱体长度≥800mm； 2、悬臂承载≥250Kg，符合4倍安全承载要求； 3、仪器平台：2层，置物板承重≥90Kg； 4、配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm； 5、仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； ■6、气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×2、废气排放终端×1； 7、配有国标10A插座电源接口≥10个； 8、配有接地端子≥2个，网络接口≥2个； 9、配有点滴架：1套，不锈钢挂篮1个 双臂外科吊塔 1、双臂结构,悬臂旋转半径≥1400mm，箱体长度≥1200mm； 2、悬臂承载≥250Kg，符合4倍安全承载要求； 3、仪器平台：4层，置物板承重≥90Kg； 4、配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm； 5、仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； 6、气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×2； 7、配有国标10A插座电源接口10个； 8、配有接地端子2个，网络接口2个，视频接口：SDIX1、HDMIX1； 9、配有点滴架：1套，不锈钢挂篮1个 | 1台 | 工业 |
| 4 | 壁挂式空气消毒机 | 1、工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：190； 2、安装方式：壁挂式安装； 3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态； 4、紫外线灯管寿命（h）≥5000； 5、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制； 6、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换； 7、设备必须具有人体红外感应探头（合同签订后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序； 8、所投产品符合《WS/T367 医疗机构消毒技术规范》的如下要求： 消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/cm2，达到合格要求。 设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求； 9、功能性方面，具有如下功能： 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； 消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； 运行参数，具有风速调节、紫外线强度； 待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； 报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障； 10、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3； 11、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作； 12、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(合同签订后交货时，实际操作检验验证)； 13、消毒因子：波长253.7nm的紫外线； 3.7适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000； 14、机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤5； 15、负氧离子发生器：3*106个/cm3； 16、噪声（dB）：≤55。 | 25台 | 工业 |
| 5 | 移动式空气消毒机 | （一）物理电气参数及性能指标 1、工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：250； 2、安装方式：落地式可移动； 3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态。具有风速选择、模式切换、设置、启停、增加、减少实体触摸键，能简便快捷操作设备； 4、紫外线灯管寿命（h）≥5000。 （二）基本参数 1、所投产品符合《WS/T367 医疗机构消毒技术规范》的如下要求： 消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求；设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求； 设备工作60min，对H1N1去除率≥99.9%。 2、功能性方面，具有如下功能： 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； 消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； 运行参数，具有风速调节、紫外线强度； 待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； 报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障； 3、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3； 4、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作； 5、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求； 6、消毒因子：波长253.7nm的紫外线； 7、适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000； 8、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤5； 9、负氧离子发生器：3*106个/cm3； 10、参考净重：≤27Kg。 | 3台 | 工业 |
| 6 | 柜式空气消毒机 | （一）物理电气参数及性能指标 1、工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：380 2、安装方式：水平稳固放置 3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态。具有风速选择、模式切换、设置、启停、增加、减少实体触摸键，能简便快捷操作设备。 4、紫外线灯管寿命（h）≥5000。 （二）基本参数 1、要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求： 2、所投产品符合《WS/T367 医疗机构消毒技术规范》的如下要求： 消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求； 设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求； 设备工作60min，对H1N1去除率≥99.9%。 3、功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度； （4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； （5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。 4、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³，符合相关标准的要求。 5、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。 6、消毒因子：波长253.7nm的紫外线。 7、适用体积（m³）：≤120；循环风量（m³/h）：≥1200 8、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤5 9、负氧离子发生器：3*106个/cm3 10、噪声（dB）：≤55 | 2台 | 工业 |
| 7 | 心电图机 | （一）整机要求： 1、全数字12导心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；整机易用便携；心电图机可满足成人、小儿、新生儿心电诊断需要； 2、采用全球领先的静息心电算法，心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考；患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型做为诊断依据，提高诊断的精确性。 （二）技术规格要求： 1、12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；报告支持多种打印形式，可根据需要调节，自动显示诊断结果。 ■2、≥8英寸高分辨率LED显示屏； 3、采样率：≥1000采样点/秒；无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4、电压分辨率不低于1uV；模数转换不低于24位； 5、开机出波形时间不超过7秒，提高工作效率； 6、内置存储容量不低于800份；电池单次充电至少可供打印400份报告；锂电池一次性充电可支持3小时以上持续操作； ■7、屏幕可预览完整的心电图报告；输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 8、可以USB线直接连接外置打印机，将报告打印于A4纸；可支持条形码扫描枪接收患者； 9、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 10、波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 11、记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8dots/mm； 12、心电放大器：直流耦合； 13、走纸速度：5,12.5,25&50mm/s。 | 1台 | 工业 |
| 8 | 除颤仪 | 1、含电池、体外板和心电导联线； 2、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 3、支持中文操作界面； 4、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s； ■5、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能； 6、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 7、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J； 8、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换； 9、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作； 10、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min； 11、开机时间≤5s，符合临床使用； 12、除颤充电迅速，充电至200J≤5s； 13、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s； 14、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s； ■15、支持病人接触状态和阻抗值实时显示； ■16、标配体外起搏功能； 20、心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s； 21、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种； 22、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳； 23、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥200次； 24、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警； 25、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录； 26、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 27、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）； 28、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印； 29、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44； 30、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 31、工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0kPa ～106.2 kPa。 | 1台 | 工业 |
| 9 | 监护仪（插件式） | ■1、≥15英寸触摸屏，屏幕亮度可调节； 2、采用一体化插件式设计，监护仪主机插槽位≥4个，支持升级外接辅助插件箱，方便后期临床监测参数升级； ★3、标配心电、呼吸、脉搏、血压、体温、双通道有创血压、转运监护仪模块； 4、指套式血氧探头，显示PI灌注指数，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7； ■5、基本监测模块可单独从主机上拿下以支持病人转运需要，≥5英寸触摸显示屏幕，锂电池供应时间≥5小时； 6、整机无风扇设计； 7、5导联ECG，可升级6/12导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，抗手术室电刀、除颤等干扰能力强，≥4导同步心电算法，具有房颤分析，保证心电监护精确性； 具有导联智能脱落检测，屏幕支持导联脱落位置报警提示； 8、支持QT/QTc显示功能，支持ST显示功能； 9、支持升级24小时心律失常统计分析，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节； 10、具有早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力； 11、采用声光双重三级报警系统，所有监测参数报警上、下限可调； 12、具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能。 | 1台 | 工业 |
| 10 | 输注工作站 （含一套4通道输液信息采集系统、3台注射泵模块、1台输液泵模块） | （一）输液信息采集系统 1、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接； 2、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。 （二）注射泵 1、注射精度≤±2.0% 2、速率范围：0.1-1800ml/h 3、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4、快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml； 7、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 8、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式 9、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 10、全中文软件操作界面 11、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 12、支持药物库，可储存5000种药物信息 13、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 15、压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg ■16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 17、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 18、信息储存：可存储3500条的历史记录 19、电池工作时间≥5小时@5ml/h 20、防异物及进液等级IP33 （三）输液泵 1、支持输血功能 2、支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 3、输液精度≤±5% 4、速率范围： 0.1-1800ml/h 6、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 7、快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 8、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 9、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 10、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、间断给药模式 11、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 12、全中文软件操作界面 13、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 14、支持药物库，可储存5000种药物信息。 15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 16、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17、压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg ■18、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 19、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 20、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 21、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 22、信息储存：可存储3500条的历史记录 23、电池工作时间≥5小时@25ml/h 24、配套泵架一套 | 1套 | 工业 |
| 11 | 治疗车 | 1、规格：约700*450*850mm 2、材质：优质不锈钢；主材规格：板材厚度≥ 1.0mm，国标SUS304主管材：￠25×1.2mm；国标SUS304副管材≥Φ12.7*1.0mm。 3、性能要求：台面三面有护栏，护栏高80mm，双层台面，上台面配双抽，中配ABS双桶，下层台面三面围栏。 4、表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 5、配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车。 | 10台 | 工业 |
| 12 | 急救车 | 1、规格：约750*480*950mm 2、主要材质由铝•钢•塑结构组成；主材规格：板材厚度≥1.0mm， 3、性能要求：台面三面有护栏，台面配护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃； 正面：中控锁，有五层抽屉，一二层抽高80mm,三四层抽高120mm，第五抽高240mm，抽内配ABS分隔片横三竖三，可根据科室自由调整分隔片，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨，左侧：除颤器平台、隐藏式伸缩副工作台、档案盒；，右侧：配有伸缩输液架、网篮内置锐器盒、ABS双污物桶；背部：抢救板，氧气瓶支架，电源插座线；每台车，配棒料锁杆，ABS一次性锁带编码一包100只。一次性编码锁，可单独报价。 4、底部：豪华万向轮4寸，其中两只带刹车功能，移动轻便灵活； | 4台 | 工业 |
| 13 | 器械柜 | 1、规格：约960*400*1750 2、材质：国标SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm。 3、性能要求：全不锈钢，四门，上玻璃对开门，下层不锈钢对开门，上层玻璃门配两块不锈钢可调隔板，下不锈钢对开门内配一块不锈钢可调隔板。 4、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 | 6台 | 工业 |
| 14 | 治疗柜 | 1、规格：约960*400*1750 2、材质：国标SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm。 3、性能要求：全不锈钢，四门，上玻璃对开门，中双抽可选配带锁，下层不锈钢对开门，上层玻璃对开门内配两块不锈钢可调隔板，下不锈钢对开门内配一块不锈钢可调隔板。 4、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 | 6台 | 工业 |
| 15 | 麻醉柜 | 1、规格：约960*400*1750 2、材质：国标SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm。 3、性能要求：尺寸大小根据科室要求定制，全不锈钢，不锈钢整板对开门，配电子密码锁。 4、配天地锁装置，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 | 3台 | 工业 |
| 16 | 洗手池 | 1、规格：约1500*600*1100/1800 2、材质：国标SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm。 3、性能要求：槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上，配二只红外线感应式鹅颈型水龙头，配灯镜罩，下两个不锈钢对开门便于维修，门内配公牛插线板，内配热水器。 4、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理 | 2套 | 工业 |
| 17 | 产床 | 1、坐板、背板、接生辅助台三组一体化结构设计。 2、待产、分娩（五种以上体位）、手术、复苏、治疗、转运，产后恢复修养多功能一体。 3、医用电机，具有电机动力驱动及控制系统，无任何液压部件。 4、整体升降、背板升降、座板上折、腿板升降为电动调节，前后倾斜为手动一键调节。 5、整床设计有最低位反弹保护功能和后倾反弹保护功能。 6、床体总长：2300mm，床面长度：1900mm。 7、床头板为高强度塑料模具成型，贴合家庭化产房理念。 8、腿板高度可以在190mm范围电动调节升降，可在任意高度位置停止。 9、床面宽度：不含护拦约860mm，含护栏约 1080mm。 10、床面最大高度：约890mm。 11、床面最低高度：约485mm，矮小身材产妇可直接上下床。 ■12、床垫厚度为约120mm，底层为厚度约 80mm的高密度海绵，表层为厚度约40mm带有按摩颗粒的低密度海棉，床垫柔软舒适，不会塌陷遮挡会阴部，床垫外套为纳米银离子材质面料（提供证明材料），高沾波热融合工艺制作，双层设计，防水透气，可常规清洗、擦拭、消毒，防下滑设计。 13、双侧即时单键德氏体位具备气动助力倾斜装置，头低脚高位倾斜角度：0---8° 14、护拦可以垂直自由升降收放，可完全隐藏于床面下方，快速通过狭窄通道，配有阻尼缓冲装置，保护操作人员安全，护栏内外两侧各配有四组操作按钮。 15、具有可靠的产妇用力脚蹬，电动升降，手动外摆、上折。 16、可一键锁定所有按钮。 ■17、床体控制器可以满足手持控制器、手动控制器和脚踏控制器。（提供证明材料）。 18、不间断电源系统，特殊情况下可继续使用。 19、具备双侧即时单键释放CPR功能，提高抢救速度。 20、配备一体化搁腿脚蹬，脚蹬助力和搁腿架支撑一体成型设计，在无需操作 情况下可实现搁腿和蹬脚发力的状态切换，一体化脚蹬符合人体脚部轮廓形状，脚后跟处具有承托作用，脚掌部防滑设计，更有利于蹬脚发力与搁腿休息蓄力，缩短第二产程。搁腿架可一键释放及锁定，缩短操作时间，减轻医护操作强度。 21、隐藏式移动助产拉手，三档可调，可前后移动距离≥100mm，以适应不同身材产妇使用，方便产妇上下产床及不同身高产妇调整分娩体位。 22、臀部床垫V型设计，便于助产人员观察及护理操作，并有防止产妇坠床作用。 23、背板升降角度范围：0—63° 24、座板上折角度：0°—12° 25、坐板与背板具有联动功能，可实现胎头入盆，辅助助产。 26、具有自动感应夜灯功能，提供产妇夜间下床区域照明。 27、配有音乐分娩镇痛系统，缓解产妇紧张情绪 ■28、除护栏面板控制外，另配备脚踏开关控制器（提供证明材料），控制床体升降，具有自动延时锁定功能，方便分娩后会阴缝合、护理等操作。 29、整床为钢塑混合结构，安装大脚轮，中控刹车，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定。脚轮直径≥150mm，大直径脚轮增强了越障碍行驶能力。 | 1张 | 工业 |
| 18 | 新生儿复苏保暖台 | （一）多功能二合一转换： 1、实现培养箱和保暖台的综合性能，并在二者之间进行简便转换，无需移动患儿就能满足临床上不同的治疗需求。 2、一触式脚踏转换控制，快速完成暖箱向保暖台的转换，不需持续按键。 3、升降顶盖时，不会有显示屏或者加热器阻挡，实现安全升降。 （二）显示屏： 1、10英寸LCD彩色触屏，亮度三挡可调节。 2、屏幕大字体显示模式，集中显示婴儿体温等主要数据，方便远距离观察。 3、11种屏幕显示主题可选，有助于“家庭为中心照护模式”的开展。 （三）温度控制： ■1、箱温测控范围20-39℃，增量±0.1℃；伺服温控范围为35-37.5℃，显示范围20-42℃，分辨率±0.1℃。病人测量温控精度±0.3℃。辐射台模式能量控制0-100%，增量5%。 2、保暖台采用碳钢材质加热, 预热时间不超过2分钟，有效降低环境温度变化。碳钢材质无粉尘、不碎裂，安全可靠。 3、保暖台模式采用沙漏型加热设计，床旁工作人员不会过热。 4、具有双向风帘和加强风帘系统，确保箱内暖空气在侧挡板开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s。 5、双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度。 6、设有舒适温度区功能，可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等，一键设置最适合婴儿生长发育的中性温度。 （四）湿度控制： ■1、直观透明加湿水槽，避免干烧。储水槽1000ml容量，伺服湿度最高达95%，显示范围30-99%，增量5%。 2、虹吸式加湿系统，保证吹入箱体湿气无菌。最大限度减少管路残留水。 3、储水槽可高温灭菌。 4、最大运行时间超过12小时（65% RH 控制设置，在 25℃ / 50% RH 环境）。 （五）报警系统： 1、智能化优先级报警系统，包括温度、湿度、电子秤和氧气控制等多种报警，音调可调。 2、声光分离报警系统，给医护人员充分提示的同时又不影响患儿休息。 3、配置有手动遥感静音功能，当发生报警时，无需触碰机器就能快速静音，方便临床操作。 （六）伺服氧控制： 1、可选配伺服氧系统（不包含在本次报价中），控制范围21-65%，显示范围在16-70%，偏移±5%。 （七）其它技术要求： ■1、64*48cm可双向推拉，并可以360°旋转的大床体，方便临床定位。 2、床垫具备防水解压性能。 3、标配内置电子秤，测量范围300-8000克，可存储并生成直观的体重趋势图。屏幕显示最后一次体重。 4、具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。 5、整机可徒手拆卸，无卫生死角，清洁简单。 6、具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。 7、内置13in*17in超大X线盘，可提供多角度拍片位置，且在拍片过程中不会影响热辐射功能。 8、床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。 9、具备安静模式，噪音水平≤50dBa。 10、独立大存储抽屉，双向推拉，方便存储。 11、提供8个插管孔，方便临床操作。 12、提供标准数据接口RS232，可轻松导出数据。 13、USB接口，并提供远期软件升级支持。 | 1台 | 工业 |
| 19 | T组合复苏器 | 1、系统参数 1、气源供应医用氧气与空气 2、气源输入压力范围300～500kPa 3、气源流量≥50L/min 4、单气源故障报警 5、医用气体低压软管组件工作压力0～1000kPa 6、医用气体低压软管组件流量范围160～500L/min （二）空氧混合功能 1、氧浓度设置范围21%～100% 2、精度≤±3% V/V 3、流量设置范围0～15L/min，有级设置分别为 0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15（L/min） 4、流量输出精度.0.5、1、2、3、4L/min 时为±0.5L/min；5、6、8、10L/min 时为±1L/min；12、15L/min 时为±2L/min （三）负压吸引功能 1、负压设置阀设置范围0～18.67 ±1.33kPa（0～140±10mmHg） 2、自由气流流量＜20L/min（最大负压设置时） 3、负压响应时间当输入气源压力为500kPa 时，10秒内负压至少应达到17.34kPa (130mmHg) 4、负压表量程范围0～21kPa（0～160mmHg） 5、负压表精度±5%满刻度 6、气体损耗量＜28L/min（最大负压设置时） （四）T 型复苏功能 1、隔膜式压力表量程-10～80cmH2O 2、压力表精确度±2%满刻度 3、复苏功能及其相关附件的死腔体积(复苏器死腔和气道附件的死腔）≤6ml 4、复苏功能呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗在呼气相，当吸气流量为6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O； 5、在呼气相，当呼气流量为6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O 6、最大压力（Pmax）设置范围1～60cmH2O，出厂以及检测默认设置值：40cmH2O，可调节 7、吸气峰压（PIP）设置范围当流量为 5L/min，1～57cmH2O； 当流量为 8L/min，2～58cmH2O； 当流量为 10L/min，3～59cmH2O； 当流量为 15L/min，5～60cmH2O 出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节 8、呼气末正压（PEEP）设置范围.当流量为 5L/min，0～8cmH2O； 当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O； 当流量为 10L/min，0.5～23cmH2O； 当流量为 15L/min ，1～28cmH2O。 | 1台 | 工业 |
| 20 | 新生儿暖箱 | （一）温度控制： 1、温度设置自动闪烁提示，提醒护士重新设置温度，保证安全。 ■2、设有舒适温度区功能，可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等，一键设置最适合婴儿生长发育的中性温度。 ■3、箱温测控范围20-39℃，增量±0.1℃；伺服温控范围为35-37.5℃，显示范围20-42℃，分辨率±0.1℃。病人测量温控精度±0.3℃。 4、具有双向风帘和加强风帘系统，确保箱内暖空气在暖壁开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s. 5、双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度。 6、设有大于37℃度过保护装置，防止误操作。 （二）湿度控制： ■1、直观透明加湿水槽，避免干烧。储水槽大于1000ml容量，伺服湿度最高达95%，显示范围30-99%，增量5%。 2、虹吸式加湿系统，保证吹入箱体湿气无菌。最大限度减少管路残留水。 3、储水槽可高温灭菌，降低感染几率。 4、最大运行时间超过12小时（65%RH控制设置，在25℃/50%RH环境）。 5、升温时间≤50分钟（从25℃，50%RH冷启动到75%RH，39℃控制温度）。 （三）显示屏： 1、屏幕为10.4英寸LCD彩色触屏，亮度可调节。 2、提供大字体远距离工作模式，集中显示婴儿体温等主要数据，方便共同观察多台设备。 3、提供家庭单元模式，并可自定义主题，全面支持发展性护理。 （四）报警系统： 1、声光优先级报警，包括温度、湿度、电子秤和氧气控制等28种报警，音调可调。 2、声光分离报警系统，给医护人员充分提示的同时又不影响患儿休息。 3、配置有手动遥感静音功能，当发生报警时，无需触碰机器就能快速静音，方便临床操作，有效控制感染。 （五）伺服氧控制：可选配伺服氧系统，控制范围21-65%，显示范围在16-70%，偏移±5%。从打开舷窗操作到闭合升高至最高仅需10分钟以内。 （六）其它技术要求： 1、全视角显示屏位于箱体上方，微电脑控制单元集成控制各项性能，不仅直观显示各项设定、监测参数及96小时趋势图，而且箱体两侧都能操作。 2、66×48cm可双向推拉360°旋转大床垫，方便临床定位。并具备防水解压性能，保证皮肤完整性，控制感染。 3、标配内置电子秤，测量范围300-8000克，可存储体重趋势。 4、具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。 5、整机可徒手拆卸，无卫生死角，清洁简单。 6、具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。 7、内置13in×17in 超大X线盘，可提供多角度拍片位置，且在拍片过程中不会影响热辐射功能。 8、床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。 9、具备安静模式，噪音水平≤50dBa，属于超静音设备。 10、独立大存储抽屉，双向推拉，方便存储。 11、提供13个插管孔，方便临床操作。 12、提供标准数据数据接口，可轻松导出数据至EMR，并提供远期升级支持。 | 1台 | 工业 |
| 21 | 暖箱 | 1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示。 2、独立的超温保护系统，＞37℃温度设定功能； 3、婴儿床倾斜角度无级可调功能， 4、产品具有自检功能，多种故障报警提示； 5、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱，水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒； 6、采用有机玻璃，双层恒温罩 7、自动风帘装置； 8、前面板具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能， 9、具有数据储存功能； 10、控温方式：箱温和肤温两种温度控制：箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）， 11、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃） 12、箱温和肤温显示温度范围：5~65℃ 13、升温时间：≤30min 14、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ 15、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ ■16、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 17、婴儿舱内噪声：≤45dB(A) 18、故障报警：传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等 19、湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH 20、湿度控制范围：0%RH—90%RH。 21、湿度显示精度：±10%RH。 22、产品设计使用寿命不少于八年。 | 1台 | 工业 |
| 22 | 注射泵 | 1、产品要求：双通道微量注射泵； 2、电池续航时间：充满电状态下可持续工作4小时以上； 3、适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准注射器。 ■4、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式 5、注射速度设定范围： 0.10-100.0ml/h（5ml注射器） 0.10-300.0ml/h（10ml注射器） 0.10-600.0ml/h（20ml注射器） 0.10-900.0ml/h（30ml注射器） 0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器） 6、预置量设定范围 0.10-99.99ml（最小增量0.01） 100.0-999.9ml（最小增量0.1） 100.0–9999ml（最小增量1） 7、注射总量显示范围: 0-99999.99ml 8、注射精度: 机械精度≤±1%；注射器的精度≤：±2% 9、排气操作: 0.10-100.0ml/h（5ml注射器） 0.10-300.0ml/h（10ml注射器） 0.10-600.0ml/h（20ml注射器） 0.10-900.0ml/h（30ml注射器） 0.10-1800.0m/h（50（60）ml注射器） 10.快进操作： 0.10-100.0ml/h（5ml注射器） 0.10-300.0ml/h（10ml注射器） 0.10-600.0ml/h（20ml注射器） 0.10-900.0ml/h（30ml注射器） 0.10-1800.0m/h（50ml（60）注射器） 根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。 ■11、KVO速度：0.1~5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO ■12、阻塞级别：不少于7挡可调 13、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作 14、特殊功能： 14.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。 14.2事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。 14.3声音音量等级：可调10级报警音量。 14.4电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。 15、标配注射架； 16、触摸屏操作、数字键盘输入。 | 1台 | 工业 |
| 23 | 输液泵 | 1、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、微量模式 2、显示：LCD显示屏，触摸屏操作、数字盘输入，方便快捷的人机操作界面 3、输液速率：0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器）；0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器） 4、阻塞等级：225mmHg~975mmHg 可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态 5、具有晚间操作照明灯，支持药物库功能、7种界面颜色更改，用于安全警示 6、快进操作：0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器）；0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器）根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度 ■7、气泡敏感度，50-500ul，不少于4档可调 8、电动安全门，电动止夜夹，保证输液精度稳定 9、累计容量：0.1-99999.99mL 10、KVO：0.1-5mL/h 可调 11、限制量：0.1-99999.99mL 12、精度：≤±5% 13、电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率25VA；外部直流电源：直流12V；内置电池：锂电池11.1V 1500mAh；连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时) 14、无线联网：接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网 15、环境条件：环境温度：5℃-40℃；相对湿度：15%-80%，非冷凝； 大气压力：70.0kPa-106.0kPa 16、报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束 17、符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器 18、可调11级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路 19、USB接口 20、重量约1.2Kg（含电池），整机体积约100(W)×230(H)×190(D)mm 21、安全标准： GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求； GB9706.27-2005医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备； YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南 ★22、提供配套输液泵架，泵架为五爪底座带滑轮，便于移动。 | 1台 | 工业 |
| 24 | 监护仪 | （一）整机要求： 1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 2、配置提手,方便移动。 ■3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，≥8通道波形显示，屏幕采用电容屏非电阻屏，方便操作，显示屏可支持亮度自动调节功能。 4、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作 。 5、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 8、监护仪设计使用年限≥10年。 9、防水等级≥IPX1 10、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 （二）监测参数： 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ■2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，（提供证明材料）。 3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50mm/s。 5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 6、支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。 ■8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,（提供证明材料）。 9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 14、提供辅助静脉穿刺功能。 （三）系统功能： 1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 2、支持肾功能计算功能 3、具有图形化技术报警指示功能，帮助快速识别报警来源。 4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 6、≥1000组NIBP测量结果 7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 14、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 3台 | 工业 |
| 25 | 有创呼吸机 | （一）基本情况： ■1、专门为早产儿、新生儿、儿童提供 ★2、配置高频震荡通气功能。 （二）主要技术性能： 1、呼吸机设计具备吸气阀门和呼气阀门； 2、具备湿化装置，且湿化装置可以选配机器控制下的自动注水功能。 3、无创通气呼吸模式：CPAP、NCPAP、IPPV、NIPPV、SNIPPV。 4、无创通气呼吸模式CPAP模式下，具备BACK-UP功能（后备通气）和FBU功能（变频后备通气）。 5、在无创通气时，可选配腹部运动触发无创同步通气功能。 6、有创通气呼吸模式：IMV、A/C（可同时叠加PSV和CPAP）、SIMV（可同时叠加PSV和CPAP）,VG（或者VtLim），HFO。 7、高频震荡，高能量高频通气，内置高精度比例阀系统，可执行双向高频通气功能。 8、呼吸机在呼气相提供负压。 （三）参数调节范围： 1、Vt潮气量：2－150ml。 2、Pmax气道峰压：5-60cmH2O。 3、Pmin最小吸气压：1-59cmH2O。 4、PEEP呼气末正压：0-30cmH2O。 5、机械安全压力：20-70cmH2O。 6、吸气时间长度：0.1s-2s。 7、呼气时间长度：0.1s-60s。 8、呼吸频率：1-150min。 9、FiO2吸入氧浓度：21-100%。 10、吸入气体温度：关闭，或30℃-40℃可调。 11、吸入气体湿度：湿化程度可调。 12、触发：压力触发：0.1-2.9cmH2O、流速触发：0.1-2.9L/min。 13、氧冲洗时间：30-240s。 14、吸气暂停时间：1-6s。 15、氧冲洗浓度：21-100%。 16、高频吸气百分比：33-50%。 17、高频震荡通气最低频率：5-15Hz。 18、高频振幅：0-100%。 （四）监测： 1、一体化≥10英寸彩色操作屏幕，有白天和黑夜模式。 2、压力显示：PEEP、Pmax、Pmean、Posc。 3、容量显示：MV、VTe、VTi、Vleak、Vo、Mvo。 4、呼吸频率，吸气时间百分比，吸入氧浓度，吸入气体温度，气道阻力和肺顺应性。 5、波形显示：P(t)：压力时间波形； V'(t)：流速时间波形； V(t)：容量时间波形。 6、呼吸环：V(P)：容量压力环； V'(V)：流速容量环； V'(P)：流速压力环。 7、趋势：最长24H波形趋势记录； 气道峰压、气道平均压、分钟通气量、波形/趋势显示标尺可调、波形/呼吸环可测量。 （五）报警： 1、报警方式：光闪烁，报警音和文字信息显示，吸入氧浓度报警界限随动功能，院内短时间转运报警暂停功能，两次按键快速执行自动报警界限调整。 2、压力报警参数：气道峰压报警，气道平均压报警，呼气末气道正压报警，震荡压报警。 3、容量报警参数：分钟通气量报警，呼出潮气量报警，震荡分钟通气量报警。 4、其他报警参数：吸入氧浓度报警，吸入气体温度报警，窒息报警。 通气波形一健控制：线性波、正弦波、方波。 （六）病人单元： 1、加温、湿化系统设计位于呼吸系统吸气管路接口的前端。 2、一体化全程外加热硅胶双回路，即加热丝内置密封在硅胶管路螺纹壁内，非裸露导丝。 （七）标准配置： 1、主机一台（包含内置高频震荡功能）。 2、病人单元一套。 3、一体化半程外加热呼吸管路1套。 ■4、永久氧电池监测，无需耗材（氧浓度监测如果为氧电池的，终身免费提供）。 | 1台 | 工业 |
| 26 | 无创呼吸机 | ■1、≥7.0英寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。 2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。 3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。 4、提供和呼吸机主机配套的压力发生器，提供近鼻端压力监测。 ■5、通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。 6、NCPAP模式： 直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。 窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1s–60s。 7、NIPPV模式： 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。 吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O 呼吸频率：1bpm-120bpm 吸气时间：0.1s-15s 8、SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。 吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O 呼吸频率：1bpm-120bpm 吸气时间：0.1s-15s 后备频率：1bpm-120bpm 9、HFNC高流量氧疗模式： 流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。 10、提供增氧功能： 通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。 11、提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。 12、具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。 13、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。 14、提供系统自检功能，图形化提示操作流程。 15、数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储10000条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。 16、可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。 ★17、配备空压机（与主机同品牌或与主机能整合放置在一个台车上），呼吸管路 2 套。 18、具备锂电池，充满可使用≥4小时。 | 1台 | 工业 |
| 27 | 麻醉机 | 1、工作条件及基本配件 1.1工作环境，温度：10℃-35℃，湿度：20%-80% 1.2电源：220V-240V，50/60Hz 1.3标配后备电池,后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃） 1.4 接口：支持网络和软件在线升级功能, 1个RS-232串行通讯接口， 1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车 1.6适合内窥镜手术模式：能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 1.7具有独立的报警指示灯。 ★1.8 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 2、气源 2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% 2.3快速充氧范围25 - 75l/min。 3、流量计 3.1流量计，空气范围： 0L/min～12L/min，氧气范围：0L/min～10L/min，笑气范围：0L/min～10L/min 4、挥发罐 4.1标配单麻醉罐位 4.2标配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿。 5、呼吸回路 5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接 5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml 5.5内置流量传感器 5.5具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 6、呼吸机 6.1气动电控呼吸机或电动电控呼吸机，全中文操作和显示 ■6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式 6.3潮气量设置范围：20ml-1400ml 6.4吸气压力设置范围：5-65cmH2O 6.5支持压力：0，3cmH2O～20cmH2O 6.6呼吸频率：4-60次/分钟 6.7吸呼比：4:1到1:4 6.8压力限制范围：15-70cmH2O 6.9 PEEP范围：OFF，3-20cmH2O 6.10吸气暂停：5%-50% 7、数字和波形监测 7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 7.2彩色屏≥6英寸， ★7.6监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力。 | 1台 | 工业 |
| 28 | ▲便携式彩色多普勒超声系统 | （一）腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用 （二）系统技术参数 1、监视器:≥11英寸高分辨率彩色液晶显示屏 2、主机内置探头接口≥1个，可扩展至3个接口 3、二维灰阶模式 4、M型成像单元 5、彩色多普勒成像单元 6、频谱多普勒成像单元 7、空间复合成像技术，曲别针试验≥9线扫描线 8、斑点噪声抑制技术或磁共振像素优化技术：支持所有探头，多级调节 9、一键优化功能，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 10、支持扩展成像功能 11、二维/彩色取样框角度独立偏转技术 12、标配穿刺针增强显示功能专业软件包， 13、具有自动工作流协议，模板用户可自定义，具有 暂停, 停止, 替换, 重复, 忽略,插入单步, 返回和继续功能，支持设置2个注释,位置和大小可预设，具有体位图设置功能，可选择现有体位图, 探头标记可设定 （三）测量、分析及软件包 ■1、全科测量包（包括妇产科和心血管的菜单测量），自动生成报告 2、自动左室收缩功能测量软件，用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能 3、解剖M型模式，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度 4、ECG/RCG功能（包括夹子式三导心电电缆，DC-In 信号接入线） ★5、IMT血管内中膜自动测量 （四）二维灰阶模式 1、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ■2、最大显示深度:≥35cm 3、具有TGC按键，TGC: ≥8段 ★4、探头：标配4把探头：相控阵探头1把、凸阵探头1把、线阵探头1把、腔内探头1把 5、探头频率： 相控阵探头频率：2.0-4.0MHz， 凸阵探头频率：2.0-4.5MHz， 线阵探头频率：5.0-11.0MHz 腔内探头频率：4.0-8.5MHz （五）彩色多普勒成像 1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3、取样框偏转: ≥±20度 （六）频谱多普勒模式 1、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 2、最大速度:≥6m/s（连续多普勒速度: ≥40m/s） 3、最小速度:≤3mm/s（非噪声信号） 4、取样容积:1-15mm 5、偏转角度: ≥±15度(线阵探头) 6、支持频谱自动测量 （七）存储 固态硬盘：≥120GB （八）其他 1、配置同品牌可升降台车（台车内置机器防盗锁） 2、配置探头扩展器，可将探头接口拓展成3个 3、配置拉杆箱 | 1台 | 工业 |
| 29 | 负压系统 | 1、传递窗（9套）：规格：500*500*500mm，不锈钢，带闭锁、国标。 2、压差表（24套）：正负压型、国标 3、LED净化灯盘（20套）：300mm*300mm,10W、国标。 4、LED净化灯盘（20套）：600mm*300mm,20W、国标。 5、LED净化灯盘（20套）：1200mm*300mm,40W、国标。 6、净化空气处理机组（6台）：全新风，风量1500m3/h,新风量1500m3/h，制冷量24KW，制热量18KW，余压350Pa，含进风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段、表冷段+电加热段、紫外灯消毒出风段，国标。 7、增压风机箱（6台）：风量1500m3/h,机外余压300Pa、国标。 8、空调室外机（12台）：制冷量12KW、国标。 9、排风机组（10台）：风量3000m3/h,机外余压500Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+紫外灯消毒出风段，国标。 | 1套 | 工业 |

三、报价要求

本项目采用总价包干，报价包含本项目内所采购的全部设备、软件及其供货、安装及调试过程中产生的全部费用，采购人后期不再追加任何其他费用，请供应商谨慎报价。

四、售后服务及其他要求

1、免费质保期内所供设备出现故障，成交供应商须于接到采购人通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场，48小时内保证设备正常使用。

2、成交供应商须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。

3、成交供应商须向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，相关费用包含在报价中。

4、在免费质保期或产品标识标注的使用年限内（以期限较长者为准），所供壁挂式空气消毒机、移动空气消毒机，成交供应商负责每季度安排工程师进行一次巡检维保，费用包含在投标报价中。