**采购需求**

*（仅供参考，具体以磋商文件为准）*

**前注：**

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，根据每个月的实际配送计算当月配送 额，经合同双方确认结算金额后，按月据实结算每个月的配送货款。合同周期内支付总金额不超过投标总价。续签合同参照执行。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年，服务期限满后，经采购人综合考核合格后，在年度预算能保障且双方均同意的前提下，可续签下一年合同（合同一年一签，最多续签2年），综合单价不变，合同金额不超过投标总价。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品免费质保期（有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的 2/3(如货物有效期为 3 年，则剩余有效期不少于 2年)  |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：合肥市妇幼保健院一次性使用灭菌橡胶外科手套等一批配送服务所属行业：批发业 |
| 7 | 重要标识项说明 | 针对标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能截图、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。**如“技术参数及要求”中已明确证明材料形式，以“技术参数及要求”中要求提供的证明材料为准。** |

**二、配送产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **最高单价（元/副）** | **规格** | **年暂定数量/副** |
| 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1.8 | （无粉手套及有粉手套）各型号 | 200000 |
| 2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 0.83 | （无粉手套及有粉手套）各型号 | 300000 |
| 3 | 医用薄膜手套 | 0.077 | 各型号 | 2600000 |

**三、配送产品技术参数及要求**

**1、一次性使用灭菌橡胶外科手套**

1.1 材质：天然橡胶胶乳。

1.2 一次性独立无菌包装，采用钴60辐射或者R辐射或者环氧乙烷灭菌，无菌包装。

1.3 ★厚度：光面≥0.10mm；麻面≥0.13mm

1.4 ★不透水试验：进行不透水试验时，应无渗漏。

1.5 ★拉伸性能：老化前扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N。

1.6 手套对皮肤应无致敏作用，应无刺激作用。

**2、一次性使用医用橡胶检查手套**

2.1 材质：天然橡胶胶乳。

2.2 一次性独立无菌包装，采用钴60辐射或者环氧乙烷灭菌，无菌包装。

2.3 ★厚度：2.00mm≥光面≥0.08mm；2.03mm≥麻面≥0.11mm

2.4 ★不透水试验：进行不透水试验时，应无渗漏。

2.5 ★拉伸性能：老化前扯断力≥7.0N，扯断伸长率≥650%。

2.6 手套对皮肤应无致敏作用，应无刺激作用。

2.7 水抽提蛋白质限量：水抽提蛋白质含量≤200μg/dm2.

**3、医用薄膜手套**

3.1 材质：PE。

3.2 ★无菌，手套经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。

3.3 手套应透明、平整、压纹应清晰、不应有气泡或破裂,两层薄膜之间不得有粘连。

3.4 ★手套所用的聚乙烯薄膜的厚度应不少于0.015 mm。

3.5不透水性：手套应无漏水现象。

3.6 ★拉伸性能：老化前扯断力≥7.0N，扯断伸长率≥650%。

**四、服务需求**

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、供应商提供配送服务须包括产品的所有型号，方便合同期内采购人根据型号要求完成配送。

3、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理 。

**五、报价及配送要求**

1、配送产品清单中列明的配送产品年暂定数量为预估量，供应商须按预估量同时报各项配送产品品目的综合单价及总价，综合单价系指完成某一品目产品生产、供货、配送服务等所需一切费用的综合单价，**综合单价报价不得高于配送产品清单中的最高单价，否则响应无效。**总价作为定标的依据，综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变），**供应商报产品综合单价及总价。**

2、成交供应商按采购人实际需求分批配送、据实结算，但累计结算金额不超过**投标总价**。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与磋商文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据磋商文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的其他费用。

3、配送品目如为带量采购谈判、价格联动成功的产品，则须选择带量采购目录内产品，并执行带量采购价格，须按带量价报价**；配送品目如为带量采购目录外产品，则报价不得高于配送清单表中列明的最高单价；投标总价不得高于对应的最高限价。未按上述要求报价的响应无效。**