- 采购需求

（仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
    （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，根据每个月的实际配送量计算当月配送额，经甲乙双方确认结算金额后，据实支付每个月配送货款。合同周期内支付总金额不超过成交总价。续签合同参照执行。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签，合同综合单价不变，最终结算总价不得超过成交总价。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供证书扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品免费质保期（即产品有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年)。 |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：合肥市妇幼保健院快速产前筛查试剂配送服务 所属行业：批发业 |
| 7 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证（备案凭证）、产品彩页、官网功能截图、功能界面截图、说明书等,提供其中之一的扫描件即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 - 针对无标识条款（未标注★条款），供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

- 产品要求

- 1.配送产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 预估年使用量 | 最高单价（元/盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 96人份/盒 | 100 | 3765 |
| 2 | 游离绒毛膜促性腺激素β亚基测定试剂盒 (时间分辨荧光法) | 96人份/盒 | 130 | 3360 |
| 3 | 甲胎蛋白测定试剂盒 （时间分辨荧光法） | 96人份/盒 | 30 | 1728 |
| 4 | 游离雌三醇测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 96人份/盒 | 30 | 2950 |

2.配送产品技术参数级要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| （一）妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 |  |
| 1 | 用途：用于体外定量测定孕妇血清中的妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)的含量； |
| 2 | 最低检测限：不大于5mU/mL ； |
| 3 | ★检测精密度：批内CV≤ 3%，批间CV≤ 5%； |
| 4 | 抗干扰性：溶血（血色素≤ 5g/L），血脂（≤ 10g/L）以及黄疸（胆红素≤ 0.2g/L）的血清样品不受干扰。 |
| （二）游离绒毛膜促性腺激素β亚基测定试剂盒 |  |
| 1 | 用途：用于体外定量测定孕妇血清中游离绒毛膜促性腺激素β亚基（游离hCGβ）的含量； |
| 2 | 最低检测限：不大于0.2ng/mL ； |
| 3 | ★检测精密度：批内CV≤ 3%，批间CV≤ 5%； |
| 4 | 抗干扰性：含有肝素或EDTA的血浆，溶血（血色素≤ 5g/L），血脂（≤ 10g/L）以及黄疸（胆红素≤ 0.2g/L）的血清样品不受干扰。 |
| （三）甲胎蛋白测定试剂盒 |  |
| 1 | 用途：用于体外定量测定母体血清和羊水中甲胎蛋白（hAFP）的含量； |
| 2 | 最低检测限：不大于0.1U/mL； |
| 3 | ★检测精密度：批内CV≤ 3%，批间CV≤ 5%； |
| 4 | 抗干扰性：含有肝素或EDTA的血浆，溶血（血色素≤ 5g/L），血脂（≤ 10g/L）以及黄疸（胆红素≤ 0.2g/L）的血清样品不受干扰； |
| （四）游离雌三醇测定试剂盒 |  |
| 1 | 用途：用于体外定量测定孕妇血清中游离雌三醇（uE3）的含量； |
| 2 | 最低检测限：不大于0.2nmol/L； |
| 3 | ★检测精密度：批内CV≤ 5%；批间CV≤10%； |
| 4 | 抗干扰性：含有肝素或EDTA的血浆，溶血（血色素≤ 5g/L），血脂（≤ 10g/L）以及黄疸（胆红素≤ 50mg/L）的血清样品不受干扰。 |

注：合同签订后，成交供应商应结合采购人实际需求，提供与配送试剂配套使用的平台，平台使用权归采购人，平台产权归属成交供应商，在合同履约期内产生的使用费用、设备维修、维保等费用均包含在本次配送产品的综合单价中，成交供应商须确保配套设备相关证照齐全，并能确保配送产品正常使用及采购人工作的正常开展。

- 三、服务需求

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，成交供应商须确保所配送产品医疗器械注册证中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况对配送规格进行调整，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。

- 3、合同签订后，成交供应商配送的试剂须满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定。配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品，响应文件中须提供流水号及限价；所配送产品如属于备案目录的产品，响应文件中须提供流水号，且供应商可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易，须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策要求能确保配送产品正常使用、工作的正常开展。

4、所有与试剂相关的定标液、校准品、清洗液、质控品及相关辅助耗材（如：进样穿刺针、打印色带、载玻片、浸油、测试卡等），其中定标液、清洗液、质控品和校准品须为原厂配套产品且由成交供应商提供，该部分费用供应商投标时在配送产品综合单价中考虑，无需单独报价，成交后采购人不再另行支付费用。

5、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理 。

6、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，成交供应商能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

- 四、报价要求

1、上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，供应商须按暂定量同时报各配送货物品目的综合单价及总价总价仅作为定标的依据且不得超过本项目预算。如同一品目货物有多种规格，则所配送的同一品目货物的不同规格产品须为同品牌，且供应商须在分项报价表中针对各规格分别列出其综合单价及平均综合单价。未按上述要求报价的，响应无效。

2、综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用；任意规格产品的综合单价不得超过上述配送货物需求表中对应品目的最高单价，对应规格综合单价及实际配送数量作为支付的依据，最终结算总金额不超过成交总金额，成交后对应规格综合单价不变。

3、如涉及平均综合单价的，则平均综合单价系指同一品目各规格综合单价的平均值。平均综合单价及配送货物需求表中所列预估年使用量作为计算总价的依据（总价=∑各品目平均综合单价*各品目预估年使用量）。

4、配送数量以实际结算数量为准，供应商须按采购人实际需求分批配送、据实结算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。