- 采购需求

### （仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，根据每个月的实际配送计算当月配送 额，经甲乙双方确认结算金额后，据实支付每个月 配送货款。合同周期内支付总金额不超过投标总价。续签合同参照执行。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年。服务期限满后，经采购人综合考核合格后，在年度预算能保障且双方均同意的前提下，可续签下一年合同（合同一年一签，最多续签2年），合同金额及综合单价不变。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品免费质保期（即产品有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年)。 |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：合肥市妇幼保健院NIPT检测试剂一批配送服务 所属行业：批发业 |
| 7 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图、功能界面截图、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。如配送产品技术参数及要求中另有约定的，以配送产品技术参数及要求中要求提供的证明材料为准。 - 针对无标识条款（未标注★条款），投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |

- 配送产品要求

- 配送产品清单

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 年预估使用量（盒） | 最高单价（元/盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒 | 96人份/盒 | 200 | 14880 |
| 2 | 测序反应通用试剂盒 | 75循环/测试/盒 | 200 | 25440 |
| 3 | 核酸提取试剂 | 96反应/盒 | 200 | 960 |

注：配送产品清单中所列明的产品规格仅作参考，投标人按照实际投标产品具有的规格进行投标。

（二）配送产品技术参数及要求

| 序号 | 配送产品名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒 | 1.★检测原理：可逆末端终止测序法；（投标文件中提供的药品监督管理部门批准的试剂说明书作为证明材料） 2.★试剂有效期：≥12个月 3.阳性参考品符合率：采用高通量测序用外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18和T13）国家参考品进行检测，阳性参考品要求检出率达100%； 4.阴性参考品符合率：采用高通量测序用外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18和T13）国家参考品进行检测，阴性参考品（其它类型染色体非整倍体和其它染色体正常阴性样本）检出为阴性； 5.样本要求：外周血胎儿游离DNA产前检测项目采血量≤10mL； 6.★质控标准：每个样本测序的原始数据量不少于3M，Q30不低于80%； 7.★微缺失微重复符合率：采用高通量测序用外周血胎儿游离染色体非整倍体（T21、T18和T13）国家参考品进行检测，18号染色体中20Mb以上的微重复样本应全部检出； 8.嵌合体符合率：采用高通量测序用外周血胎儿游离染色体非整倍体（T21、T18和T13）国家参考品进行检测，70%异常嵌合体应全部检出； 9.抗干扰性：所投试剂应提供对常见的内源性和外源性干扰物研究，并提供干扰物会影响检测指标的浓度水平数据。 10.系统匹配性：试剂盒的使用可与现有的产前筛查信息管理系统相匹配，可实现孕妇的全流程病历管理。 |
| 2 | 测序反应通用试剂盒 | 1.检测原理：可逆末端终止测序法； 2.★有效数据量：≥400M Reads； 3.有效期：在试剂盒标注的储存条件下，有效期≥6个月； 4.读长：75bp； 5.规格：75循环/测试，1测试/包装。 |
| 3 | 核酸提取试剂 | 1.预期用途：适用于提取人类外周血血浆样本中的游离DNA； 2.样本要求：外周血； 3.检验原理：磁珠法； 4.★提取能力：提取200ul外周血血浆，DNA提取量≥1.5ng； 5.有效期：在试剂盒标注的储存条件下，有效期≥12个月。 |

- 注：

1）投标人所投配送产品须与采购人现有设备（品牌型号：基因测序仪 NextSeq 550AR 或 NextSeq CN500）相匹配，中标人承担一切法律责任。

2）投标人所配送产品报价不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录的限价，服务期限内，所配送产品在安徽医药集中采购平台交易目录的限价如调整，如低于对应成交综合单价，则执行最新降价后的安徽省医药集中采购平台交易目录的限价进行结算（投标文件中提供承诺，格式自拟，但须明确体现上述内容，否则投标无效）。

- 3）配送品目如为带量采购谈判、价格联动成功的产品，则产品和价格须执行相关政策文件要求；投标人所配送所有产品的综合单价均不得高于配送产品清单表中列明的对应最高单价；成交总价不得高于本项目的最高限价。未按上述要求报价的响应无效（投标文件中提供承诺，格式自拟，但须明确体现上述内容，否则投标无效）。

三、服务需求

1、投标人所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，中标人须确保所配送产品医疗器械注册证（或备案凭证）中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况要求相应规格，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。

- 3、合同签订后，中标人配送的试剂须满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定。配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品，投标文件中须提供流水号及限价；所配送产品如属于备案目录的产品，投标文件中须提供流水号，且投标人可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易，须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策要求能确保配送产品正常使用、工作的正常开展。

4、中标人报价包含所有与试剂相关的定标液、校准品、清洗液、质控品及相关辅助耗材，该部分费用投标人投标时在配送产品综合单价中考虑，无需单独报价，中标后采购人不再另行支付费用。

5、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理 。

6、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，中标人能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

四、报价要求

1、上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，投标人须按暂定量同时报各配送货物品目的综合单价及总价，总价仅作为定标的依据且不得超过本包预算。如同一品目货物有多种规格，则所配送的同一品目货物的不同规格产品须为同品牌，且投标人须在分项报价表中针对各规格分别列出其综合单价及平均综合单价。未按上述要求报价的，投标无效。

2、综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用；任意规格产品的综合单价不得超过上述配送货物需求表中对应品目的最高单价，对应规格综合单价及实际配送数量作为支付的依据，最终结算总金额不超过成交总金额，成交后对应规格综合单价不变。

3、如涉及平均综合单价的，则平均综合单价系指同一品目各规格综合单价的平均值。平均综合单价及配送货物需求表中所列预估年使用量作为计算总价的依据（总价=∑各品目平均综合单价*各品目预估年使用量）。

4、配送数量以实际结算数量为准，投标人须按采购人实际需求分批配送、据实结算。投标人须综合考虑中标后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。