- 采购需求

### （仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付合同金额的70%，余款待项目履约并由中标人提交完整合同金额的发票后一次性付清。 注：中标人须向采购人提交支付金额等额的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的保函或其他担保措施后予以支付。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 30 个日历日内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起 三年厂家质保 |
| 5 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |
| 6 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。技术参数及要求中对证明材料另有约定的，以技术参数及要求为准。 - 针对无标识条款（未标注★条款），投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |

- 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高单价 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 1台 | 20万元/台 | 工业 | 国产 |
| 2 | ▲超声治疗仪 | 1台 | 80万元/台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 高频电灼仪 | 1台 | 50万元/台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 多功能激光光电平台 | 1台 | 30万元/台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 皮肤检测平台 | 1套 | 6万元/台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 调Q激光治疗仪 | 1台 | 25万元/台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 脉冲激光治疗仪 | 1台 | 25万元/台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 射频治疗仪 | 1台 | 40万元/台 | 工业 | 国产 |
| 9 | 水光机 | 1台 | 4万元/台 | 工业 | 国产 |

- 技术参数及要求

（一）半导体激光治疗仪

1.激光波长：810nm±10nm

2.★额定激光能量密度：60J/cm2±10%

3.输出激光工作光斑：12mm×10mm

4.激光能量密度复现性：Rp≤±5%

5.脉冲宽度：5-300ms

6.激光能量密度调节范围：1J/cm2～60J/cm2

7.激光工作频率：0.5Hz～10Hz

8.激光能量密度不稳定度：St≤±5%

9.工作时治疗端面温度：0-10℃

10.适用范围：用于多余毛发的去除

11.激光器类型：光纤半导体激光器

12.治疗模式：多种治疗模式可选

13.临床预设方案：3～6种可选

14.激光器使用寿命：5000万发光斑或两年

15.表皮冷却：半导体TEC结合蓝宝石接触式制冷

16.冷却系统：内循环水冷却

17.显示屏：≥10英寸彩页触摸显示屏

（二）超声治疗仪

★治疗范围包括皮肤瘢痕的辅助治疗；神经性皮炎的辅助治疗；用于医疗机构康复科、皮肤科、整形美容科、妇产科相关疾病的辅助治疗。

1.性能指标：

1.1波束类型：汇聚型

1.2声工作频率：4MHZ

1.3 ★频率：可在10、15、25HZ进行调节

1.4焦平面距离：具有多种焦平面距离，至少包括3.5mm、4.5mm;治疗头的焦平面距离与公布数值的偏差应该在±15%范围内；

★1.5时间最大输出声功率：≥13W，界面分档调节

1.6侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2

1.7输出声功率的时间稳定性：在额定电源电压，23℃±3℃水温条件下，按指定规定的运行条件，设备连续工作0.5 h期间内，额定输出声功率的变化应不超过±20%。

1.8定时器：定时1-60分钟，在预定时间到达后停止治疗头输出并给出信号

1.9设备具有输出控制装置，能使输出声功率减低到额定输出功率的±30%或者更低。

1.10治疗头超温：≤41℃

1.11噪声：≤65dB(A)

1.12超声输出方式：脉冲式

1.13超声治疗炮头≥20万发

2.使用功能

2.1设备显示工作状态、输出功率以及定时时间；

2.2系统界面调节定时时间、功率档位；

2.3手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出；

2.4具有手柄自动识别功能，根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面

★2.5点式手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量。

2.6提供设备终身系统远程升级服务

- 高频电灼仪

1.性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的； 临床适用于：（1）各类型痤疮、痤疮疤痕等；（2）毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等；

2.参数要求

1.RF输出功率：0-45W可调；

2.RF输出频率：1MH；

3.RF输出模式：连续 、脉冲输出；

4.脉宽：50-5000ms连续可调；

5.Pure模块

功率：2-20W

输出时间：50ms-5000ms（步进10ms）

电极型号：1.5mm,2.0mm,3.5mm,6.0mm等

6.ScanRF模块

输出强度(档)：1-10

治疗面积：约12mm*8.5mm

手持件附件80Pin

7.ScanJet手柄

能量档位：1—5档；

治疗模式：滑动模式

滑动模式输出时间范围：1—30min

8.具有自动计数功能；

9.输出强度误差：≤±20％

10.输入电压：～220V、50Hz

11.输入功率：200VA

12.主机尺寸：约290mm * 391mm * 400mm（长、宽、高；不含支架）

- 13.提供设备终身系统远程升级服务

- 多功能激光光电平台

1.临床适用：镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性和增加肌肤弹性及紧致、治疗过敏性皮炎等。

2.技术参数：

光疗模块：

1.590nm光源类型：LED/可见光

2.输出波长：590nm±5nm

3.光源组成：400颗

4.输出强度：25mW/cm²±25%

★5.光照面积：750 cm2，治疗头有5个发光瓣，可调节光源角度

6.治疗时间：1～99min可调，步长1min

7.830nm光源：LED/不可见光

8.波长：830nm±2nm

9.输出强度：2100mW，误差≤±20%

10.脉冲频率：2Hz±1Hz

11.脉冲宽度：250ms±10ms

12.光源组成：830nm光源240颗

13.工作模式：连续/脉冲模式

电疗模块：

14.输出强度：0-15档

15.脉冲频率：4×（1±5%）MHz

16.治疗时间：1～60min可调，步长1min

17.输出方式：连续输出

主机平台：

18.电源：～220V / 50Hz

19.显示屏：≥8寸液晶显示屏

20.脚轮配置：4个万向轮

21.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

22.抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

- 23.有治疗头温度指示功能

- 配套设备一：诊疗椅（1台）

- 1.诊疗椅

- 1.1座垫面离地面最低高度：400毫米

- 1.2靠背后倾范围：-5—80度

- 2.治疗机

- 2.1高速涡轮手机转速≥300000 r/min

- 2.2低速气马达手机转速≥14000 r/min

- 2.3漱口水温度：40℃±5℃

- 2.4冷光口腔灯：3000～40000Lux

- 2.产品要求：

- 1.靠背可通过电机升降和俯仰。采用亲肤皮记忆棉

- 2.电动升降一体压铸成型全铝器械盘

- 3.智能操作系统采用最新缓启缓停设计，全部采用USB接口端，具备故障自检功能

- 4.设备具有术后清洁椅位：一键即可使机器升到最高，可自动关闭口腔灯，痰盂自动冲痰。

- 5.设置有紧急开关，设置有水气开关，可一键通断水气

- 6.机椅互锁系统

- 7.具备紧急制动安全装置（在诊疗椅自动运行中，在操作上按任意椅                                                          位控制按钮即停止运行）

- 8.一键急救椅位设计，能快速达到-10度急救位置进行自苏醒或人工急救操作。

- 9.内置LED观片灯。

- 10.三旋转轴设计的冷光源LED灯，可黄白光切换，可强弱光无级调节适应不同的治疗需求。

- 11.气负压强吸系统带消音装置。

- 12.具有多功能一体式脚踏控制器，可控制椅位运动、冷光灯的开关，同时有漱口水控制功能、有水无水操作便于医生备牙操作。

- 13.可旋转 90°机箱设计，机箱连接杆居中设计。

- 14.整机采用注塑工艺一模成型，塑料采用的是ABS工程塑料（可选卡通贴纸和正常白色）

- 15.水气管全部采用医用管，防腐蚀，耐水解水管，使用寿命长达8年以上；

- 16.不锈钢脚踏管，双层结构可以载重80公斤，三根管测量仪；

- 17.配置可高温高压消毒牙髓活力探针2根

- 18.磁吸式设计，屏幕可360°旋转；

- 19.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。

- 20.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；

- 21.输出信号频率：400Hz和8kHz

- 22.四种工作模式，最快6.2秒达到最大脉冲强度

- 23.屏幕尺寸：≥3.8英寸

- 24.声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示

- 25.具有脉冲值显示图标

- 26.配置电脑一体机内窥镜

- 3.配置清单：

- 医生单元：小推车式器械盘*1、钛合金四孔手机管*3、三用喷枪*1、内置式直流24V观片灯*1、水气开关装置*1、六向调节医生工作座椅*1

- 水单元：优质电磁阀*2、180°旋转全陶瓷痰盂*1、可设置的冲盂和漱口给水自动控制系统*1、大容量自动恒温加热系统*1、强弱吸负压系统*1、强吸消音装置*1、吸唾过滤装置*1

- 助手单元：助手器械盘*1、三用喷枪（冷热水）*1、可拆卸消毒弱吸接头*1、可拆卸消毒强吸接头*1

- 患者座椅：缓启缓停系统*1、故障自检系统*1、低噪音电动椅*1、安全急停控制装置*1、机椅互锁系统*1、急救椅位*1、术后清洁椅位*1、豪华双关节折叠式头枕*1、可控灯的多功能脚踏系统*1、感应式LED手术灯*1

- 其他：根管测量仪一套、洁牙机、光固化

- 配套设备二：摄片机（口腔）（1台）

- 1.采用高频直流恒压控制技术。

- 2.60KV、65KV 或者 70KV 三种电压值可选；4mA/7mA 两种电流值选择。

- 3.预设≥8 种牙位程序，可根据不同牙齿类型快速选择。

- 4.胶片、磷片、数字传感器三种成像模式可选。

- 5.曝光时间可在 0.02～3.2 秒之间大范围调整。

- 6.球管具有过热防护程序，球管过热自动启用备用定时器。

- 7.具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能。

- 8.面板具有报错指示功能。

- 9.电源使用电压 AC110～240V。

- 10.控制系统，可自动检测并纠正电源电压波动。

- 11.电压，电流，曝光时间，体型，蜂鸣器音量等参数都可自定义调节。

- 12.胶片曝光速度选择模式≥3 种。

- 13.控制盒可横向或竖向安装，手持式控制面板，可选装壁挂式远程曝光控制面板；控制盒内置水平仪。

- 14.采用高强度铝合金和 1mm 铅皮的双重保护球管。

- 15.具备可调节负载能力的伸缩臂，机头刻度角设计；定位无漂移；横臂可 180°旋转，机头上下可 300°旋转，机头左右可 360°旋转。

- 16.配置清单： X 射线机操作面板 1 个、控制器 1 个、机架 1 个、射线管头 1 个、束光筒 1 个

- 数字成像系统：

- 17.1 连接方式：1GB 网线连接，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备；

- 17.2 电压：100～240 伏交流，采用 24V 直流电源适配器；除数字牙片机外还可兼容胶片成像牙片机，实现数字图像的存储、显示和传输；

- 17.3 无线 IP 板，自动磁吸入式操作，无需触碰机身，读片完成后可自动清除影像板信息；

- 17.4 影像速度：0 号牙片不大于 5 秒，1 号牙片不大于 6 秒，2 号牙片不大于 6 秒，3 号牙片不大于 8 秒，可以扫描时同时擦除影像，立刻重新使用；

- 17.5 影像清晰度 2 档可选，标准空间分辨率≥12LP/mm，像素尺寸清晰扫描 60 微米，高清扫描 30 微米；

- 17.6 扫描方式：放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出；

- 17.7 软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人；

- 17.8 软件特性：图形化操作，全开放软件，不限终端数量；

- 17.9 数据库：轻量级数据库，使用环境友好，绿色安全，兼容性高，安装简便，随到随装，快速响应客户需求；

- 17.10 配置清单：激光扫描仪主机 1 台、2号口内成像板（31×41mm） 4 张、影像板放置小暗箱 1 个、一次性影像板保护袋 1 盒(200份)、一次性影像板保护壳 1 盒(200份)、工作站电脑 1 台。

- 皮肤检测平台

1.可建立客户档案，修改客户档案，可添加档案信息。

2.系统可对图像进行图片导入及导出，可进行记录追溯，报告追溯

3.应具备图片可以进行放大，旋转，对比（两图对比，四图对比）功能

4.应具备图片进行方形，圆形，椭圆形，自定义图形和文本标记。

5.应具备计算两点之间的像素间距、自定义区域内的像素面积。

6.系统具备电子报告功能，可以进行图片添加，删除，调序，报告导出等功能

7.系统具备电子报告个性化展示，可任意添加首页图片，报告标题，末页图片等

8.应具备图片可添加水印功能

9.运行环境要求软件配置：正版操作系统。

10.硬件配置：电脑主机1台(内存≥8GBRAM、硬盘存储≥ 500GB)，显示器:不低于分辨率1920x1080.

包含照相机（1台）：

1.传感器：搭载22.3×14.9mm的CMOS传感器，具有约2410万有效像素。

2.图像分辨率：提供多种分辨率选项，包括L(大)：约2400万像素(6000×4000)，M(中)：约1060万像素(3984×2656)，S1(小1)：约590万像素(2976×1984)，S2(小2)：约250万像素(1920×1280)，S3(小3)：约35万像素(720×480)。

3.显示屏：配备≥3英寸不低于92万像素液晶屏。

4.连拍速度：支持最高约3张/秒的连拍功能。

5.视频拍摄：支持视频拍摄，能以最高1920×1080 30p的分辨率进行录制。

6.对焦系统：采用9点混合式自动对焦系统，支持单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦和人工智能自动对焦。

7.曝光控制：具有多种曝光模式，包括全自动曝光、程序自动曝光、光圈优先曝光、快门优先和手动曝光。

8.存储：支持SD、SDHC和SDXC存储卡。

9.具备除尘功能和Wi-Fi传送功能，可以通过无线网络或近场通信将照片和视频传送到智能手机或平板电脑上。

10.续航：续航能力≥500张照片。

- 调Q激光治疗仪

1.适用范围：532nm波长适用于红褐色色素性疾病的治疗，1064nm波长适用于深蓝色、黑色色素性疾病的治疗。

2.激光工作光源：Nd：YAG调Q激光光源

4.激光工作波长：1064nm±5nm、532nm±5nm

5.治疗选择输出方式：1064nm、532nm、1064&532nm

6.激光脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲

7.激光脉冲宽度：≤6ns

★8.治疗最大脉冲输出能量：1064nm：≥1200mJ；532nm：≥550mJ

9.激光治疗面能量密度范围：0.1J/cm2-200J/cm2

10.界面显示窗口：显示脉冲计数、水温显示、水流、故障提示等信息

11.具备瞄准光可调：≥7档可调

12.工作瞄准光波长及功率：630nm-680nm，Pc≤5mW

13.激光工作冷却系统：水冷加空气压缩机冷凝双循环

14.激光故障自动保护系统：发生故障时自动切断激光电源

- 15.脚踏开关启动力：≤25N

- 脉冲激光治疗仪

1.适用范围：体表赘生物的去除，面部除皱及痘疤样疤痕的治疗，激光眼袋成形术。

2.激光光源：二氧化碳激光

3.输出方式：连续、单次、脉冲、点阵

4.激光工作波长：10.6μm

5.点阵扫描边长：20×20mm（扫描功能的重复精度≤0.01㎜）

6.扫描图形：矩形、菱形、三角形、圆形

7.输出能量：50～3800mJ (脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200的能量均明确显示）

★8.输出脉宽：0.1ms～20ms技术，最大可达200ms可调（所有脉宽均可做单次单光斑输出，脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200有明确显示）

9.最小光斑直径：光斑直径：≤0.58mm（单次出光所有光斑直径总和）

10.指示光：半导体红光波长：630-680nm且≤0.4mW

11.导光系统：七关节臂且传输效率≥92%

12.冷却系统：水冷

13.输出激光束模式：多模

14.激光终端输出光束发散角：激光终端输出光束发散角≤50mrad

15.治疗参数预留储存模块：操作医师操作习惯储存功能（5组储存模块），四种模式（单次、脉冲、连续、点阵输出各五组）

17.扫描方式：顺序扫描、乱序扫描、中分扫描

18.屏幕显示：≥10英寸彩色大屏，操作字体可以中英文切换

19.输出能量（点阵）：50～120mJ（脉宽2/3/5的能量均有显示）

20.点阵调节值误差：1%-4%

21.手具类型：具有普通聚焦手具、点阵手具

22.存储模块：治疗记录存储≥1000条，自定义方案数量≥5个

- 23.激光眼袋成形术功能：切割和止血无缝切换；100um超细切割；100us超脉。

- 射频治疗仪

1.性能要求：多功能治疗设备，用于组织的凝固、汽化

2.技术参数

2.1.RF输出功率：0-45W可调；

2.2.RF输出频率：1MH；

2.3.RF输出模式：连续 、脉冲输出；

2.4.脉宽：100ms-12000ms连续可调；

2.5.微针射频模块

2.5.1 RF输出功率：0-32W可调；

2.5.2 RF输出模式：连续 、脉冲输出；

2.5.3脉宽：0-12000ms连续可调；

2.5.4治疗模式：双极

2.5.5温控范围：55-110℃

2.5.6治疗深度：0.5-6mm

2.5.7电极型号：49针、25针、15针、9针、49针（带负压）、25针（带负压）

★2.5.8负压吸力＞-90KPA

2.6.控制系统：

2.6.1 电源：220V  50-60Hz 6.3 A

2.6.2 冷却：内部风冷

2.6.3电击类型分类：I类设备

2.6.4电击的程度分类：BF型应用部分

2.6.5 系统控制：≥15寸液晶显示屏

2.6.6所有监测有声反馈

2.6.7输出控制：脚踏开关

2.6.8具有统计累积总能量和时间功能；

- 2.6.9提供设备终身系统远程升级服务

- 水光机

1.注射模式：包括自动注射模式、自动单次注射模式、单次注射模式、正常连续注射模式、慢速连续注射模式等多种模式。

2.注射器类型包含：0.8ml/1ml、1ml/1ml、2ml/2ml、2.5ml/2ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5ml、6ml/5ml等。

3.单次注射量预置值：最大注射值：0.6ml，最小注射值：0.0057ml，注射量误差：±3%。

4.★注射次数：10次～140次，步进10次。

5.注射速度：慢速、正常、快速可调。

6.负压吸力等级:1级到10级，负压强度最大值的波动在25kPa～80kPa范围内。

7.记忆模式：具有记忆模式设置功能，能存储5组工作参数。

- 8.定制注射功能：可定制注射，在定制注射界面中，可以输入注射速度，总注射次数，药量/注射器规格，负压强度，可调节注射器行程，设置好相关参数后，可开始定制注射，可对5个脸部区域的注射进行单独的操作。

- 9.设备在注射过程中，断开外部电源供电，重新接入外部电源，可选择“恢复上次注射”或“重新开始”。

- 10.深度清洁功能：在开始注射之前，可先进入深度清洁模式，利用负压辅助面部清洁。

- 11.故障报警功能：断电报警、手柄推杆过载报警、负压系统欠压报警、脚踏板粘连报警、手柄断开连接报警。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1、质保期内所供设备出现故障，中标人须于接到采购人通知后 2 小时内作出响应，48 小时内到达现场，72 小时内保证设备正常使用。

2、中标人须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。

3、中标人向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，由此产生的相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

4、中标人须保证所有设备对接采购人医院信息系统，对接所需费用包含在报价中，采购人不再另行支付，采购人负责协调接口开放。

5、放射设备机房的防护及装修包含在设备价款中，合同签订后，中标人须现场勘查按照国家及现场情况选型和设计方案经采购人审核通过后实施防护和装修施工，并保证通过管理部门相关验收。

6、机房的射线防护施工、机房的内部装修以及预控评验收（需要具备放射卫生技术服务机构一级资质的服务机构完成相应设备的放射性职业病危害预评价及控制效果评价），费用包含在报价中，投标人报价时综合考虑。

注：上述第5、6项工作内容，如中标人不具备相关资质，经采购人同意后，可委托有相应资质的供应商提供相关服务。

五、报价要求

本项目报总价，须包含货物、运输、安装、质保期服务等完成本项目所需的一切费用，所投产品单价不得超过上述货物需求一览表中列明的最高单价，总价不得超过所投货物对应的最高限价，否则投标无效。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人谨慎报价。