- 采购需求

### （仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成初验合格后支付合同款的60%；试运行六个月后支付合同款的30%；正式投入使用后，且终验合格后支付合同款的10%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 30 个日历日内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起 三年厂家质保 |
| 5 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则投标无效。 |
| 6 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。技术参数及要求中对证明材料另有约定的，以技术参数及要求要求为准。 |

- 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲半导体激光治疗仪 | 1台 | 130万元/台 | 工业 | 进口 |

- 技术参数及要求

半导体激光治疗仪

1、临床应用：对组织进行汽化、碳化、凝固和照射，以及对血管疾病的治疗。

2、激光类型：半导体激光系统，可通过光纤传导输出激光。

★3、激光波长：940nm±10nm，中心波长940nm。

★4、最大终端输出功率：介于50W~80W；调节步进是1W。

★5、引导光波长：645nm±5nm，功率≤5mW，且颜色为绿光，亮度可调。

6、脉冲持续时间：10ms～10s

7、脉冲间隔时间：10ms～10s

8、通过气动脚踏方式输出激光。

9、风冷散热。

10、光纤类型：≥2种，包括治疗光纤直径为400微米或600微米。

11、光纤直径：≤0.8mm（可满足最新型胎儿镜器械通道要求）

12、功能要求：≥6种，至少包含切割、汽化、碳化、凝结、止血和照射等。

13、菜单要求：预设多科室治疗菜单，调出即用。

14、应用模式：≥4种，至少包含连续、单脉冲、重复脉冲、倒计时等。

15、剂量方式：≥4种，至少包含脉冲数量、照射时间、能量、残留等。

16、显示方式：≥3种，至少包含脉冲数量、照射时间、能量等。

17、警告方式：≥2种，至少包含光信号、声音信号等，音量可调节。

18、主机具备自动检测系统，在出现故障时，可自动诊断。

19、主机具备自动提示故障代码的功能。

★20、具有组织温度控制技术。

21、配置清单：半导体激光主机1套；气动脚踏开关1套；光导纤维1套；门锁开关1套；主电源线1套；激光防护眼镜1套；开机钥匙1套；光纤剥削器1套；光纤切割器1套；光导纤维支架1套；激光警示牌1套。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1、质保期内所供设备出现故障，中标人须于接到采购人通知后 2 小时内作出响应，48 小时内到达现场，72 小时内保证设备正常使用。

2、中标人须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。

3、中标人向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，由此产生的相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

4、中标人须保证所有设备对接采购人医院信息系统，对接所需费用包含在报价中，采购人不再另行支付，采购人负责协调接口开放。

五、报价要求

本项目总价须包含本项目所需的全部货物供货、运输、安装调试、售后服务及质保期内产生的费用，以及完成本项目应有的全部费用。所投产品单价不得超过上述货物需求一览表中列明的最高单价，总价不得超过所投货物对应的最高限价，否则投标无效。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人谨慎报价。