采购需求

（仅供参考，最终以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

5.以下“二、货物需求”中技术参数及要求标识符号说明：

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，具体评分细则详见第四章评标方法和标准 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所供产品不满足采购文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注：其中标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、厂家官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成初验合格后支付合同款的60%；试运行六个月后支付合同款的30%；正式投入使用后，且终验合格后支付合同款的10%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个日历日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起三年厂家质保 |
| 5 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所投医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则投标无效。 |

- 二、货物需求

- 第1包

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲生物反馈磁刺激仪 | 1台 | 工业 | 75万元/台 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 工业 | 30万元/台 |
| 3 | 超声波子宫复旧仪 | 1台 | 工业 | 30万元/台 |
| 4 | 红外光灸疗机（舱式） | 1台 | 工业 | 5.88万元/台 |
| 5 | 红外光灸疗机（立式双头） | 2台 | 工业 | 1.98万元/台 |

三、技术参数及要求

- （一）生物反馈磁刺激仪

1、适用范围：用于刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗；

2、整机符合YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准；

★3、具有盆底刺激专用铁芯线圈，适用于盆底刺激和骶神经刺激；且距离线圈垂直上方6cm处，磁感应强度不小于1T；

★4、磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计；

5、治疗座椅通过电磁兼容性EMC测试；

6、治疗座椅调节方式：可通过软件调节实现治疗椅的自动翻转，无需患者变换坐姿体位即可实现盆底和骶神经两种治疗模式的自动切换；

7、设备开机方式：一键开机，直接进入软件操作界面，无需多个开关按键；

★8、操作屏配置：具备触控式操作屏，内嵌于机箱，非外置笔记本电脑；

★9、磁刺激强度调节方式：具有软件调节和主机旋钮调节两种方式；

10、输出脉冲重复频率：≥97Hz；最小可调步长为0.01Hz；

11、脉冲上升时间：≤60μs；

12、软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求；

★13、单台设备具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练等多种主动和被动训练功能；

★14、具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警；

15、内置治疗方案库，多种临床方案供临床选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛，可以一键开启治疗；

16、方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间参数可调，满足临床不同需求；

17、治疗开始前，刺激脉冲可输出，可根据患者感受预设刺激强度；

18、治疗过程中，无需暂停即可根据患者感受更改刺激强度；

- 19、具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出。

- （二）生物刺激反馈仪

1、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

2、技术参数：

2.1四通道主机，包含电刺激、肌电采集等通道接口；

★2.2采用无线传输方式，可实现无线生物反馈，开启如站立行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

2.3设备工作时，主机屏幕上能够显示实时电流，可分别调节各个通道的电流大小；

★2.4肌电测量范围：1μV-3000μV(r.m.s)；

★2.5采样率≤2148Hz；

2.6输出电流最小可调节步长0.3mA；

2.7最小刺激频率：1Hz；

★2.8最大脉冲宽度：≥500ms（500000μs）；

★2.9刺激/休息时间≥30s可调，最小可调节步长1s；

2.10具有压力模块，压力显示范围：0-190 mmHg，最高分辨率0.1mmHg；

★2.11配置中须包含一次性使用无菌阴道电极。

2.12多种盆底肌电评估模式：包括快速评估和标准Glazer评估等评估模式；

2.13 Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；

★2.14情景评估模式：通过无线传输功能，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估；

2.15 Glazer评估可依据评估结果和患者症状，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

2.16压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；

2.17电刺激模式须包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激及经皮神经电刺激；

2.18神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；且肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并可选择手动阈值模式或自动阈值模式；

2.19具有疼痛管理功能:使用经皮神经电刺激，具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；

2.20包含促进血液循环、静脉曲张、瘢痕淡化等产后常见问题的治疗方案；

2.21自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

2.22标准Kegel训练方案，支持压力/肌电双训练模式，包含对快肌、慢肌的分别训练；

2.23游戏训练开始前有热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；

2.24可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

2.25数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

2.26支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

2.27具有软件自定义编辑开发功能：可自定义动画、自行更换音乐、自行设计治疗模板等功能；

- 2.28提供线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。

- （三）超声波子宫复旧仪

1、适应症：促进产后子宫复旧，缓解产后痛

2、技术要求及参数

2.1超声治疗枪：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用透声膜及高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率。

★2.2采用物理按键设置。

2.3超声波频率：840KHz，±84KHz。

2.4治疗深度：治疗枪焦平面距离46mm，±6.9mm

★2.5具有超声波能量演示装置，能准确反应超声波能量输出情况。

2.6输入功率：≤100VA（负载：50Ω无感电阻）

2.7输出声功率：≤10W，功率分档调节

2.8超声波输出方式：间歇加载连续输出

2.9脉冲频率：50Hz～900Hz

2.10占空比：25%～100%

★2.11定时时间：0～2700s，定时误差不超过3s或设定值±1%的两者中的较大值。

2.12噪声：≤65dB（A）

2.13治疗过程警示音提示：治疗开始声音提示，治疗中止警示音同时停止。

2.14整机功率≤400W，噪声≤65dB（A）。

2.15可移动式设备，具有锁定装置。

★2.16为满足床旁治疗需求，设备（含推车）长或宽最长≤70cm，且需要的空间≤1m2。

3、产品配置

3.1主机1台；

3.2专用治疗枪1把；

- 3.3超声耦合剂2支、隔离透声膜80个、能量演示装置1个。

- （四）红外光灸疗机（舱式）

1、安全类型：I类，B型；

2、电源AC220V，频率50Hz；

3、额定输入功率：3000VA；

4、显示方式：平板显示；

★5、红外光波长范围580nm～1050nm；

★6、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W；

7、光疗强度1～3档可调；

8、艾灸加热温度100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃；

9、治疗温度≤60℃。

10、工作时间1-99min可调，级差1min，允差±60s，开机默认30min；

11、连续工作时间应≥4小时；

★12、艾灸装置具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源；

13、工作噪音≤60dB(A)；

- 14、床面额定载荷≥135kg。

- （五）红外光灸疗机（立式双头）

1、安全类型：I类，B型；

2、电源AC220V，频率50Hz；

3、额定输入功率：1500VA；

4、治疗头尺寸：直径200mm±30mm，高度400mm±30mm；

5、支架高度调节范围：430mm～1430mm，允差±30mm；

6、显示方式：数码管显示；

★7、红外光波长范围580nm～1050nm；

★8、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W；

9、红外光光疗档位1-3档可调；

10、光疗频率6档可调：常亮、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz；

11、艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃；

12、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s；

★13、艾灸装置具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入。当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源；

14、连续工作时间≥4小时；

15、治疗温度≤60℃；

16、工作噪音≤60dB(A)；

- 17、具有防倾倒保护功能。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1、质保期内所供设备出现故障，中标人须于接到采购人通知后2小时内作出响应，48小时内到达现场，72小时内保证设备正常使用。

2、中标人须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。

3、中标人向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，由此产生的相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

4、如所投产品需要与采购人医院信息系统对接方可实现其所有功能的，采购人仅负责协调接口开放事宜，对接所需费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

五、报价要求

1、本项目同时报总价及所投产品综合单价，总价不得超过分包预算，产品综合单价不得超过“二、货物需求表”中列明的最高单价，否则均导致投标无效。

2、投标人报价时须综合考虑所投包别采购的全部货物、及其供货、运输、安装调试、售后服务、利润、税费、质保期内产生的全部费用等，采购人后期不再追加任何其他费用，请投标人谨慎报价。