采购需求

（仅供参考，最终以招标文件为准）
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
5.以下“二、货物需求”中技术参数及要求标识符号说明：

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，具体评分细则详见第四章评标方法和标准

	无标识项
	
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所供产品不满足采购文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：其中标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、厂家官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装完成初验合格后支付合同款的60%；试运行六个月后支付合同款的30%；正式投入使用后，且终验合格后支付合同款的10%。

	2
	供货及安装地点
	合肥市，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后90个日历日内完成供货、安装、调试。

	4
	质保期
	验收合格之日起三年厂家质保

	5
	医疗器械注册证（或备案凭证）
	所投医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则投标无效。


二、货物需求

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	最高单价
	备注

	1
	双重宫腔镜系统
	1套
	工业
	75万元/套
	进口

	2
	▲双极宫腔电切镜
	1套
	工业
	17.5万元/套
	进口

	3
	电动妇科检查床1
	1张
	工业
	7万元/台
	

	4
	电动妇科检查床2
	1张
	工业
	7万元/台
	

	5
	医用冲洗器（双桶）
	1台
	工业
	0.9万元/台
	

	6
	医用冲洗器（单桶）
	1台
	工业
	0.8万元/台
	


三、技术参数及要求

（一）双重宫腔镜系统

1、总体要求：

1.1用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤（0/1/2型）、息肉、粘连、纵膈、畸形、丝线残留、镜下缝合、胎盘残留以及宫腔内异物取出。

1.2可采用机械能量操作（不带电操作），可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用糖水作为膨宫液。

2、技术参数

★2.1平行视野宫腔镜一条，蓝宝石镜面，视向角12°，视场角≥75°，插入部分最大宽度≤8.4mm，工作长度≥190mm

★2.2产品适用范围可用于妇科宫腔镜手术的观察和成像

2.3宫腔镜器械通道包含在镜体内，无需与外鞘组成器械通道，器械通道最小宽度≥4mm

2.4宫腔镜导光束接口与进水口同侧与目镜不在同一方向

★2.5双注液通道：镜体和镜鞘均有注液通道，注液孔径均≤4.0mm 

2.6连续灌流宫腔镜外鞘一个、闭孔器一个，合计一套；外鞘前端侧面带有多个出水孔

★2.7宫腔镜外鞘可以与双极宫腔电切镜内鞘配套兼容使用

2.8配备配合使用手术器械6把，直径≥3mm，长度≥33cm，器械可360度旋转：

2.8.1单开直尖剪芯1把，两页最大开合≥5mm

2.8.2双开弯剪芯1把，双页最大开合≥8mm 

2.8.3双开钳芯（弯头）1把

2.8.4双开钳芯（活检）1把

2.8.5单开2*3齿状钳芯 1把

2.8.6双开带凹槽钳芯 1把

★2.9肌瘤螺旋钩1把，直径≤3mm，长度≥33cm

2.10配备可配合宫腔镜通道使用的≤3mm双极电凝1把（勾状型）。

2.11宫腔电切镜1支，镜子视角 12°，直径4毫米，可高温高压消毒，镜子工作长度≥290毫米

2.12配套使用双极宫腔电切镜内鞘1支

2.13双极工作手件1支，被动式。

2.14配备双极电切环、双极电凝电极、双极球状电凝电极各1支。

2.15所有宫腔镜及器械可高温高压和低温等离子灭菌

2.16配套器械消毒盒

（二）双极宫腔电切镜

★1、宫腔电切镜1根：12°，直径≤4mm，长≥30cm，分辨率≥7.0LP/mm，光学镜的分辨率≥12.0LP/mm；

2、电切镜镜鞘1个：连续冲洗电切镜镜鞘，26Fr，由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高，内鞘可360°旋转；

3、鞘芯1个：标准型；

4、工作手件1把：被动式、双极；

5、切割环12个：双极；

6、保护管一个。

（三）电动妇科检查床1

1、适合于各种妇科检查、妇科手术及诊断；

2、整体升降、臀板折转为脚踏开关操纵；背板升降为气弹簧可锁定装置；

3、动力系统关键部分采用电机，电压为DC24V，无需稳压器；

4、整床床面采用PU皮，人体工程学原理，曲线设计。经聚胺脂发泡、模具一次性成型，表面光洁无缝，污水无法渗透；

5、搁手板表面带有凹型槽，表面光洁无缝；

6、臀板和背板曲线适合人体后背体形特点；

7、背板背面与辅助台背面配有工程塑料外罩装饰；

8、配有可脱卸式辅助台，搁腿架聚胺脂发泡、模具一次性成型，隐藏式拉手，方便患者上下床；

9、弧型污物盆，并带有导流口和导流管；

10、床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，可根据实际选择色板；

11、尺寸：

台面尺寸：长度1190mm±20mm，宽度约550mm±15mm；

台面升降宽度：最低600mm±20mm，最高900mm±30mm；

背板上折角度：≥60°；

座板折转角度：下折≥8°，上折≥16°；

臀板上折角度：≥15°；

搁手板摆动角度：180°±5°；

台面后倾角度：≥15°。
（四）电动妇科检查床2

1、配置

1.1综合床主体：1套

1.2柔性LED照明灯：1套

1.3膝弯托：1副


1.4把手：1副

1.5头枕：1件

1.6接水盆：1件

1.7手控板：1件

1.8移动脚踏开关：1件

2、技术参数

2.1综合床的总长≥1280mm，外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型。

2.2床垫宽≥650mm,为高密度发泡材料一次成型，防渗透、防污染、易清洁

★2.3座垫最低高度≤550mm

2.4床面离地最高≥950mm

2.5翘挺功能≥20°

2.6靠背上折最大角度≥60°

2.7膝弯托高度调节范围：0～280mm并可前后旋转

2.8膝弯托旋转角度范围：0°～360°

★2.9柔性LED照明灯，与床体一体化设计，360°无影式柔性光纤照明，24V/10W，LED冷光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节；使用寿命≥40000小时。

2.10控制方式：脚踏、手控两种方式；均可以控制柔性LED照明灯。

2.11驱动方式：采用3支微型电机驱动

2.12座垫：导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆

2.13接水盆：内置式，可任意抽出或推回
（五）医用冲洗器（双桶）

1、冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%；

2、水箱容积：双桶12L±10%；

3、加热时间：≤30min；

4、加热温度：30℃～35℃；

5、加热保护：≥41℃自动停止加热；

6、加热不冲洗，冲洗不加热；

7、电器安全分类：I类B型；

8、采用外置盘式加热器；

9、容器为加厚不锈钢，厚度≥1.2mm，内径约20*20cm；

10、采用内测温技术；

11、具有液面报警装置；

12、仪器在缺水时报警，不能冲洗，同时保护指示灯亮，长按保护键3秒，此时踩下脚踏开关就可以再冲洗20秒；

13、双温控电路，可单独设定，具有温度设置显示，温度实时显示；

14、冲洗时通过控制流量大小，达到最理想的清洁和治疗效果；

15、使用过程中不直接接触患者，防止交叉感染，加装圆锥形喷嘴，达到消毒的作用；

16、采用脚踏式开关。
（六）医用冲洗器（单桶）

1、冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%。

2、水箱容积：单桶6L±10%。

3、加热时间：≤30min。

4、加热温度：30℃～35℃。

5、加热保护：≥41℃自动停止加热。

6、加热不冲洗，冲洗不加热。

7、电器安全分类：I类B型。

8、采用外置盘式加热器。

9、容器为加厚不锈钢，厚度≥1.2mm，内径约20*20cm。

10、采用内测温技术。

11、具有液面报警装置。

12、仪器在缺水时报警，不能冲洗，同时保护指示灯亮，长按保护键3秒，此时踩下脚踏开关就可以再冲洗20秒。

13、具有温度设置显示和温度实时显示功能。

14、冲洗时通过控制流量大小，达到理想的清洁和治疗效果。

15、使用过程中不直接接触患者，防止交叉感染，加装圆锥形喷嘴，达到消毒的作用。

16、采用脚踏式开关。

三、安装调试、质保及售后服务要求 
1、质保期内所供设备出现故障，中标人须于接到采购人通知后2小时内作出响应，48小时内到达现场，72小时内保证设备正常使用。 

2、中标人须为本项目预存必要的备件并确保及时供应，所有产品保修服务方式均为上门保修。 

3、中标人向采购人提供现场技术培训服务，确保采购人相关使用人员可正常操作设备的各种功能，由此产生的相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。 

4、如所投产品需要与采购人医院信息系统对接方可实现其所有功能的，采购人仅负责协调接口开放事宜，对接所需费用包含在报价中，采购人不再另行支付。
四、报价要求 
1、本包同时报总价及所投产品综合单价，总价不得超过分包预算，产品综合单价不得超过“二、货物需求”表中列明的最高单价，否则均导致投标无效。
2、投标人报价时须综合考虑所投包别采购的全部货物，及其供货、运输、安装调试、售后服务、利润、税费、质保期内产生的全部费用，采购人后期不再追加任何其他费用，请投标人谨慎报价。
